## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 74 от 02.11.2009 г.
Техническое задание
на анализатор газов крови и электролитов
№ позиции | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свой-ства и качественные характеристики товара
1 | Анализатор газов крови и электролитов | Указать
2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
3 | Технические характеристики:
3.1 | Параметры вводимые:
3.1.1 | -температура пациента (Т °С) | Наличие
3.1.2 | -процентное содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FlO2) | Наличие
3.2 | Измеряемые параметры:
3.2.1 | -pH в диапазоне, не менее | 6,5 – 8,0
3.2.2 | -pCO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | 5,0 – 150,0
3.2.3 | -pO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | 5,0 –700,0
3.2.4 | -Na+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 80 – 200
3.2.5 | -K+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 1,0 - 20,0
3.2.6 | -Ca++ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 0,25 – 5,00
3.2.7 | -Hct в диапазоне, не менее, % | 10 - 70
3.3 | Параметры расчетные:
3.3.1 | -концентрация гемоглобина (THb) | Наличие
3.3.2 | -откорректированный по температуре pH (pH[T]) | Наличие
3.3.3 | -откорректированный по температуре pCO2 (pCO2[T]) | Наличие
3.3.4 | -откорректированный по температуре pO2 (pO2[T]) | Наличие
3.3.5 | -двуокись углерода общая (TCO2) | Наличие
3.3.6 | -кислород общий (CtO2) | Наличие
3.3.7 | -нормализованный кальций (Ca++[7,4]) | Наличие
3.3.8 | -бикарбонат (HCO3-) | Наличие
3.3.9 | -избыток оснований в крови (BEd) | Наличие
3.3.10 | -избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEect) | Наличие
3.3.11 | -стандартный бикарбонат (SBC) | Наличие
3.3.12 | -насыщение кислородом (%SO2c) | Наличие
3.3.13 | -альвеолярно-артериальный градиент (A-aDO2) | Наличие
3.3.14 | -респираторный индекс (RI) | Наличие
3.4 | Материал пробы:
3.4.1 | -артериальная кровь | Наличие
3.4.2 | -венозная кровь | Наличие
3.4.3 | -капиллярная кровь | Наличие
3.5 | Объём пробы:
3.5.1 | -гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95
3.5.2 | -гепаринизированный шприц цельной крови , не более, мкл | 120
3.6 | Антикоагулянт - кальций-сбалансированный гепарин | Наличие
3.7 | Производительность не менее, проб/час | 30
3.8 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие
3.9 | Калибровочные растворы с газами и ёмкость для отходов в сменном интегрированном пакете | Наличие
3.10 | Срок работы пакета с момента подключения не менее, дней | 35
3.11 | Память:
3.11.1 | -пробы пациентов, измерений, не менее | 64
3.11.2 | -контроли высокий, измерений, не менее | 30
3.11.3 | -контроли норма, измерений, не менее | 30
3.11.4 | -контроли низкий, измерений, не менее | 30
3.12 | Автоматическая калибровка аппарата | Наличие
3.13 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
3.14 | Вывод данных:
3.14.1 | -жидкокристалический дисплей | Наличие
3.14.2 | -встроенный термопринтер | Наличие
3.14.3 | -параллельный порт | Наличие
3.15 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие
3.16 | Размеры:
3.16.1 | -длина не более, мм | 370
3.16.2 | -ширина не более, мм | 180
3.16.3 | -высота не более, мм | 320
3.17 | Вес не более, кг | 7.7
4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
5 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
6 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
7 | Количество шт. | 1