## приложение № 3
Приложение № ____
к документации о котировке № ___ от ___ ноября 2009 г.
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Инструменты для установки эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника: хирургический инcтрументарий к миниинвазивному ретрактору PIPELINE
Общие требования:
1 | Производитель, страна происхождения | фирмa "DePuy Spine, Inc.", США или эквивалент
2 | Сертификаты соответствия, заверенные синей печатью Производителя | приложить
3 | Регистрационные удостоверения, заверенные синей печатью Производителя | приложить
4 | Спецификация на поставляемый инструментарий, заверенная синей печатью Производителя | приложить
5 | Инструкция по эксплуатации на русском языке, заверенная синей печатью Производителя | приложить
6 | Предоставление образцов поставляемого инструментария | указать
7 | Cоответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ 19126-2007 (р. 5)
ГОСТ 21238-93 (р. 3, р. 4, ИСО 7151-88)
ГОСТ 28518-90 (п.п. 1.7-1.9)
ГОСТ 28071-89 (п.п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11)
ГОСТ 21241-89 (п.п. 1.9-1.14)
стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 (ч.1, ч.4, ч.5, ч.10, ч.11, ч.12 )
8 | Срок поставки с момента заключения муниципального контракта | не более 5 рабочих дней
9 | Предоставление гарантии на поставляемый инструментарий с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
10 | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | обязательно
11 | Проведение инструктажа представителем Производителя для эксплуатирующего, технического и обслуживающего персонала Заказчика | указать место обучения, сроки, условия оплаты обучения, проживания, проезда
12 | Совместимость инструментария. Обязательно:
| * абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем инструментами | Наличие
| * единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
| * простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
13 | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
Технические характеристики и спецификация поставки:
14 | Клин малый | 8 шт.
14.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa "DePuy Spine, Inc.", США или эквивалент
14.2 | Длина не более | 45 мм
14.3 | Ширина не менее | 10 мм
14.4 | Форма инструмента | лопасть с пластинчатым фиксатором в верхней части для крепления к ретрактору. На внешней поверхности имеются желобовидные направляющие для присоединения расширителя
14.5 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
15 | Клин большой | 8 шт.
15.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa "DePuy Spine, Inc.", США или эквивалент
15.2 | Форма инструмента | лопасть с пластинчатым фиксатором в верхней части для крепления к ретрактору. На внешней поверхности имеются желобовидные направляющие для присоединения расширителя
15.3 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
15.4 | Длина не более | 65 мм
15.5 | Ширина не менее | 10 мм
16 | Импактор прямой | 1 шт.
16.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa "DePuy Spine, Inc.", США или эквивалент
16.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
16.3 | Форма инструмента | четырехгранный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой с прямой рабочей частью
16.4 | Размер режущей кромки рабочей части | 8 мм
16.5 | Длина инструмента не менее | 300 мм
16.6 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
16.7 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
17 | Импактор угловой | 1 шт.
17.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa "DePuy Spine, Inc.", США или эквивалент
17.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
17.3 | Форма инструмента | четырехгранный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой с изогнутой рабочей частью
17.4 | Форма рабочей части инструмента | площадка 6 мм*4 мм с зубчатой насечкой
17.5 | Угол изгиба рабочей части | 90 градусов
17.6 | Длина изогнутого участка рабочей части | 8 мм
17.7 | Длина инструмента не менее | 360 мм
17.8 | Покрытие | анодирован черным антибликовым покрытием
17.9 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
18 | Вводитель с Т-образными рукоятками | 1 шт.
18.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa "DePuy Spine, Inc.", США или эквивалент
18.2 | Форма инструмента | цилиндр с Т- образными рукоятками и с четырьмя фиксаторами к ретрактору
18.3 | Материал изготовления | нержавеющая сталь с двумя пластиковыми ручками
18.4 | Длина не более | 110 мм
18.5 | Диаметр внутренний не более | 200 мм
18.6 | Высота не менее | 280 мм
19 | Начальная (максимальная) цена не более | 487 000,00 рублей
20 | Эквивалентность определяется по соответствию значений параметров продукции, предлагаемой участником размещения заказа, всей совокупности параметров, установленных в настоящем техническом задании. В случае, если значение хотя бы одного параметра отличается от значения, установленного в настоящем техническом задании, то в этом случае продукция, предлагаемая участником размещения заказа, не признается эквивалентом.
| Главный врач | Д.В. Антонов