## Лист1
|  | Техническое задание |  | Приложение 2
Оборудование для отделения функциональной диагностики
№ п. | № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия
1 | 1 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП, ЭМГ и эхоэнцефалографических обследований |  | указать
| 2 | Модель |  | указать
| 3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | указать №, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | указать №, срок действия
| 6 | Инструкция на русском языке | Наличие
| 7 | Назначение прибора
| 8 | Электроэнцефалографические исследования, исследование вызванных потенциалов головного мозга | Наличие
| 9 | Тип прибора | Компьютерный
| 10 | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений не менее | 21
| 11 | Предъявление результатов в произвольно сконструированном монополярном, биполярном или смешанном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений в схемах «10-20» и «10-10» | Наличие
| 12 | Изменение монтажа в процессе регистрации и после регистрации ЭЭГ | Наличие
| 13 | Включение в монтаж любых полиграфических сигналов (ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, дыхание (ороназальный поток, экскурсия грудной клетки, экскурсия брюшной стенки), звук (датчик храпа), положение тела, движение конечностей, SpO2 и т. п.) | Наличие
| 14 | Светодиодная индикация на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента, качества установки электродов по измерению импеданса | Наличие
| 15 | Кнопка запуска режима измерения импеданса и мониторирования ЭЭГ на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента | Наличие
| 16 | Использование в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов | Наличие
| 17 | Построение трендов по параметрам:
| 18 | - компоненты спектра | Наличие
| 19 | - индексы ЭЭГ | Наличие
| 20 | - амплитудные параметры сигналов ЭЭГ и полиграфических каналов | Наличие
| 21 | - кардиоинтервалы | Наличие
| 22 | - количество феноменов эпилептиформной активности | Наличие
| 23 | - амплитуда феноменов эпилептиформной активности | Наличие
| 24 | Дистанционное наблюдени за процессом регистрации ЭЭГ в локальной сети | Наличие
| 25 | Задание индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для каждого канала | Наличие
| 26 | Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ | Наличие
| 27 | Просмотр ЭЭГ в режиме «как записано» (если во время регистрации ЭЭГ монтажи, настройки фильтров, параметры каналов несколько раз менялись, то во время просмотра соответствующих фрагментов записи эти параметры должны переключаются автоматически на те, которые были установлены пользователем во время проведения записи) | Наличие
| 28 | Контроль качества установки заземляющего электрода | Наличие
| 29 | Присоединение стандартной электродной шапочки | Наличие
| 30 | Работа в неэкранированном помещении | Наличие
| 31 | Сохранение на диске нефильтрованных данных в процессе регистрации ЭЭГ. Возможность изменения ФВЧ и ФНЧ в процессе просмотра ЭЭГ | Наличие
| 32 | Возможность расчета и вывода в процессе регистрации ЭЭГ амплитудных и спектральных карт, а также графиков спектра мощности | Наличие
| 33 | Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах | Наличие
| 34 | Автоматическое построение карт распределения по скальпу: | Наличие
| 35 | - амплитуды ЭЭГ | Наличие
| 36 | - максимальной мощности спектра | Наличие
| 37 | - максимальной амплитуды спектра | Наличие
| 38 | - средней мощности спектра | Наличие
| 39 | - средней амплитуды спектра | Наличие
| 40 | - полной мощности спектра | Наличие
| 41 | - полной амплитуды спектра | Наличие
| 42 | - мгновенной мощности спектра | Наличие
| 43 | - мгновенной амплитуды спектра | Наличие
| 44 | - асимметрии спектров | Наличие
| 45 | - количества спайков | Наличие
| 46 | - количества острых волн | Наличие
| 47 | - количества комплексов спайк-волна и острая волна-медленная волна | Наличие
| 48 | - амплитуды спайков | Наличие
| 49 | - амплитуды острых волн | Наличие
| 50 | - амплитуды комплексов спайк-волна и острая волна-медленная волна | Наличие
| 51 | Запись неограниченного количества функциональных проб | Наличие
| 52 | Атоматическое и визуальное сравнение результатов функциональных проб | Наличие
| 53 | Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический, корреляционный, когерентный | Наличие
| 54 | Исследование функций мозга в условиях операционных и палат реанимации | Наличие
| 55 | Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов головного мозга по многоканальной схеме с топографическим картированием: | Наличие
| 56 | - зрительных вызванных потенциалов на вспышку | Наличие
| 57 | - зрительных вызванных потенциалов на паттерн | Наличие
| 58 | - длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов | Наличие
| 59 | - длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | Наличие
| 60 | - когнитивных вызванных потенциалов P300, MMN, CNV | Наличие
| 61 | Исследование коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов головного мозга по четырём полиграфическим каналам: | Наличие
| 62 | - зрительных вызванных потенциалов на вспышку и паттерн | Наличие
| 63 | - коротко-, средне- и длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов | Наличие
| 64 | - коротко- и длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | Наличие
| 65 | - когнитивных вызванных потенциалов P300, MMN, CNV | Наличие
| 66 | Подключение прибора к компьютеру | USB
| 67 | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер и дополнительных блоков для подключения прибора | Наличие
| 68 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | Наличие
| 69 | Встроенный редактор протокола обследования | Наличие
| 70 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | Наличие
| 71 | Включение в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | Наличие
| 72 | Хранение обследований
| 73 | База данных со структуризацией и поиском | Наличие
| 74 | Архивация записей на CD или DVD | Наличие
| 75 | Хранение записи на удалённом файловом сервере | Наличие
| 76 | Интерфейсы к стандартным СУБД в формате GDT и HL7 | Наличие
| 77 | Технические характеристики
| 78 | Исполнение в виде одного блока
| 79 | Количество каналов ЭЭГ не менее | 21
| 80 | Количество цифровых усилителей для каналов ЭЭГ не менее | 24
| 81 | Количество полиграфических каналов не менее | 4
| 82 | Количество каналов ЭКГ | 1
| 83 | Количество каналов регистрации частоты дыхания | 1
| 84 | Количество каналов постоянного тока не менее | 2
| 85 | Канал SpO2 | Возможность
| 86 | Параметры каналов ЭЭГ
| 87 | Чувствительность в диапазоне, мкВ/мм | от 1 до 1000
| 88 | Диапазон измерения напряжения не менее, мкВ | от 1 до 1000
| 89 | Нижняя граница полосы пропускания, Гц | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2, 10
| 90 | Верхняя граница полосы пропускания, Гц | 15, 35, 75, 100, 150, 200
| 91 | Частота квантования не более, Гц | 2000
| 92 | Разрядность АЦП (не сигма-дельта) | 16
| 93 | Ослабление синфазной помехи не менее, дБ | 120
| 94 | Подавление частоты сети режекторным фильтром, дБ | 40
| 95 | Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, действующее значение не более, мкВ | 0.3
| 96 | Входное сопротивление не менее, Мом | 400
| 97 | Параметры полиграфических каналов
| 98 | Частота квантования на канал не более, Гц | 40000
| 99 | Нижняя граница полосы пропускания в диапазоне, Гц | от 0,01 до 500
| 100 | Верхняя граница полосы пропускания в диапазоне, Гц | от 10 до 10000
| 101 | Чувствительность в диапазоне, мкВ/мм | от 0,1 до 50000
| 102 | Скорость развёртки мс/дел | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000
| 103 | Относительная погрешность установки скорости развертки в пределах ±1% | Наличие
| 104 | Диапазон измерения напряжения, мВ | от 0,02 до 50
| 105 | Канал ЭКГ
| 106 | Нижняя граница полосы пропускания, Гц | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2
| 107 | Верхняя граница полосы пропускания, Гц | 15, 35
| 108 | Канал SpO2
| 109 | Диапазон измерения, % | от 0 до 100
| 110 | Каналы постоянного тока
| 111 | Полоса пропускания, Гц | от 0 до 300
| 112 | Диапазон измерения напряжения, В | ±3
| 113 | Характеристики фотостимулятора
| 114 | Максимальная яркость на одну сторону, кд/м2 | 16000±1600
| 115 | Длительность стимула, мс | от 1 до 60 (от 2 до 50)
| 116 | Частота стимуляции, Гц | от 1 до 50 (от 0,5 до 50)
| 117 | Левая / правая / двухсторонняя стимуляция | Наличие
| 118 | Характеристики фоностимулятора
| 119 | Уровень стимуляции, дБ | от 20 до 120
| 120 | Частота стимуляции, Гц | от 1 до 50 (от 0,5 до 50)
| 121 | Частотная стимуляция:
| 122 | - тон, Гц | от 100 до 3000
| 123 | - длительность тоновых импульсов, мс | от 1 до 500
| 124 | Длительность импульсов при импульсной стимуляции, мкс | от 100 до 5000
| 125 | Левая / правая / двухсторонняя стимуляция | Наличие
| 126 | Сжатие/разрежение | Наличие
| 127 | Контралатеральное шумовое маскирование | Наличие
| 128 | Класс защиты | II, тип BF
| 129 | Комплект поставки:
| 130 | Блок электроэнцефалографа на стойке | Наличие
| 131 | Светодиодный фотостимулятор на стойке | Наличие
| 132 | Комплект аксессуаров для регистрации ЭЭГ:
| 133 | - мостиковый электрод ЭЭГ, шт. | 25
| 134 | - ушной электрод ЭЭГ, шт. | 3
| 135 | - кабель отведения для мостикового и ушного электрода, шт. | 25
| 136 | - шлем для крепления электродов ЭЭГ, шт. | 3
| 137 | Комплект электродов, кабелей и аксессуаров для регистрации коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов:
| 138 | - чашечковый электрод с кабелем отведения, шт. | 8
| 139 | - объёдинитель однополярных гнёзд, шт. | 2
| 140 | - зрительный стимулятор (светодиодные очки), шт. | 1
| 141 | - зрительный паттерн-стимулятор (видеомонитор на электронно-лучевой трубке 17"), шт. | 1
| 142 | - слуховой стимулятор (аудиометрические наушники TDH-39, пр-во США), шт. | 1
| 143 | - токовый стимулирующий электрод, шт. | 1
| 144 | - адаптер для подключения паттерн-стимулятора, шт. | 1
| 145 | - кнопка регистрации реакции пациента, шт. | 1
| 146 | Программное обеспечение для регистрации, амплитудного, спектрального, корреляционного и когерентного анализа, топографического картирования и хранения ЭЭГ; для исследования вызванных потенциалов головного мозга по указанным методикам | Наличие
| 147 | Методическое руководство | Наличие
| 148 | Сумка для переноски | Наличие
2 | 1 | Комплекс для эхоэнцефалографических обследований | Наличие
| 2 | Модель |  | указать
| 3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | указать №, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | указать №, срок действия
| 6 | Инструкция на русском языке | Наличие
| 7 | Максимальное количество одновременно отображаемых окон (эхограмм) не менее | 10
| 8 | Эхоэнцефалографический модуль | Наличие
| 9 | Набор датчиков 1,0 МГц, шт. | 2
| 10 | Набор датчиков 2,0 МГц, шт. | возможность
| 11 | Интенсивность излучения не более, мВт/мм2 | 0.3
| 12 | Режимы:
| 13 | - A – эхограмма | Наличие
| 14 | - A+P – эхограмма и пульсограмма | Наличие
| 15 | - A+A – трансмиссионный | Наличие
| 16 | - A+M – эхограмма и М–режим | Наличие
| 17 | Число эхоэнцефалографических каналов | 2
| 18 | Разрешающая способность с датчиком 1,0 МГц, мм | 3.2
| 19 | Разрешающая способность с датчиком 2,0 МГц, мм | 1.6
| 20 | Работа с эхограммами
| 21 | Кинопетля не менее, сек. | 13
| 22 | Архивация изображений эхограмм | Встроенная база данных на жестком диске
| 23 | Память эхограмм не менее | 20000
| 24 | Одновременный вывод на экран/печать эхограмм из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение) | Наличие
| 25 | Встроенные шаблоны отчетов/заключений | Наличие
| 26 | Пользовательские шаблоны отчетов/заключений (текст+эхограммы) | Наличие
| 27 | Печать на струйный или лазерный принтер | Возможность
| 28 | Прочие
| 29 | Доукомплектование прибора допплером (ТКД+УЗДГ) | Возможность
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2009 года |  |  | Наличие
При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  |  | Наличие
После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  |  | Наличие
Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  | 12
Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  | Наличие
Цена контракта включает все расходы на выполнение Технического задания (Спецификации) в полном объеме, а также расходы на: ­ уплату налогов, ­ уплату сборов, и других обязательных платежей, ­ страхование, ­ упаковку, маркировку, ­ складские расходы, ­ подготовку сопроводительной документации, ­ доставку, ­ разгрузку, ­ установку, монтаж, пусконаладочные работы, ­ инструктаж технического и обслуживающего персонала, ­ гарантию. |  |  | Наличие