## тз
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от «12» ноября 2009 года №144
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия
1 | Наименование | Стерилизатор паровой горизонтальный
2 | Модель | ГК-100-ЗМ или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | указать
4 | Регистрационное удостоверение | предоставляется с товаром
5 | Сертификат соответствия | предоставляется с товаром
6 | Механизм закрывания крышки | 1 прижим
7 | Материал наружных панелей | нержавеющая сталь
8 | Толщина материала наружных панелей, не менее | 1мм
9 | Материал камеры | нержавеющая сталь
10 | Толщина материала камеры, не менее | 3мм
11 | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие
12 | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие
13 | Материал крышки камеры | нержавеющая сталь
14 | Толщина материала крышки камеры, не менее | 10мм
15 | Термозащитный кожух на крышке | наличие
16 | Материал термозащитного кожуха | нержавеющая сталь
17 | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нержавеющая сталь
18 | Объем стерилизационной камеры, не более | 100л
19 | Размеры стерилизационной камеры, не более | 400х830 мм (длина х глубина)
20 | Внешние размеры, не более | 1170х604х
21 | Высота загрузки | 785 мм
22 | Вес нетто, не более | 230 кг
23 | Напряжение питания | 380В
24 | Производительность встроенного парогенератора | 15,87 кг/ч пара
25 | Водоуказательная колонка визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | наличие
26 | Возможность заливки в парогенератор вручную | наличие
27 | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие
28 | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие
29 | Режим предварительной продувки | гравитационный
30 | Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий за счет конденсатора | наличие
31 | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 3%
32 | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие
33 | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие
34 | Комплектация:
35 | Комплект запасных частей | 1 к-т
36 | Принадлежности:
36.1 | Стерилизационные коробки на 18 л.для размещения стерилизуемых изделий | 4 шт.
36.2 | Парогаситель | 1шт.
36.3 | Подставка под биксы | 1шт.
37 | Эксплуатационная документация | наличие
38 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
39 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
40 | Объем гарантии | 100%
41 | Год выпуска | не ранее 2009г.
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль