протокол № 74

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на закупку анализатора газов крови и электролитов

у субъектов малого предпринимательства

для Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

- г. Пермь								 	        «16» ноября 2009 года

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Станкевич Г.А.

1.2. Заместитель председателя: Галкина О.Ю.

1.3. Члены комиссии: 	Костина Л.Н.,

Рожнев Е.В.,

Садилова И.М.

1.4. Секретарь: Зубова О.Н.

2. Наименование предмета запроса котировок: закупка анализатора газов крови и электролитов у субъектов малого предпринимательства  (извещение № 74 от «02» ноября 2009 года размещено на официальном сайте www.gorodperm.ru «02» ноября 2009 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта 499 000,00 руб.

4. Источник финансирования  заказа: средства бюджета.

5.  Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта):

а. Наименование, характеристики поставляемых товаров: представлены в Приложении № 1 к протоколу.

b. Место доставки поставляемых товаров: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4.

с. Сроки поставляемых товаров: поставка товара осуществляется в течение 20-и календарных дней с момента подписания обеими сторонами контракта.

d. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: цена товара включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Покупателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

е. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата за товар будет производиться безналичным перечислением  денежных средств в течение 40 рабочих дней с момента поставки товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: - товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Покупателя; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара;  - акта ввода оборудования в эксплуатацию.

j. Требование к участникам размещения заказа:

- участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2 (Две) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Полимед» | 498 700,00 | 255 |
| 2. | ООО «Ликом» | 498 400,00 | 256 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла следующее решение:

8.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

9.1. Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Ликом», место нахождения: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2 стр. 1, цена муниципального контракта 498 400,00 руб. (Четыреста девяносто восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек).

9.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем  ООО «Полимед», место нахождения: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, д. 46, цена муниципального контракта 498 700,00 руб. (Четыреста девяносто восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

10. Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________ Станкевич Г.А. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | _________________ Галкина О.Ю. |
| Члены котировочной комиссии: | _________________ Костина Л.Н. |
|  | _________________ Рожнев Е.В. |
|  | _________________ Садилова И.М. |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Зубова О.Н. |

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Протоколу |
|  |  | № 74 от 16.11.2009 г. |
| Техническое задание |  |  |
| на анализатор газов крови и электролитов |  |  |
| № позиции | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| 1 | Анализатор газов крови и электролитов | Указать |
| 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 3 | Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Параметры вводимые: |  |
| 3.1.1 | -температура пациента (Т °С) | Наличие |
| 3.1.2 | -процентное содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FlO2) | Наличие |
| 3.2 | Измеряемые параметры: |  |
| 3.2.1 | -pH в диапазоне, не менее | 6,5 – 8,0 |
| 3.2.2 | -pCO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | 5,0 – 150,0 |
| 3.2.3 | -pO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | 5,0 –700,0 |
| 3.2.4 | -Na+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 80 – 200 |
| 3.2.5 | -K+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 1,0 - 20,0 |
| 3.2.6 | -Ca++ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 0,25 – 5,00 |
| 3.2.7 | -Hct в диапазоне, не менее, % | 10 - 70 |
| 3.3 | Параметры расчетные: |  |
| 3.3.1 | -концентрация гемоглобина (THb) | Наличие |
| 3.3.2 | -откорректированный по температуре pH (pH[T]) | Наличие |
| 3.3.3 | -откорректированный по температуре pCO2 (pCO2[T]) | Наличие |
| 3.3.4 | -откорректированный по температуре pO2 (pO2[T]) | Наличие |
| 3.3.5 | -двуокись углерода общая (TCO2) | Наличие |
| 3.3.6 | -кислород общий (CtO2) | Наличие |
| 3.3.7 | -нормализованный кальций (Ca++[7,4]) | Наличие |
| 3.3.8 | -бикарбонат (HCO3-) | Наличие |
| 3.3.9 | -избыток оснований в крови (BEd) | Наличие |
| 3.3.10 | -избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEect) | Наличие |
| 3.3.11 | -стандартный бикарбонат (SBC) | Наличие |
| 3.3.12 | -насыщение кислородом (%SO2c) | Наличие |
| 3.3.13 | -альвеолярно-артериальный градиент (A-aDO2) | Наличие |
| 3.3.14 | -респираторный индекс (RI) | Наличие |
| 3.4 | Материал пробы: |  |
| 3.4.1 | -артериальная кровь | Наличие |
| 3.4.2 | -венозная кровь | Наличие |
| 3.4.3 | -капиллярная кровь | Наличие |
| 3.5 | Объём пробы: |  |
| 3.5.1 | -гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95 |
| 3.5.2 | -гепаринизированный шприц цельной крови , не более, мкл | 120 |
| 3.6 | Антикоагулянт - кальций-сбалансированный гепарин | Наличие |
| 3.7 | Производительность не менее, проб/час | 30 |
| 3.8 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие |
| 3.9 | Калибровочные растворы с газами и ёмкость для отходов в сменном интегрированном пакете | Наличие |
| 3.10 | Срок работы пакета с момента подключения не менее, дней | 35 |
| 3.11 | Память: |  |
| 3.11.1 | -пробы пациентов, измерений, не менее | 64 |
| 3.11.2 | -контроли высокий, измерений, не менее | 30 |
| 3.11.3 | -контроли норма, измерений, не менее | 30 |
| 3.11.4 | -контроли низкий, измерений, не менее | 30 |
| 3.12 | Автоматическая калибровка аппарата | Наличие |
| 3.13 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| 3.14 | Вывод данных: |  |
| 3.14.1 | -жидкокристалический дисплей | Наличие |
| 3.14.2 | -встроенный термопринтер | Наличие |
| 3.14.3 | -параллельный порт | Наличие |
| 3.15 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие |
| 3.16 | Размеры: |  |
| 3.16.1 | -длина не более, мм | 370 |
| 3.16.2 | -ширина не более, мм | 180 |
| 3.16.3 | -высота не более, мм | 320 |
| 3.17 | Вес не более, кг | 7,7 |
| 4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие |
| 6 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 7 | Количество шт. | 1 |