## Mek
Приложение 1
Техническое задание к извещению №152 от 19.11.2009г.
| Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, количество.
Модульный многопараметрический монитор пациента МР 800(РАМО II) или эквивалент.
| Модульная конструкция | наличие
| Возможность крепления в составе консоли | наличие
| Объединение в сеть | наличие
| Высота монитора, диапазон не шире | 160мм- 170мм
| Глубина монитора, диапазон не шире | 130мм-140мм
| Русифицированное меню управления и Setup монитора | наличие
| Материал корпуса ударопрочный AS пластик | наличие
| Легкосъемная силиконовая ручка управления | Легкосъемная силиконовая ручка управления
Дисплей
| Жидкокристаллический, цветной дисплей | Жидкокристаллический, цветной дисплей
| Размер диагонали монитора в диапазоне не более (дюймы) | от 6" до 8"
| Режим "виртуальный экран" | Режим "виртуальный экран"
| Режим работы экрана "WIDE" и "NARROW" | Режим работы экрана "WIDE" и "NARROW"
| Разрешение не менее 960х234 | Разрешение не менее 960х234
Измеряемые параметры
ЭКГ
| Число отведений | 7(стандартные+усиленные, по выбору)
| Усиление ЭКГ в диапазоне не уже | от 5 до 40мм/мВ
| Фильтр ЭКГ | 0.5~40Гц, 0.5~80Гц, 0.05~40Гц, 0.05~80Гц
| Диапазон измерения ЧСС не уже | 20-300 в мин
| Режим обнаружения кардиостимулятора | наличие
| Анализ аритмий | наличие
| Анализ смещения сегмента ST | наличие
| Минимальная скорость разверстки ЭКГ | не более 6,3мм/сек
| Максимальная скорость разверстки ЭКГ | не менее 100мм/сек
Дыхание
| Метод | импеданстный
| Диапазон измерения частоты дыхания не уже | 2-150 в мин
| Точность | ±1в мин
| Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более | 3,1мм/сек
SP O2
| Диапазон измерений | 0-100%
| Разрешение | 1%
| Усиление SpO2 (SpO2 GAIN) | x1, x2, x3 мм
| Время отклика кривой SpO2 | не более 2 сек
| Усреднение (после времени установки) | 8 ударов
| Длина кабеля для измерения SpO2 | не менее 4м
Неинвазивное артериальное давление
| Диапазон не уже | 0-300 мм.рт.ст
| Функция автоматического сдувания манжеты | наличие
| Время измерения не более | макс. 40 секунд
Температура
| Диапазон измерения | 0~50℃
| Уровень задания тревоги температуры в диапазоне не уже | от 10 до 50℃
Тренды
| Графические и числовые тренды не менее 72 часов | наличие
Принтер
| Встроенный термопринтер | возможность
| Печать на термобумаге не шире 63мм | наличие
Сигнализация
| Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги | наличие
| Выборочное включение/выключение всех параметров | наличие
| Подавление сигнализации | 30 секунд
Датчики
| Использование датчиков стандарта "Nellcor" | наличие
| Позолоченные контакты всех датчиков | наличие
| Класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 | наличие
| Питание | 100-230В, 50/60Гц,
| Время работы от встроенного аккумулятора | не менее 2 час
| Время работы от дополнительного аккумулятора | не менее 8 час
| Работа от бортовой сети,12±10%В | наличие
| Вес монитора в полной комплектации | не более 3 кг
Комплектация
| Возможность работы в составе мониторной станции VP 400 | наличие
| Консоль монитора | наличие
| 5-проводной ЭКГ кабель | 1 шт.
| Многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик для взрослых стандарта Nellcor | 2 шт.
| Манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | 1 шт.
| Шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее | 3 м
| Сетевой шнур | 1 шт.
| Шнур заземления | 1 шт.
| Датчик температуры Тип YSI (или аналог) | 1 шт.
Документы
| Сертификат соответствия | наличие
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
| Инструкция на русском языке | наличие
| Год выпуска | не ранее 2009г.
| Гарантийный срок | 12 мес. с момента ввода в эксплуатации
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль