Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ЗК54-11/09 от 20  ноября 2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому:______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение №ЗК54-11/09 от «20» ноября 2009 г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку следующего товара в соответствии с требованиями Технического задания:

| Монитор витальных функций. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Описание требований | Требуемые условия/функции/ значения |  | Предлагаемые условия/функции/ значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Год выпуска | не ранее 2009г. |  | Указать год выпуска |  |
|  | Срок гарантии | не менее 12 мес. с момента поставки |  | Указать |  |
|  | Наименование |  |  | Указать |  |
|  | Модель |  |  | Указать |  |
|  | Производитель, страна производства |  |  | Указать |  |
|  | Срок предоставления вспомогательных услуг: монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | не более 5 кал.дней после поставки |  | Указать |  |
|  | Цветной ЖК дисплей: | Наличие |  |  |  |
|  | Тип: цветной жидкокристаллический TFT | Наличие |  |  |  |
|  | Полностью сенсорный дисплей | Наличие |  |  |  |
|  | Управление параметрами через сенсорные клавиши | Наличие |  |  |  |
|  | Запоминание личных данных пациента | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность настройки параметров различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные | Наличие |  |  |  |
|  | Режим демо/помощь | Наличие |  |  |  |
|  | Режим отображения кривой: | Наличие |  |  |  |
|  | - безинерционный подвижный | Наличие |  |  |  |
|  | - безинерционный фиксированный | Наличие |  |  |  |
|  | Режим увеличенного отображения данных | Наличие |  |  |  |
|  | Разрешающая способность | не менее 800х600 точек |  | Указать |  |
|  | Одновременное отображение на экране, кривых разного цвета | Наличие |  |  |  |
|  | Изменение цвета кривых | до 12 цветов |  | Указать |  |
|  | Замораживание кривых | Наличие |  |  |  |
|  | Отображаемые числовые данные: | Наличие |  |  |  |
|  | - ЧСС | Наличие |  |  |  |
|  | - частота VPC | Наличие |  |  |  |
|  | - уровень ST | Наличие |  |  |  |
|  | - частота дыхания | Наличие |  |  |  |
|  | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |  |  |
|  | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |  |  |
|  | - SPO2 | Наличие |  |  |  |
|  | - частота пульса | Наличие |  |  |  |
|  | - температура | Наличие |  |  |  |
|  | - ETCO2 | Наличие |  |  |  |
|  | - индекс bis | Наличие |  |  |  |
|  | Отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) | Наличие |  |  |  |
|  | Скорость развертки: 25 мм/с и 50 мм/с Малая | Наличие Наличие |  |  |  |
|  | Скорость дыхания и СО2 не более | 1,57 мм/с |  | Указать |  |
|  | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания | Наличие |  |  |  |
|  | Количество цветов отображения чисел: 12 цветов по выбору | Наличие |  |  |  |
|  | Графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; | Наличие |  |  |  |
|  | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением до 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды | Наличие |  |  |  |
|  | Разрешение трендов не более | 2 минуты |  | Указать |  |
|  | Запоминание по тревоге или вручную не менее | 16 клинических событий |  | Указать |  |
|  | Длительность клинических событий не менее 5 сек. | Наличие |  |  |  |
|  | Наличие мультипараметрических коннекторов | Наличие |  |  |  |
|  | Наличие не менее 3-х програмируемых функциональных кнопок на сенсорном дисплее | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность объединения в мониторную сеть с центральной станцией беспроводным доступом. | Наличие |  |  |  |
|  | Подключение дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс | Наличие |  |  |  |
|  | Подключение модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | Наличие |  |  |  |
|  | Подключение модуля измерения индекса глубины анестезии (BIS-индекс) | Наличие |  |  |  |
|  | Звук |  |  |  |  |
|  | Типы звуков: |  | Наличие |  |  |
|  | - Тревога |  | Наличие |  |  |
|  | - синхронизация |  | Наличие |  |  |
|  | - нажатие кнопок |  | Наличие |  |  |
|  | Звуковая тревога: 3 типа |  | Наличие |  |  |
|  | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | Тревога |  |  |  |  |
|  | Визуальное оповещение |  | Наличие |  |  |
|  | Звуковое оповещение |  | Наличие |  |  |
|  | Идентификация тревоги мониторируемого параметра |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | Элементы тревоги: |  |  |  |  |
|  | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |  | Наличие |  |  |
|  | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |  | Наличие |  |  |
|  | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |
|  | ЭКГ |  | Наличие |  |  |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода |  | ± 500 мВ | Указать |  |
|  | Входной динамический диапазон: ± 5 мВ |  | ± 5 мВ | Указать |  |
|  | Внутренние шумы: |  | не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) | Указать |  |
|  | Коэффициент подавления в обычном режиме |  | ≥95dB | Указать |  |
|  | Входное сопротивление: |  | ≥5МΩ (при 10 Гц) | Указать |  |
|  | Диапазон расчета ЧСС |  | не уже: 12 – 300 уд./мин. | Указать |  |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги |  | Наличие |  |  |
|  | Анализ аритмии |  | Наличие |  |  |
|  | Метод анализа: сравнение по образцу |  | Наличие |  |  |
|  | Число каналов: Не менее одного |  | Наличие |  |  |
|  | Подсчет частоты VPC |  | 0 – 99 VPC/мин. | Указать |  |
|  | Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  | Наличие |  |  |
|  | Воспроизведение аритмии |  | Наличие |  |  |
|  | Число файлов воспроизведения |  | не менее 16 | Указать |  |
|  | Время записи на файл |  | не менее 8 сек. | Указать |  |
|  | Защита от дефибрилляции: Защита входа ЭКГ от 400 J |  | Наличие |  |  |
|  | Отведения |  | Наличие |  |  |
|  | по 3-электродам: I, II, III |  | Наличие |  |  |
|  | по 6-электродам: I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |  | Наличие |  |  |
|  | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  | Наличие |  |  |
|  | Измерения ST |  | Наличие |  |  |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST |  | + 2.0 mV | Указать |  |
|  | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | Дыхание |  |  |  |  |
|  | Метод измерения: термисторный |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность изменения отведений при импедансном методе измерения |  | Наличие |  |  |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с |  | Наличие |  |  |
|  | Точность |  | ± 2 дых./мин. | Указать |  |
|  | Защита от дефибриллятора: Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |  | Наличие |  |  |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек. или при подаче тревоги |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность установки параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | SpO2 |  |  |  |  |
|  | Тип методики измерения – светодиодный («голубой зуб») |  | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерения |  | не уже: 50 – 100 % | Указать |  |
|  | Диапазон измерения пульса |  | не уже: 30 – 300 уд./мин. | Указать |  |
|  | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) |  | Наличие |  |  |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |  | Наличие |  |  |
|  | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность установки параметров пульоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД) |  |  |  |  |
|  | Метод измерения: Осциллометрический |  | Наличие |  |  |
|  | Функция PWTT при аритмиях |  | Наличие |  |  |
|  | Диапазон отображения давления |  | 0 – +300 мм рт. ст. | Указать |  |
|  | Время накачки манжеты: |  |  |  |  |
|  | Взрослые и дети – 7 с |  | Наличие |  |  |
|  | Новорожденные – 5 с |  | Наличие |  |  |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: |  |  |  |  |
|  | - Взрослые/дети – 300 мм рт. ст. |  | Наличие |  |  |
|  | - Новорожденные – 150 мм рт. ст. |  | Наличие |  |  |
|  | Ограничитель времени накачки манжеты: |  |  |  |  |
|  | - Взрослые/дети – 180 с |  | Наличие |  |  |
|  | - Новорожденные – 90 с |  | Наличие |  |  |
|  | Режим измерений: |  |  |  |  |
|  | - Ручной, |  | Наличие |  |  |
|  | - Непрерывный, |  | Наличие |  |  |
|  | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |  | Наличие |  |  |
|  | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |  | Наличие |  |  |
|  | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |  |  |
|  | Встроенный модуль измерения ИАД |  | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. |  | Наличие |  |  |
|  | Точность измерения: |  |  |  |  |
|  | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) |  | Наличие |  |  |
|  | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |  | Наличие |  |  |
|  | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | Температура |  |  |  |  |
|  | Встроенный модуль термометрии |  | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерения: 0 – 450С |  | Наличие |  |  |
|  | Точность измерения: |  |  |  |  |
|  | ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) |  | Наличие |  |  |
|  | ±0.20С (от 0°С до 25°С) |  | Наличие |  |  |
|  | Цикл обновления: Каждые 3 с |  | Наличие |  |  |
|  | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |  |  |  |
|  | Метод измерения: По боковому потоку |  | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерения: 0 – 76 мм.рт.ст. |  | Наличие |  |  |
|  | Время разогрева: 5 с |  | Наличие |  |  |
|  | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% |  | Наличие |  |  |
|  | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) |  |  |  |  |
|  | Точность измерения: |  |  |  |  |
|  | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  | Наличие |  |  |
|  | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  | Наличие |  |  |
|  | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  | Наличие |  |  |
|  | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  | Наличие |  |  |
|  | BIS-мониторинг |  | Наличие |  |  |
|  | Измерение анестезиологических газов |  | Наличие |  |  |
|  | Ручка для переноски |  | Наличие |  |  |
|  | Питание: |  |  |  |  |
|  | Питание от сети переменного тока с сетевым фильтром; |  | 100 - 240В, 50/60 Гц | Указать |  |
|  | Потребляемая мощность |  | не более 70VA; | Указать |  |
|  | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В |  | Наличие |  |  |
|  | Индикация уровня заряда батареи |  | Наличие |  |  |
|  | Время работы батареи |  | не менее 3 часов | Указать |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |  |
|  | Основной блок |  | Наличие |  |  |
|  | Шнур питания |  | Наличие |  |  |
|  | Комплект датчиков определения НИАД |  | Наличие |  |  |
|  | Комплект датчиков определения SpO2 |  | Наличие |  |  |
|  | Комплект датчиков определения CO2 |  | Наличие |  |  |
|  | Комплект датчиков определения дыхания |  | Наличие |  |  |
|  | Комплект датчиков определения HR |  | Наличие |  |  |
|  | Комплект кабелей определения ЭКГ |  | Наличие |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея |  | Наличие |  |  |

Предлагаемая цена контракта составляет ____________________________________________ рублей (прописью) и включает: __________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

________________________

других обязательных платежей)

______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

соответствую(ем) требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего  предпринимательства в Российской Федерации", а именно:

- (Данный пункт декларируют только юридические лица) - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _____ человек;

(указать количество)

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации ____________.

В случае принятия настоящей котировочной заявки    __________________________________________

наименование участника размещения заказа)

согласен(на, но) исполнить условия муниципального контракта, проект которого приложен к Извещению о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП