## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 24.11.09 №147
на поставку инструментов для фиксации и остеосинтеза позвоночника
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество
1 | 2 | 3
1 | Направитель рукоятка - фиксатор универсальный к операционному столу | 1шт.
1.1 | Форма инструмента | стержни на шарнирном механизме со стандартными фиксаторами с одной стороны и коннектором для фиксации к ретрактору с другой
1.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
2. | Расширитель - проводник 10 мм | 1 шт.
2.1 | Форма инструмента | трубка цилиндрической формы, полая внутри с небольшими овальными углублениями на внешней поверхности
2.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
2.3 | Диаметр наружный не более | 10 мм
2.4 | Диаметр внутренний не менее | 5 мм
2.5 | Длина не более | 175 мм
2.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
2.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 10 до 90 мм c шагом 5 мм
3. | Расширитель - проводник 14 мм | 1 шт.
3.1 | Форма инструмента | трубка цилиндрической формы, полая внутри с небольшими овальными углублениями на внешней поверхности
3.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
3.3 | Диаметр наружный не более | 14 мм
3.4 | Диаметр внутренний не менее | 10 мм
3.5 | Длина не более | 165 мм
3.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
3.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 10 до 90 мм c шагом 5 мм
4. | Расширитель - проводник 18 мм | 1 шт.
4.1 | Форма инструмента | трубка цилиндрической формы, полая внутри с небольшими овальными углублениями на внешней поверхности
4.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
4.3 | Диаметр наружный не более | 18 мм
4.4 | Диаметр внутренний не менее | 14 мм
4.5 | Длина не более | 155 мм
4.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
4.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 10 до 90 мм c шагом 5 мм
5. | Расширитель - проводник 21 мм | 1 шт.
5.1 | Форма инструмента | трубка цилиндрической формы, полая внутри с небольшими овальными углублениями на внешней поверхности
5.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
5.3 | Диаметр наружный не более | 21 мм
5.4 | Диаметр внутренний не менее | 18 мм
5.5 | Длина не более | 145 мм
5.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
5.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 10 до 90мм c шагом 5 мм
6. | Расширитель - проводник 25 мм | 1 шт.
6.1 | Форма инструмента | трубка цилиндрической формы, полая внутри с небольшими овальными углублениями на внешней поверхности
6.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
6.3 | Диаметр наружный не более | 25 мм
6.4 | Диаметр внутренний не менее | 21 мм
6.5 | Длина не более | 135 мм
6.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
6.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 10 до 90 мм c шагом 5 мм
7. | Расширитель - проводник 5 мм | 1 шт.
7.1 | Форма инструмента | стержень круглого сечения
7.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
7.3 | Форма рабочей части | конусообразная
7.4 | Диаметр | 5 мм
7.5 | Общая длина не более | 185 мм
7.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
7.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 10 до 90 мм c шагом 5 мм
8. | Ретрактор нерва микрохирургический, обратный, 5мм, угол 90 градусов | 1 шт.
8.1. | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
8.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
8.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
8.4 | Форма рабочей части | круглая в сечении, изогнутая вниз под углом 90 градусов
8.5 | Длина рабочей части | 5 мм
8.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
8.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
9. | Ретрактор нерва микрохирургический, левый, 5мм, угол 90 градусов | 1 шт.
9.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
9.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
9.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
9.4 | Форма рабочей части | круглая в сечении, изогнутая влево под углом 90 градусов
9.5 | Длина рабочей части | 5 мм
9.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
9.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
10. | Ретрактор нерва микрохирургический, правый, 5мм, угол 90 градусов | 1 шт.
10.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
10.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
10.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
10.4 | Форма рабочей части | круглая в сечении, изогнутая вправо под углом 90 градусов
10.5 | Длина рабочей части | 5 мм
10.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
10.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
11. | Ретрактор корешка нерва 5 мм, угол 45 градусов, прямоугольного сечения | 1 шт.
11.1 | Форма инструмента | стержень прямоугольного сечения, расположенный под углом 90 градусов к противоскользящей ручке зеленого цвета
11.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
11.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
11.4 | Форма рабочей части | лопатообразная, кончик изогнут вниз под углом 45 градусов
11.5 | Длина рабочей части не более | 25 мм
11.6 | Общая длина инструмента не более | 280 мм
11.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
12. | Ретрактор нерва микрохирургический, передний, 5мм, угол 90 градусов | 1 шт.
12.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
12.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
12.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
12.4 | Форма рабочей части | круглая в сечении, изогнутая вверх под углом 90 градусов
12.5 | Длина рабочей части | 5 мм
12.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
12.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
13. | Ретрактор корешка нерва 5 мм, угол 45 градусов, круглого сечения | 1 шт.
13.1 | Форма | стержень конусообразный, расположенный под углом 90 градусов к противоскользящей ручке зеленого цвета
13.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
13.3 | Покрытие изделия | черное антибликовое, анодированное
13.4 | Форма рабочей части | лопатообразная, кончик изогнут вниз под углом 45 градусов
13.5 | Ширина рабочей части на конце | 7 мм
13.6 | Длина рабочей части не более | 140 мм
13.7 | Общая длина иструмента не менее | 260 мм
13.8 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
14. | Ретрактор с зондом 11F | 1 шт.
14.1 | Форма инструмента | спица с шариком на конце в изогнутом направителе овального сечения, имеющем ложкообразный выступ и ручку
14.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
14.3 | Покрытие ретрактора | черное антибликовое, анодированное
14.4 | Покрытие зонда | нет
14.5 | Форма ручки | прямоугольная, со скошенными углами и прорезью для визуализации зонда
14.6 | Размер ретрактора | 11F
14.7 | Угол изгиба ретрактора | 45 градусов
14.8 | Общая длина инструмента не менее | 230 мм
14.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
15. | Ретрактор с зондом, 9F | 1 шт.
15.1 | Форма инструмента | стержень овального сечения, изогнутый, полый, с зондом внутри, имеющий ложкообразный выступ под углом 45 градусов и ручку
15.2 | Форма ручки | ромбовидная, со скошенными углами и прорезью для визуализации зонда
15.3 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
15.4 | Покрытие направителя | черное антибликовое, анодированное
15.5 | Покрытие зонда | нет
15.6 | Размер направителя | 9F
15.7 | Угол изгиба направителя | 45 градусов
15.8 | Общая длина инструмента не более | 240 мм
15.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
16. | Cоответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ 19126-2007 (р. 5)
ГОСТ 21238-93 (р. 3, р. 4, ИСО 7151-88)
ГОСТ 28518-90 (п.п. 1.7-1.9)
ГОСТ 28071-89 (п.п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11)
ГОСТ 21241-89 (п.п. 1.9-1.14)
стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 (ч.1, ч.4, ч.5, ч.10, ч.11, ч.12 )
17. | Предоставление гарантии на поставляемый инструментарий с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
18. | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем инструментами | Наличие
19. | Единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
20. | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
21. | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
22. | Упаковка | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
23. | Сертификат качества, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль