Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 90 от 25.11.2009 г.

Техническое задание

на прикроватные мониторы

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монитор прикроватный |  |
| 2 | Масса: | не более 5 кг с внутренней батареей |
| 3 | Размеры: | не более 318  152  264 мм |
| 4 | Ручка для транспортировки | Наличие |
| 5 | Работа от внутренней батареи | не менее 4 часов |
| 6 | Возможность использования встроенного 2-х канального термопринтера | Наличие |
| 7 | Возможность использования в автомобилях скорой помощи с подключением к бортовому источнику питания. | Наличие |
| 8 | Возможность использования настенного крепления. | Наличие |
| 9 | Дисплей: активная матрица, цветной, диагональ – не менее 10” | Наличие |
| 9.1 | Разрешение | не менее 800 × 600 |
| 9.2 | Отображение | не менее 11 кривых |
| 9.3 | Автоматическое отображение параметра при его подключении | Наличие |
| 9.4 | Скорость отображения: | 25, 50 мм/сек |
| 9.5 | Наличие следующих вариантов отображения Информации: стандартный экран, трендовый, все отведения ЭКГ, меню оператора, оксикардиореспирограмма, «Просмотр параметров другого монитора» | Наличие |
| 9.6 | Индикация тревоги, питания, заряда батареи | Наличие |
| 9.7 | Цифровые и графические тренды, длительностью 1 - 96 часа | Наличие |
| 10 | Возможность подключения внешнего дисплея | Наличие |
| 11 | Интерфейс пользователя | Русскоязычные меню Поворотный переключатель Меню расчета доз препаратов |
| 12 | Внутрибольничная сеть | Возможность подключения к центральной станции Подключение к внутрибольничной сети |
| 13 | Применение монитора у взрослых пациентов и у детей | Наличие |
| 14 | Определяемые параметры: |  |
| 14.1. | ЭКГ |  |
| 14.1.1. | Регистрация ЭКГ отведений при помощи 3 или 5-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее. | Наличие |
| 14.1.2. | Возможность выбора отведений | I, II, III, avR, avL, avF, V1-V6 |
| 14.1.3. | Возможность выбора усиления | х0,25, х0,5, х1, х2, авто |
| 14.1.4. | Скорость развертки: | 12.5, 25 или 50 мм/сек |
| 14.1.5 | Частота пульса: взрослые: дети/новорожденный: точность: разрешение: | 15-300 уд/мин; 15-350 уд/мин; ±1 уд/мин; 1 уд/мин |
| 14.1.6. | Защита от ВЧ-коагулятора | Наличие |
| 14.1.7. | Защита от дефибрилляции | Наличие |
| 14.1.8. | Калибровочный сигнал: | 1мВ ± 5% |
| 14.1.9. | Фильтр: диагностический режим: режим слежения: хирургический режим: | 0.05 - 130 Гц; 0.5 - 40 Гц; 1 - 15 Гц |
| 14.1.10. | Диапазон измерений | S-T сегмента:–2 мВ - 2 мВ |
| 14.1.11. | Аанализ ST сегмента | Наличие |
| 14.1.12. | Анализ аритмии | Наличие |
| 14.1.13. | Оповещение при возникновении летальной аритмии | Наличие |
| 14.1.14. | Определение качества установки электрода | Наличие |
| 14.1.15. | Оповещение персонала в случае плохого контакта | Наличие |
| 14.2 | Ннеинвазивное артериальное давление |  |
| 14.2.1. | Ручной, непрерывный и автоматический режимы определения артериального давления с заданными интервалами. | Наличие |
| 14.2.2. | Отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления. | Наличие |
| 14.2.3. | Диапазон измерений: Взрослые: Дети: Новорожденные: | Не уже 10-270 мм рт.ст. Не уже 10-235 мм рт.ст. Не уже 10-135 мм рт.ст. |
| 14.2.4. | Разрешение: | 1 мм рт.ст. |
| 14.2.5. | Защита от избыточного давления | Наличие |
| 14.2.6. | Комплект манжет использования | Наличие |
| 14.3. | Дыхание |  |
| 14.3.1. | Метод измерения: | импедансный |
| 14.3.2. | Определение частоты дыхания в диапазоне | Не уже 0 – 120 вдохов/мин |
| 14.3.3. | Разрешение | не более 1 вдох/мин |
| 14.3.4. | Точность | не более ±2 вдох/мин |
| 14.3.5. | Тревожная индикация апноэ | Наличие |
| 14.4. | Насыщение крови кислородом |  |
| 14.4.1. | Определение насыщения крови кислородом в диапазоне | 0 – 100% |
| 14.4.2. | Разрешение | не более 1% |
| 14.4.3. | Определение частоты сердечных сокращений в диапазоне | Не уже 0 – 254 ударов/мин. |
| 14.4.4. | Разрешение не более 1 удар/мин; | Наличие |
| 14.4.5. | Точность не более ±1 удар/мин; | Наличие |
| 14.5. | Термометрия |  |
| 14.5.1. | Два канала термометрии | Наличие |
| 14.5.2. | Диапазон измерений | не менее 15 - 45ºС |
| 14.5.3. | Разрешение | не более 0.1ºС |
| 14.5.4. | Точность | не более ±0.1ºС |
| 14.5.6 | Многоразовые температурные датчики (кожные) | Наличие |
| 14.6. | Инвазивное давление (опция) |  |
| 14.6.1. | Диапазон измерений: | –50 - 300 мм рт.ст. |
| 14.6.2. | Каналы: | двухканальный |
| 14.7. | Датчик артериального давления: |  |
| 14.7.1. | чувствительность: | 5 (мВ/В/мм рт.ст) |
| 14.7.2. | Диапазон импеданса: | 300-3000 (Ом) |
| 14.8. | Типы измеряемого давления: | ART (Артериальное), PAP (Давление в легочной артерии), CVP (Центральное венозное давление), RAP (давление в правом предсердии), LAP (Давление в левом предсердии), ICP (Внутричерепное давление) |
| 14.9. | Разрешение | 1 мм рт.ст. |
| 14.10. | Точность измерения | ±2% или ±1мм.рт.ст. |
| 14.11. | Диапазон сигнала тревоги | –50 - 300 мм рт.ст. |
| 15 | Тревоги |  |
| 15.1. | Монитор должен обеспечивать звуковую индикацию тревоги, должен акцентировать внимание персонала на параметре, величина которого находится вне установленных пределов. | Наличие |
| 15.2. | Монитор должен обеспечивать удобную установку параметров тревоги на все определяемые параметры при помощи поворотного переключателя | Наличие |
| 15.3. | Автоматическая установка тревог | Наличие |
| 16. | Термопринтер (опция) |  |
| 16.1. | Двухканальный встроенный принтер | Наличие |
| 16.2. | Ширина используемой бумаги | Не более 48 мм |
| 16.3. | Скорость печати | 25 мм/сек, 50 мм/сек |
| 17 | Гарантия производителя | Не менее 12 месяцев от момента инсталляции |
| 18. | Количество, шт. | 4 |