Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 92 от 26.11.2009 г.

Техническое задание

на дефибриллятор

| №п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний дефибриллятор с функцией мониторирования ЭКГ, встроенным термопринтером, ритмоводителем и памятью | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Биполярная форма сигнала | Наличие |
| 2.2 | Установка энергии | В полуавтоматич. режиме: #1 - 200 Дж; #2-200 Дж; #3-360 Дж или в соответствии с установками меню |
| 2.3 | Энергия | Внешние электроды: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 270 Дж. Электроды для внутренней дефибрилляции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Дж |
| 2.4 | Время использования энергии | Внутренний сброс энергии через 30 сек. |
| 2.5 | Точность энергии | +/- 2 Дж или +/- 15% для разрядов с любым значением энергии |
| 2.6 | Время набора энергии | При работе от батареи: менее 7 сек При работе от сети: менее 5 сек |
| 2.7 | Время с момента включения прибора до готовности к набору энергии в полуавтоматическом режиме | Менее 40 сек. |
| 2.8 | Обнаружение фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | Соответствует или превышает AAMI DF-39. Обнаружение широкого комплекса желудочковой тахикардии при 180 уд./мин. |
| 2.9 | ЭКГ мониторинг (через ЭКГ-кабель) | I, II, III отведения |
| 2.10 | Громкость сигнала QRS | В диапазоне от 0 до 5 |
| 2.11 | Усиление сигнала ЭКГ | х.25, х.50, х1, х2, х4, авто |
| 2.12 | Коэффициент подавления | 110 дБ |
| 2.13 | Время восстановления от перегрузки | Менее 5 сек. |
| 2.14 | Уровень переключения обнаружения QRS | 200 мкВ |
| 2.15 | ЭКГ через одноразовые/многоразовые электроды | Наличие |
| 2.16 | ЭКГ через ЭКГ электроды | Наличие |
| 2.17 | ЭКГ через внешний монитор | Возможность |
| 2.18 | Батарея | Встроенная, быстрозаряжаемая NiCd, 12В, 2,4 Ач |
| 2.19 | Время работы от батареи | Мониторинг 2 часа, или дефибрилляция 50 разрядов по 270 Дж |
| 2.20 | Время заряда полностью разряженной батареи | Не более 1 часа |
| 2.21 | Срок службы батареи | Минимум 18 месяцев |
| 3 | Трансторакальный водитель ритма | Наличие |
| 3.1 | Режим работы ритмоводителя | По требованию или фиксированный |
| 3.2 | Тип импульса | Прямоугольный, постоянного тока |
| 3.3 | Частота следования импульсов | 30-180 уд/мин |
| 3.4 | Амплитуда импульса | 20-200 мА |
| 3.5 | Длительность импульса | 40 мс +/- 10% |
| 3.6 | Выходное напряжение | Макс. 250В |
| 4 | Внутренняя дефибрилляция | Возможность |
| 4.1 | Энергия разряда | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Дж |
| 4.2 | Размер «ложек» | ø65 см, площадь 33 см2 |
| 5 | Встроенный принтер | Наличие |
| 5.1 | Режим печати | Автоматический или ручной (по выбору) |
| 5.2 | Длительность печати | 15, 20, 30 сек. (по выбору) |
| 5.3 | Скорость печати | 25 мм/сек. для общих распечаток, 25 или 50 мм/сек. для ЭКГ |
| 5.4 | Вывод на печать | Кривые ЭКГ, события, тренды, тревоги, дата |
| 5.5 | Бумага | Термочувствительная, 50мм х 25 м |
| 6 | Внутренняя событийная память | Наличие |
| 6.1 | Время хранения событий | Во время работы плюс 10 мин. после выключения |
| 6.2 | Емкость памяти | Минимум 30 событий с отрезком ЭКГ 4 сек |
| 7 | Карта памяти | Возможность |
| 7.1 | Размер | 2 МГб |
| 7.2 | Время хранения событий | Минимум 1 год |
| 7.3 | Хранение данных | Непрерывная ЭКГ |
| 8 | Измерение SPО2 | Возможность (Опционально) |
| 8.1 | Тип датчика | Пальчиковый зажимной |
| 8.2 | Диапазон насыщения кислородом | 1-100% |
| 8.3 | Погрешность измерения | Ниже 70% - не регламентирована; более 70%: +/-2% |
| 8.4 | Внешний интерфейс для дистанционного управления | Опционально |
| 8.5 | Скорость передачи данных в бодах | Не менее 9600 |
| 9 | Дисплей | Монохромный, жидкокристаллический |
| 9.1 | Подсветка дисплея | CCFL подсветка |
| 9.2 | Размеры дисплея | Не менее 120 х 90 мм |
| 9.3 | Разрешение | 320 х 440 пикселей |
| 9.4 | Режим | Не тускнеющий |
| 9.5 | Протяженность ЭКГ | 4 сек. |
| 9.6 | Скорость прокрутки ЭКГ | 25 мм/сек. |
| 10 | Размеры дефибриллятора (ВхШхГ) | Не более 31х36х25 см |
| 11 | Вес | Не более 7,6 кг |
| 12 | Питание | 100-240 В, 50/60 Гц, макс. 270 Вт |
| 13 | Температура | Рабочая: 0-40 С0, Хранения: -10 С0 до + 168 С0 |
| 14 | Относительная влажность | Рабочая и хранения: от 30 до 95% без конденсата |
| 15 | Давление | 860 – 1060 кПа |
| 16 | Класс электробезопасности | I |
| 17 | Защита от влаги | Каплезащищенное электрооборудование |
| 18 | Режим работы | Непрерывный |
| 19 | Гарантийный срок | 12 мес. |
| 20 | Комплектация: |  |
| 20.1 | Бифазный дефибриллятор - монитор | 1 шт. |
| 20.2 | Комбинированные электроды с кнопками управления для детей/ взрослых (утюги) | 1 пара |
| 20.3 | Кабель ЭКГ | 1 шт. |
| 20.4 | Сетевой кабель | 1 шт. |
| 20.5 | Термобумага | 1 рулон |
| 20.6 | Электроды для дефибрилляции ритмовождения взроcлые. | 1 пара |
| 20.7 | Руководство пользователя | 1 шт. |
| 21 | Количество, комплектов | 1 |