## Лист1
Приложение № 6
Сведения о качественных и функциональных характеристиках рентгеновской и флюорографической пленки
№ лота | Наименование товара (торговая марка) | Требуемые характеристики, их параметры, потребительские свойства товара | Предлагаемые характеристики, их параметры, потребительские свойства товара | Формат |  | Форма выпуска |  | Ед.изм. |  | Количество
|  |  |  | требуем. | предл. | требуем. | предл. | требуем. | предл. | требуем. | предл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная, зеленочувствительная
Пленка имеет чувствительность в синей и зеленой части спектра
Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне от 330 нм до 470 нм
Толщина основы пленки не более 175 мкм
Голубой прокрас основы (подложки) пленки
Эмульсия пленки имеет пластинчатую структуру
Чувствительность пленки Р-1 не менее 1600
Чувствительность пленки (в единицах ISO) не менее185
Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0
Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2
Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке не менее 2,68
Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке не менее 3,3
Содержание солей серебра в пленке должно быть не менее 7,5 г/кв. м.
Содержание металлического серебра в пленке должно быть не менее 4,9 г/кв. м.
Пленка адаптирована к обработке в процессорах со скоростью обработки не менее 120 сек.
На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л проявителя, 0,75л фиксажа, 0,9л воды
Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед.
|  |  |  | 13 х 18 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 126
|  |  |  | 18 х 24 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 1110
|  |  |  | 24 х 30 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 1525
|  |  |  | 30 х 40 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 873
|  |  |  | 35 х 35 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 418
|  |  |  | 35 х 43 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 506
2 |  | Пленка маммографическая зеленочувствительная
Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои, не менее 3-х
Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,5
Пленка адаптирована к обработке в процессорах со скоростью обработки не менее 120 сек.
На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л проявителя, 0,75л фиксажа, 0,9л воды
|  |  |  | 18 х 24 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 285
|  |  |  | 24 х 30 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 3
3 |  | Термографическая пленка для принтера DRYSTAR 5302
Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах
Основа (подложка) пленки - полиэстер
Голубой прокрас основы (подложки) пленки
Толщина основы пленки не более 168 микрон
Поверхность пленки имеет защитный слой
Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера
Нанесение изображения на пленку методом термографической печати
Максимальная оптическая плотность D max не менее 3,4
Углы пленки скругленные
Печать пленки не требует использования химических реактивов
Пленка не чувствительна к дневному свету
Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа
Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты
Срок годности пленки от момента изготовления не менее 18 месяцев
Срок хранения изображения не менее 20 лет
Количество листов пленки в одной коробке 100
Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке
Назначение радиочипа:
-передача информации о типе пленки
-передача информации о формате пленки
-передача информации о количестве пленки в лотке принтера
-передача информации об окончании срока годности пленки
|  |  |  | 35 х 43см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 295
|  |  |  | 28 х 35см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 6
|  |  |  | 20 х 25 см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 212
4 |  | Пленка предназначена для медицинского лазерного принтера KODAK Dry View 5800
Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах
Сенсибилизация пленки к инфракрасной части спектра
Максимальная сенсибилизация пленки не менее 810 нм
Синий цвет основы (подложки) пленки
Толщина основы пленки не более 180 микрон
Нанесение изображения на пленку методом фототермографической печати
Максимальная оптическая плотность D max не менее 3,1
Печать пленки не требует использования химических реактивов
Пленка упакована в специальные светозащитные картриджи
Пленка без защитного картриджа чувствительна к дневному свету
Сохранность изображения при длительном хранении только в защитных пакетах
Срок хранения изображения в защитных пакетах не менее 100 лет
Количество листов пленки в одной коробке 100
Срок годности пленки от момента изготовления не менее 12 месяцев
|  |  |  | 35 х 43см |  | упаковка по 100 листов |  | уп. |  | 60
5 |  | Пленка флюорографическая зеленочувствительная
Спектральная чувствительность в диапазоне не менее 400-550 нм
Чувствительность пленки Р-1 не менее 2000
Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 2,45
Минимальная оптическая плотность пленки D min не более 0,2
Толщина основы пленки не более 175 мкм
Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке не менее 2,0
Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке не менее 2,2
|  |  |  | 70 мм х 30,5 м |  | рулон |  | рулон |  | 26
|  |  |  | 100 мм х 30,5 м |  | рулон |  | рулон |  | 160
|  |  |  | 110 мм х 30,5 м |  | рулон |  | рулон |  | 80