Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 95 от 27.11.2009 г.

Техническое задание

на шприцевой дозатор

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой дозатор |  |
| 2 | Дисплей | LCD экран |
| 3 | Параметры инфузии |  |
| 3.1 | Шаг изменения скорости инфузии | Не более 0,1 мл/час |
| 3.2 | Шаг изменения объема инфузии 0,1 мл | Не более 0,1 мл |
| 3.3 | Ввод параметров инфузии в мл/ч, мг/ч, мкг/ч, мг/кг/ч, мг/кг/мин, мкг/кг/ч, мкг/кг/мин. | Наличие |
| 3.4 | Регулировка требуемого и общего объёма инфузии | Наличие |
| 3.5 | Регулировка скорости инфузии | В диапазоне не уже 0,1-600 мл/час |
| 3.6 | Диапазон общего объема инфузии | не уже 0,001-999999мл |
| 3.7 | Точность | 3% |
| 3.8 | Скорость инфузии в диапазоне не уже | 0,1-300 мл/ч (шприц 10 мл) 0,1-400 мл/ч (шприц 20 мл) 0,1-600 мл/ч (шприц 60 или 50 мл) |
| 3.9 | Контроль инфузии по времени и по объёму | Наличие |
| 4 | Используемые шприцы | 10, 20, 50 ( 60 ) мл |
| 5 | Автоматическая идентификация используемого шприца | Наличие |
| 6 | Индикация всех задаваемых параметров инфузии | Наличие |
| 7 | Индикация используемого вида питания: сеть/аккумулятор | Наличие |
| 8 | Автоматическое включение функции KVO : 0,1 мл/ч | Наличие |
| 9 | Функция «Bolus»: 300 мл/час | Наличие |
| 10 | Функция памяти | Наличие |
| 11 | Самодиагностика | Наличие |
| 12 | Запоминание скорости потока | Наличие |
| 13 | Режим «Silent» | Наличие |
| 14 | Тревоги |  |
| 14.1 | Системная ошибка | Наличие |
| 14.2 | Окклюзия | Наличие |
| 14.3 | Смешение с места шприца | Наличие |
| 14.4 | Не надежное крепление шприца | Наличие |
| 14.5 | Низкое напряжение электропитание | Наличие |
| 14.6 | Окончание инфузии | Наличие |
| 14.7 | Низкий заряд батареи | Наличие |
| 14.8 | Близость окончания инфузии | Наличие |
| 15 | Электропитание | От сети: 220В/50Гц |
| 16 | Внутренняя батарея | Наличие |
| 16.1 | Время работы- 3 часа |  |
| 16.2 | Время зарядки – 10 часов | Наличие |
| 16.3 | Автоматическая зарядка при работе от сети | Наличие |
| 17 | Габаритные размеры | Не более 336153132 мм |
| 18 | Вес нетто | Не более 2,5 кг |
| 19 | Гарантийный срок | не менее 12 месяцев |
| 20 | Количество, шт. | 5 |