## предметное предложение 3
приложение №2
к извещению о проведении
о проведении запроса котировок
№39 от "03" декабря 2009г.
Техническое задание
Видеокамера эндоскопическая с видеоэндоскопом
№ п/п | № позиции | Характеристики | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики и свойства
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | 1.1 | Видеокамера эндоскопическая с интегрированным источником света, 1 шт. | Видеокамера эндоскопическая с интегрированным источником света (должена быть функционально совместима с предлагаемым к поставке видеоэндоскопом) | Указать
| 1.2 | Наименование, модель |  | Указать
| 1.3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
| 1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 1.5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 1.6 | Год выпуска | не ранее 2009 г. | Указать
| 1.7 | Срок гарантии | не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию | Наличие. Указать параметры
| 1.8 | ТВ-стандарт: | CCIR, 625 строк, 50 полей, PAL | Наличие. Указать параметры
| 1.9 | разрешающая способность не менее: | 470 ТВл | Наличие. Указать параметры
| 1.10 | отношение сигнал/шум не менее: | 48 дБ | Наличие. Указать параметры
| 1.11 | потребляемая мощность, не более: | 12 Вт | Наличие. Указать параметры
| 1.12 | датчик изображения: | CCD 1/3” 795х596 эл. | Наличие. Указать параметры
| 1.13 | металлический брызгозащищённый корпус: | Наличие | Наличие
| 1.14 | возможность подключения, для совместной работы, видеолапароскопа с микровидеокамерой на дистальном конце, диам. 10 мм, угол наблюдения 0 град. и 30 град: | Наличие | Наличие
| 1.15 | возможность подключения, для совместной работы, видеолапароскопа с микровидеокамерой на дистальном конце, диам. 5 мм, угол наблюдения 0 град. и 30 град: | Наличие | Наличие
| 1.16 | возможность подключения, для совместной работы, видеоголовки для работы с оптическими трубками: | Наличие | Наличие
| 1.17 | возможность подключения, для совместной работы, кабеля осветительного эндоскопического: | Наличие | Наличие
| 1.18 | возможность подключения, для совместной работы, кабеля осветительного эндоскопического (активного) со светодиодным источником света: | Наличие | Наличие
| 1.19 | герметичная камерная головка: | Наличие | Наличие
| 1.20 | магнитный привод фокусировки в камерной головке: | Наличие | Наличие
| 1.21 | функция автоматической регулировки освещенности: | Наличие | Наличие
| 1.22 | функция автоматической регулировки усиления: | Наличие | Наличие
| 1.23 | - выход: видео – 2 вых, S-видео – 2 вых.: | Наличие | Наличие
| 1.24 | тип лампы: | металлогалоидная | Наличие. Указать параметры
| 1.25 | мощность лампы, не менее: | 35 Вт | Наличие. Указать параметры
| 1.26 | цветовая температура при работе встроенного в блок управления осветителя: | 5 600º К | Наличие. Указать параметры
| 1.27 | цветовая температура при работе активного световода: | 5 000º К | Наличие. Указать параметры
| 1.28 | средний срок службы лампы встроенного в блок управления осветителя, не менее: | 1 500 ч | Наличие. Указать параметры
| 1.29 | средний срок службы активного световода, не менее: | 100 000 ч | Наличие. Указать параметры
| 1.30 | освещенность операционного поля на расстоянии 25 мм от торца рабочей части видеоэндоскопа, создаваемая встроенным в блок управления осветителем, не менее: | 20 000 Лк | Наличие. Указать параметры
| 1.31 | освещённость операционного поля на расстоянии 25 мм от торца лапароскопа диаметром 10 мм при использовании активного световода, не менее: | 15 000 Лк | Наличие. Указать параметры
| 1.32 | размеры (W x H x D): | 320 x 290 x 75 мм | Наличие. Указать параметры
| 1.33 | видеоголовка, 1 шт. | Наличие в комплекте видеоголовки | Наличие
| 1.34 | кабель S-VHS, 1 шт. | Наличие в комплекте кабеля S-VHS | Наличие
| 1.35 | кабель BNC, 1 шт. | Наличие в комплекте кабеля BNC | Наличие
| 1.36 | сетевой кабель, 1 шт. | Наличие в комплекте сетевого кабеля | Наличие
2. | 2.1 | Видеоэндоскоп (для лапароскопии), 1 шт. | Видеоэндоскоп (должен быть функционально совместим с предлагаемой к поставке видеокамерой) | указать
| 2.2 | Наименование, модель |  | Указать
| 2.3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
| 2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 2.5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 2.6 | Год выпуска | не ранее 2009 г. | Указать
| 2.7 | Срок гарантии | не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию | Наличие. Указать параметры
| 2.8 | ПСЗ-матрица: | ССD 1/4» Super HAD SONY | Наличие
| 2.9 | разрешающая способность, не менее: | 550 ТВЛ | Наличие. Указать параметры
| 2.10 | микровидеокамера на дистальном конце: | Наличие | Наличие
| 2.11 | тубус видеоэндоскопа совмещает в себе видеокабель и светопроводящее волокно: | Наличие | Наличие
| 2.12 | рычаг изменения угла обзора (обзор в диапазоне 360º): | Наличие | Наличие
| 2.13 | ручка регулировки резкости с магнитным приводом фокусировки: | Наличие | Наличие
| 2.14 | диаметр видеоэндоскопа: | 10 мм | Наличие. Указать параметры
| 2.15 | угол наблюдения видеоэндоскопа: | 30 град | Наличие. Указать параметры
| 2.16 | угол поля зрения видеоэндоскопа, град., не менее: | 72 | Наличие. Указать параметры
| 2.17 | длина рабочей части, не менее: | 320 мм | Наличие. Указать параметры
|  | _______________________ | _________________ | ___________________
|  | (должность) м.п. | (подпись) | (Ф.И.О.)