## приложение № 1
Приложение № ____
к документации
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Имплантаты для миниинвазивной чрезкожной транспедикулярной фиксации Expedium Viper и межтелового спондилодеза Concorde фирмы DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
1 | Производитель, страна происхождения | фирма DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
2 | Сертификат соответствия, заверенный синей печатью Производителя | Приложить
3 | Регистрационное удостоверение, заверенное синей печатью Производителя | Приложить
4 | Инструментальная поддержка на безвозмездной основе и предоставление специфического установочного инструментария для использования с поставляемыми имплантатами | Указать спецификацию комплекта
5 | Срок поставки специфического установочного инструментария не более | 2 рабочих дней
6 | Бесплатное предоставление смежных размеров и замена размеров имплантатов в соответствии с потребностями Заказчика | обязательно
7 | Срок поставки смежных размеров и замены размеров имплантатов не более | 2 рабочих дней
8 | Соответствие имплантатов для малоинвазивной чрезкожной фиксации и межтелового спондилодеза, указанных в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4)
ГОСТ Р ИСО 14630-99
ГОСТ Р ИСО 14602-99
ГОСТ Р ИСО 10993
9 | Срок поставки с момента заключения муниципального контракта не более | 5 рабочих дней
10 | Год выпуска не ранее | 2009 года
11 | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | обязательно
12 | Проведение инструктажа представителем Производителя для персонала Заказчика | обязательно
13 | Предоставление образцов поставляемых имплантатов | указать
Технические характеристики имплантатов и комплектация:
14 | Канюлированный полиаксиальный титановый винт Expedium Viper | 32 шт.
14.1 | Производитель, страна происхождения | фирма DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
14.2 | Материал изготовления винта | титан
14.3 | Диаметры винтов | 5 мм; 6 мм; 7 мм
14.4 | Длина винтов с шагом 5 мм в диапазоне | 30 мм - 55 мм
14.5 | Форма хвостовой части винта | одинаковый диаметр по всей длине хвостовой части
14.6 | Торец хвостовой части винта | конусообразный, с закругленным окончанием
14.7 | Форма головки винта | камертонного типа с шестигранным Т20 пазом
14.8 | Ширина головки винта не более | 11 мм
14.9 | Расстояние между головкой винта и стержнем не более | 3,99 мм
14.10 | Высота головки винта не более | 14,45 мм
14.11 | Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной внутренней гайки | обязательно
14.12 | Головка винта имеет кольцевую борозду TOP-NOTCH | обязательно
14.13 | Конструктивная особенность, обеспечивающая возможность проведения проводника | наличие внутреннего канала в жале винта
14.14 | Диаметр внутреннего канала винта, не менее | 1,97 мм
14.15 | Тип резьбы на винте | самонарезающий, конический
14.16 | Маркировка хвостовика винта | анодизированная, цветовая
14.17 | Общая величина степени свободы вращения винта вокруг центральной оси не менее | 50 градусов
15 | Стержень титановый миниинвазивный изогнутый Expedium Viper | 16 шт.
15.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
15.2 | Материал изготовления стержня | Ti-6AI-4V
15.3 | Форма стержня | изогнутый в соответствии с лордозом на поясничном отделе позвоночника с двумя углублениями треугольной формы
15.4 | Форма кончиков стержня | с одной стороны - пулевидный, с другой стороны - тупой
15.5 | Длина стержня с шагом 5 мм в диапазоне | 35 мм - 90 мм
15.6 | Диаметр стержня независимо от длины не более | 5,5 мм
16 | Однокомпонентная внутренняя гайка Expedium Viper | 32 шт.
16.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
16.2 | Материал изготовления гайки | Ti-6AI-4V
16.3 | Форма гайки | низкопрофильная с резьбой прямоугольного сечения
16.4 | Размер резьбы гайки | 5 мм
17 | Кейдж поясничный с лордозом Concorde | 3 шт.
17.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
17.2 | Материал изготовления кейджа | полимер CFRP, усиленный карбоновым волокном
17.3 | Форма кейджа | полый пулеобразный моноимплантат c закругленными концами и пирамидальными зубцами
17.4 | Формы поверхности кейджа | куполообразная, каудальная и ростральная
17.5 | Размеры кейджа по ширине | 9 мм; 11 мм
17.6 | Размеры кейджа по длине | 23 мм; 27 мм
17.7 | Размеры кейджа по высоте с шагом 1 мм в диапазоне | 7 мм - 13 мм
17.8 | Лордоз кейджа | 0 градусов; 5 градусов
17.9 | Адаптация поверхности кейджа под наружную и внутреннюю концевые пластины | обязательно
17.10 | Наличие округлых окошек по передней и задней поверхности для прорастания костного графта | обязательно
17.11 | Наличие трех танталовых рентгеноконтрастных меток | обязательно
17.12 | Наличие камеры для заполнения ауто- или синтетической костью | обязательно
18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие
19 | Цена | 499 000,00 рублей
Эквивалентность определяется по соответствию значений параметров продукции, предлагаемой участником размещения заказа, всей совокупности параметров, установленных в настоящем техническом задании. В случае, если значение хотя бы одного параметра отличается от значения, установленного в настоящем техническом задании, то в этом случае продукция, предлагаемая участником размещения заказа не признается эквивалентом
| Главный врач | Д.В. Антонов