## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от 09.12.2009 №169
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
1 | Наименование | Насос инфузионный
2 | Модель | Перфузор-Компакт С или эквивалент
3 | Регистрационное удостоверение РФ: | Предоставляется с товаром
4 | Сертификат соответствия РФ: | Предоставляется с товаром
5 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2
6 | Влагостойкость | Наличие
7 | Размеры | 190х100х120 мм
8 | Вес | 1,6 кг
9 | Основное электропитание | 220В
10 | Автономное электропитание | Автономное электропитание
11 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч
12 | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл
13 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл
14 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин
15 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час)
16 | Точность инфузии | ±2,5 %
17 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час
18 | Объем болюса | 0,1-50 мл
19 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише
2. с предварительно заданным объемом
20 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар
21 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование)
22 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Функция паузы с сохранением введенных параметров
23 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Информация о заданном и введенном объеме
в реальном масштабе времени
24 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время
25 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента
26 | Блокировка клавиатуры | Блокировка клавиатуры
27 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса).
28 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему
29 | Год выпуска: | не ранее 2009г.
30 | Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию
31 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 3 календарных дня
32 | Объем гарантий | 100%
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль