## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от 10.12.2009 №170
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
1 | Наименование оборудования | Весы-помешиватели медицинские
2 | Модель | Ljungberg & Kogel AB BM 300 или эквивалент
3 | Назначение | Перемешивание крови и антикоагулянта при донации, в стационарных условиях, на выезде, со всеми типами контейнеров для крови
4 | Жидкокристаллический дисплей | Наличие
5 | Размеры дисплея, не менее | 10 х 40 мм
6 | Автоматический контроль за скоростью сбора крови и объемом запрограммированной кроводачи | Наличие
7 | Автоматический зажим трубки при достижении заданного объема | Наличие
8 | Автоматическое определение веса пластикатного контейнера | Наличие
9 | Коэффициент преобразования объема | 1 /1,06
10 | Тип движения лотка | Возвратно - поступательный
11 | Контроль калибровки через установку лотка в постоянную позицию взвешивания с последующим активированием из главного меню | Наличие
12 | Установка предела сигнализации низкого потока | Наличие
13 | Установка предела сигнализации высокого потока | Наличие
14 | Установка сигнализации предельного времени сбора | Наличие
15 | Установка калибровки | Наличие
16 | Установка уровня громкости | Наличие
17 | Длина трубки между зажимом и лотком, не более | 25 см
18 | Тревога никого потока крови | Наличие
19 | Тревога высокого потока крови | Наличие
20 | Тревога превышения времени максимального сбора | Наличие
21 | Все тревоги отображаются световым и звуковым сигналами | Наличие
22 | Установка контрастности жидкокристаллического дисплея | Наличие
23 | Тип используемых аккумуляторов | SF - 512
24 | Тип привода зажима трубки | Линейный, шаговый двигатель
25 | Тип привода панели смешивания | Синхронный двигатель переменного тока
26 | Дополнительный выход на внешний дисплей | Наличие
27 | Потенциометр калибровки усиления измерительного усилителя | Наличие
28 | Автотестирование аппарата | Наличие
29 | Позиционирующий штифт для регулировки размещения пластикатного контейнера | Наличие
30 | Сохранение данных в памяти прибора | Наличие
31 | Остановка движения лотка по требованию оператора в любое время без прекращения хода сбора | Наличие
32 | Нивелирование эффекта возмещения потока крови | Наличие
33 | Пpогpаммиpование конечного объема донации | Наличие
34 | Пpогpаммиpование предельных величин кровотока и времени донации | Наличие
35 | Максимальный программируемый объём собранной крови, мл | 999
36 | Частота качания лотка | 16 раз/мин
37 | Управление зажимом | автоматическое или ручное
38 | Погрешность измерения объёма | менее 1%
39 | Количество пресетных установок объема | 2
40 | Защита весов при транспортировке | Имеется функция парковки весов для перевода в транспортное положение
41 | Предустановленная память с программированием на два различных объема | Наличие
42 | Текущие данные дисплея в минутах и секундах | Наличие
43 | Отображение собранного объёма, времени донации, скорости потока | Наличие
44 | Тревоги | звуковая, при критических значениях потока крови или времени донации
45 | Электропитание | от сети 220В или от встроенного аккумулятора
46 | Предохранитель питания | автоматически восстанавливается после срабатывания
47 | Время работы от аккумулятора, часов | 10
48 | Потребляемая мощность, Ватт | 10
49 | Размеры в диапазоне, не более, мм
49.1 | длина | 285 - 295
49.2 | ширина | 249 - 260
49.3 | высота | 145 - 157
50 | Вес прибора, не более | 4,8 кг
51 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром
52 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
53 | Год выпуска: | не ранее 2009г.
54 | Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию
55 | Срок предоставления вспомогательных услуг | в течение 3 календарных днй со дня поставки
56 | Объем гарантий | 100%
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль