## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 11.12.09 №162
на поставку кюрет
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество
1 | 2 | 3
1. | Кюрета прямая 6,5 мм, петлеобразная, с режущей кромкой | 1 шт.
1.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой
1.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
1.3 | Покрытие инструмента, исключая рабочую часть | черное антибликовое, анодированное
1.4 | Размер рабочей части | 6,5 мм
1.5 | Форма рабочей части | прямая, петлеобразная, с режущей кромкой, с лазерной заточкой
1.6 | Длина ручки не более | 130 мм
1.7 | Общая длина не более | 340 мм
1.8 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20 мм до 35 мм
1.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
2. | Кюрета прямая 6мм, воронкообразная, с режущей кромкой | 1 шт.
2.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой
2.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
2.3 | Покрытие инструмента, исключая рабочую часть | черное антибликовое, анодированное
2.4 | Размер рабочей части | 6 мм
2.5 | Форма рабочей части | прямая, воронкообразная, с режущей кромкой, с лазерной заточкой
2.6 | Длина ручки не более | 130 мм
2.7 | Общая длина не более | 340 мм
2.8 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20 мм до 35 мм
2.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
3. | Кюрета оффсетная 6мм, ложкообразная, с режущей кромкой | 1 шт.
3.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой
3.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
3.3 | Покрытие инструмента, исключая рабочую часть | черное антибликовое, анодированное
3.4 | Размер рабочей части | 6,0 мм
3.5 | Форма рабочей части | ложкообразная, с режущей кромкой, с лазерной заточкой, выступающая под углом 90 градусов по отношению к стержню, с углублением в противоположную от ручки сторону
3.6 | Длина ручки не более | 130 мм
3.7 | Общая длина не более | 340 мм
3.8 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20 до 35 мм
3.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
4. | Кюрета прямая, 2 мм | 1 шт.
4.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
4.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
4.3 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
4.4 | Форма рабочей части | прямая, с ложкообразной режущей кромкой, направленной вниз
4.5 | Размер рабочей части | 2 мм
4.6 | Длина не менее | 280 мм
4.7 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
5. | Кюрета 6,5 мм | 1 шт.
5.1 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
5.2 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой со слегка изогнутой рабочей частью
5.3 | Форма рабочей части | ложкообразная с режущей кромкой
5.4 | Длина режущей кромки рабочей части | 6,5мм
5.5 | Длина инструмента не менее | 330мм
5.6 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20мм до 35мм
5.7 | Покрытие рабочей части инструмента | отсутствует
5.8 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
5.9 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
6. | Кюрета прямая, зубчатая, 6,5 мм | 1 шт.
6.1 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
6.2 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой со слегка изогнутой рабочей частью
6.3 | Форма рабочей части | ложкообразная с зубчатой режущей кромкой
6.4 | Длина режущей кромки рабочей части | 6,5мм
6.5 | Длина инструмента не менее | 330мм
6.6 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20 до 35мм
6.7 | Покрытие рабочей части инструмента | отсутствует
6.8 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
6.9 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
7. | Кюрета прямая, 3 мм | 1 шт.
7.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
7.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
7.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
7.4 | Размер рабочей части | 3 мм
7.5 | Форма рабочей части | прямая, с ложкообразной режущей кромкой, направленной вниз
7.6 | Общая длина не более | 290 мм
7.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
8. | Кюрета обратная, 2 мм | 1 шт.
8.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
8.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
8.3 | Покрытие рабоче части | черное антибликовое, анодированное
8.4 | Размер рабочей части | 2 мм
8.5 | Форма рабочей части | прямая, с ложкообразной режущей кромкой, направленной вверх
8.6 | Общая длина не более | 290 мм
8.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
9. | Кюрета 6,5 мм, ложкообразная, с изгибом вправо под углом 45 градусов, с режущей кромкой | 1 шт.
9.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой
9.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
9.3 | Покрытие инструмента, исключая рабочую часть | черное антибликовое, анодированное
9.4 | Размер рабочей части | 6,5 мм
9.5 | Форма рабочей части | ложкообразная, направленная вверх, изогнутая вправо под углом 45 градусов, с режущей кромкой, с лазерной заточкой
9.6 | Длина ручки не более | 130 мм
9.7 | Общая длина не более | 340 мм
9.8 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 25 мм до 35 мм
9.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
10. | Кюрета 6,5 мм ложкообразная, с изгибом влево под углом 45 градусов, с режущей кромкой | 1 шт.
10.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой
10.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
10.3 | Покрытие инструмента, исключая рабочую часть | черное антибликовое, анодированное
10.4 | Размер рабочей части | 6,5 мм
10.5 | Форма рабочей части | ложкообразная, с режущей кромкой, с лазерной заточкой, направленная вверх, изогнутая влево под углом 45 градусов
10.6 | Длина ручки не более | 130 мм
10.7 | Общая длина не более | 340 мм
10.8 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 25 мм до 35 мм
10.8 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
11. | Кюрета изогнутая, 6,5 мм, угол 45 градусов, петлеобразная, с режущей кромкой | 1 шт.
11.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой
11.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
11.3 | Покрытие инструмента, исключая рабочую часть | черное антибликовое, анодированное
11.4 | Размер рабочей части | 6,5 мм
11.5 | Форма рабочей части | петлеобразная, с режущей кромкой, с лазерной заточкой, изогнутая под углом 45 градусов,
11.6 | Длина ручки не более | 130 мм
11.7 | Общая длина не более | 340 мм
11.8 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 25 мм до 35 мм
11.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
12. | Кюрета с загибом вверх, 2 мм, угол 45 градусов | 1 шт.
12.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
12.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
12.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
12.4 | Размер рабочей части | 2 мм
12.5 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 45 градусов, с ложкообразной режущей кромкой, направленной вверх
12.6 | Общая длина не более | 290 мм
12.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
13. | Кюрета с загибом вверх, 3 мм, угол 45 градусов | 1 шт.
13.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
13.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
13.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
13.4 | Ширина рабочей части не более | 3 мм
13.5 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 45 градусов, с ложкообразной режущей кромкой, направленной вверх
13.6 | Общая длина не более | 290 мм
13.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
14. | Кюрета с загибом вверх, 3 мм, угол 90 градусов | 1 шт.
14.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
14.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
14.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
14.4 | Ширина рабочей части не более | 3 мм
14.5 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 90 градусов, с ложкообразной режущей кромкой, направленной в противоположную от ручки сторону
14.6 | Общая длина не более | 295 мм
14.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
15. | Кюрета с загибом вверх, 4 мм, угол 45 градусов | 1 шт.
15.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
15.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
15.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
15.4 | Ширина рабочей части не более | 4 мм
15.5 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 45 градусов, с ложкообразной режущей кромкой, направленной вверх
15.6 | Общая длина не более | 295 мм
15.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
16. | Кюрета с загибом вниз, 2 мм, угол 90 градусов | 1 шт.
16.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
16.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
16.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
16.4 | Ширина рабочей части не более | 2 мм
16.5 | Форма рабочей части | изогнутая вниз под углом 90 градусов, с ложкообразной режущей кромкой, направленной в противоположную от ручки сторону
16.6 | Общая длина не более | 290 мм
16.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
17. | Кюрета с загибом вниз, 4 мм, угол 90 градусов | 1 шт.
17.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с пластиковой противоскользящей ручкой зеленого цвета, байонетный
17.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
17.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
17.4 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 90 градусов, с ложкообразной режущей кромкой, направленной в противоположную от ручки сторону
17.5 | Размер рабочей части не более | 4 мм
17.6 | Общая длина инструмента не более | 290 мм
17.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
18. | Cоответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ 19126-2007 (р. 5)
ГОСТ 21238-93 (р. 3, р. 4, ИСО 7151-88)
ГОСТ 28518-90 (п.п. 1.7-1.9)
ГОСТ 28071-89 (п.п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11)
ГОСТ 21241-89 (п.п. 1.9-1.14)
стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 (ч.1, ч.4, ч.5, ч.10, ч.11, ч.12 )
19. | Предоставление гарантии на поставляемый инструментарий с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
20. | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем инструментами | Наличие
21. | Единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
22. | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
23. | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
24. | Упаковка | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
25. | Сертификат качества, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль