Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 104 от 14.12.2009 г.

Техническое задание

на имплантаты для эндопротезирования тазобедренного сустава

бесцементной фиксации с чашкой пресс-фит системы Corail-Duralog или эквивалент

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава бесцементной фиксации с чашкой пресс-фит системы Corail-Duralog или эквивалент |  |
| 1.1 | Чашка: |  |
| 1.1.1 | Материал | титановый сплав |
| 1.1.2 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца |
| 1.1.3 | Фиксация | бесцементная |
| 1.1.4 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3 |
| 1.1.5 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм |
| 1.1.6 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана |
| 1.1.7 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255 |
| 1.1.8 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты |
| 1.1.9 | Кол-во, шт. | 5 |
| 1.2 | Вкладыш: |  |
| 1.2.1 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен |
| 1.2.2 | Внутренний диаметр, мм | 28 |
| 1.2.3 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10 |
| 1.2.4 | Кол-во, шт. | 5 |
| 1.3 | Головка: |  |
| 1.3.1 | Материал | кобальт-хромовый сплав |
| 1.3.2 | Посадочный конус | 12\14 |
| 1.3.3 | Диаметр головка, мм | 28 |
| 1.3.4 | Кол-во, шт. | 5 |
| 1.4 | Ножка: |  |
| 1.4.1 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4) |
| 1.4.2 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки |
| 1.4.3 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155 |
| 1.4.4 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35 |
| 1.4.5 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин" |
| 1.4.6 | Фиксация | бесцементная |
| 1.4.7 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале |
| 1.4.8 | Сечение | Прямоугольное |
| 1.4.9 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные |
| 1.4.10 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок |
| 1.4.11 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части |
| 1.4.12 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135 |
| 1.4.13 | Посадочный конус | 12\14 |
| 1.4.14 | Кол-во, шт. | 5 |
| 1.5 | Специальный винт: |  |
| 1.5.1 | Материал | титан |
| 1.5.2 | Диаметр винта, мм | 6,5 |
| 1.5.3 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5 |
| 1.5.4 | Кол-во, шт. | 5 |