Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 105 от 14.12.2009 г.

Техническое задание

на имплантаты для эндопротезирования тазобедренного сустава

с чашкой пресс-фит и деротационными штифтами

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава с чашей пресс-фит с деротационными штифтами |  |
| 1.1 | Чашка: |  |
| 1.1.1 | Фиксация | цементная |
| 1.1.2 | Объем | полнопрофильная |
| 1.1.3 | Внутренний диаметр, мм | 28 |
| 1.1.4 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен |
| 1.1.5 | Кол-во, шт. | 5 |
| 1.2 | Ножка: |  |
| 1.2.1 | Форма | "прямая ножка" |
| 1.2.2 | Фиксация | цементная |
| 1.2.3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |
| 1.2.4 | Посадочный конус, размер | 12/14 |
| 1.2.5 | Кол-во, шт. | 5 |
| 1.3 | Головка: |  |
| 1.3.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |
| 1.3.2 | Диаметр, мм | 28 |
| 1.3.3 | Посадочный конус | 12/14 |
| 1.3.4 | Кол-во, шт. | 5 |
| 1.4 | Чашка: |  |
| 1.4.1 | Фиксация | бесцементная |
| 1.4.2 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультровысокомолекулярный полиэтилен |
| 1.4.3 | Модуль эластичности, Nm | 1000 |
| 1.4.4 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами. |
| 1.4.5 | Кол-во деротационных штифтов | 2 |
| 1.4.6 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами |
| 1.4.7 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7 |
| 1.4.8 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9 |
| 1.4.9 | Покрытие чашки | напыление чистого титана |
| 1.4.10 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200 |
| 1.4.11 | Усеченная, градусов | 15 |
| 1.4.12 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967 |
| 1.4.13 | Кол-во, шт. | 3 |
| 1.5 | Ножка: |  |
| 1.5.1 | Фиксация | бесцементная |
| 1.5.2 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий |
| 1.5.3 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник |
| 1.5.4 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях |
| 1.5.5 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145 |
| 1.5.6 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности |
| 1.5.7 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы |
| 1.5.8 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости. |
| 1.5.9 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки |
| 1.5.10 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала |
| 1.5.11 | Посадочный конус | 12/14 |
| 1.5.12 | Длина конуса, мм | 12 |
| 1.5.13 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11,5 |
| 1.5.14 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой" |
| 1.5.15 | Кол-во, шт. | 3 |
| 1.6 | Головка: |  |
| 1.6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав |
| 1.6.2 | Диаметр головки, мм | 28 |
| 1.6.3 | Посадочным конус | 12/14 |
| 1.6.4 | Линейный износ в паре кобальт-хром-полиэтилен, мм | ≤0,05 |
| 1.6.5 | Кол-во, шт. | 3 |
| 1.7 | Специальный винт: |  |
| 1.7.1 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав |
| 1.7.2 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4 |
| 1.7.3 | Тип резьбы винта | спонгиозная |
| 1.7.4 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки |
| 1.7.5 | Диаметр тела винта, мм | 3 |
| 1.7.6 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания" |
| 1.7.7 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4 |
| 1.7.8 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник |
| 1.7.9 | Диаметр шлица, мм | 2,5 |
| 1.7.10 | Кол-во, шт. | 3 |