Приложение №2

К извещению о проведении

запроса котировок

№ 47 от 16.12.2009г.

Техническое задание

| № п.п. | Технические характеристики | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционный микроскоп |  |  |
|  | Наименование, модель | Микроскоп операционный L-0980M или эквивалент | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | № ___ от _______, срок действия |
|  | Сертификат соответствия | Наличие | № ___ от _______, срок действия |
|  | Год выпуска | Не ранее 2009г. | Указать |
|  | Срок поставки | 90 дней с момента заключения муниципального контракта |  |
|  | Пуско-наладочные работы | В течении 5 дней с момента поставки | указать |
|  | Ввод в эксплуатацию | В течении 5 дней с момента поставки |  |
|  | Обучение медицинского персонала | В течении 5 дней с момента поставки | Указать |
|  | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 2 | ## Окуляры |  |  |
|  | Конструкция окуляров | наклонная | Указать |
|  | Объектив | F=175 мм | Указать |
|  | Окуляры | 12,5 Х | Указать |
|  | Коррекция | От -6 до +5 дптр | Указать |
|  | Смена увеличения | плавная ручная Zoom 1:6 | Указать |
|  | Общее увеличение | 5x-30x | Указать |
|  | Поле зрения | 49 мм – 9 мм | Указать |
|  | Фокусировка | моторизованная 1,3 мм/сек. ход не менее 40 мм | Указать |
|  | Регулировка Межзрачкового расстояния | 50 мм - 75 мм | Указать |
|  | Наклон микроскопа | 0 - 30º | Указать |
| 2 | Освещение |  |  |
|  | Тип освещения | коаксиальное | Указать |
|  | Волоконный световод | наличие | Указать |
|  | Источник света | галогеновая лампа 15В, 150Вт | Указать |
|  | Регулировка яркости | плавная ручная | Указать |
|  | Максимальная яркость | не менее 110,000 люкс | Указать |
|  | Освещаемое поле | Ø 50 мм | Указать |
| 3 | # Светофильтры |  |  |
|  | Тепловой | наличие | Указать |
|  | Кобальтовый | наличие | Указать |
|  | Нейтральный | наличие | Указать |
|  | Смена лампы освещения | при помощи перемещения оптоволоконного кабеля | Указать |
| 4 | Общие характеристики |  |  |
|  | Тип основания микроскопа | напольное, подвижное с фиксаторами (колесики + стопор) | Указать |
|  | Пружинно-нагруженная рука, сбалансированная противовесом | наличие | Указать |
| 5 | Педаль управления |  |  |
|  | Управление вертикальным перемещением | наличие | Указать |
|  | Вес педали | 1,3 кг | Указать |
| 6 | Вид управления |  |  |
|  | Моторизованный фокус | наличие | Указать |
|  | Ручной ZOOM | наличие | Указать |
|  | Ручное перемещение XY | наличие | Указать |
| 7 | Опции |  | Указать |
|  | Делитель луча | наличие | Указать |