## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку искусственно вживляемых имплантатов для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1. | Лот № 1 Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава бесцементной фиксации с чашкой пресс-фит системы Corail-Duralog или эквивалент
1.1 | Чашка:
1.1.1 | Материал | титановый сплав
1.1.2 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца
1.1.3 | Фиксация | бесцементная
1.1.4 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3
1.1.5 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
1.1.6 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана
1.1.7 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
1.1.8 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
1.1.9 | Кол-во, шт. | 25
1.2 | Вкладыш:
1.2.1 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен
1.2.2 | Внутренний диаметр, мм | 28
1.2.3 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10
1.2.4 | Кол-во, шт. | 25
1.3 | Головка:
1.3.1 | Материал | кобальт-хромовый сплав
1.3.2 | Посадочный конус | 12\14
1.3.3 | Диаметр головка, мм | 28
1.3.4 | Кол-во, шт. | 25
1.4 | Ножка:
1.4.1 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4)
1.4.2 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
1.4.3 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155
1.4.4 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35
1.4.5 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин"
1.4.6 | Фиксация | бесцементная
1.4.7 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
1.4.8 | Сечение | Прямоугольное
1.4.9 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные
1.4.10 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок
1.4.11 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части
1.4.12 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135
1.4.13 | Посадочный конус | 12\14
1.4.14 | Кол-во, шт. | 25
1.5 | Специальный винт:
1.5.1 | Материал | титан
1.5.2 | Диаметр винта, мм | 6.5
1.5.3 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5
1.5.4 | Кол-во, шт. | 25
2. | Лот № 2 Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава с чашей пресс-фит с деротационными штифтами
2.1 | Чашка:
2.1.1 | Фиксация | цементная
2.1.2 | Объем | полнопрофильная
2.1.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
2.1.4 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
2.1.5 | Кол-во, шт. | 35
2.2 | Ножка:
2.2.1 | Форма | "прямая ножка"
2.2.2 | Фиксация | цементная
2.2.3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
2.2.4 | Посадочный конус, размер | 12/14
2.2.5 | Кол-во, шт. | 35
2.3 | Головка:
2.3.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
2.3.2 | Диаметр, мм | 28
2.3.3 | Посадочный конус | 12/14
2.3.4 | Кол-во, шт. | 35
2.4 | Чашка:
2.4.1 | Фиксация | бесцементная
2.4.2 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультровысокомолекулярный полиэтилен
2.4.3 | Модуль эластичности, Nm | 1000
2.4.4 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
2.4.5 | Кол-во деротационных штифтов | 2
2.4.6 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
2.4.7 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
2.4.8 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
2.4.9 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
2.4.10 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
2.4.11 | Усеченная, градусов | 15
2.4.12 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
2.4.13 | Кол-во, шт. | 27
2.5 | Ножка:
2.5.1 | Фиксация | бесцементная
2.5.2 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
2.5.3 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
2.5.4 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
2.5.5 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
2.5.6 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
2.5.7 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
2.5.8 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
2.5.9 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
2.5.10 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
2.5.11 | Посадочный конус | 12/14
2.5.12 | Длина конуса, мм | 12
2.5.13 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
2.5.14 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
2.5.15 | Кол-во, шт. | 27
2.6 | Головка:
2.6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав
2.6.2 | Диаметр головки, мм | 28
2.6.3 | Посадочным конус | 12/14
2.6.4 | Линейный износ в паре кобальт-хром-полиэтилен, мм | ≤0,05
2.6.5 | Кол-во, шт. | 27
2.7 | Специальный винт:
2.7.1 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
2.7.2 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
2.7.3 | Тип резьбы винта | спонгиозная
2.7.4 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
2.7.5 | Диаметр тела винта, мм | 3
2.7.6 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
2.7.7 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
2.7.8 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
2.7.9 | Диаметр шлица, мм | 2.5
2.7.10 | Кол-во, шт. | 27
3. | Лот № 3 Электрокардиостимуляторы
3.1 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией для плановых замен
3.1.1 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
3.1.2 | Частота в диапазоне , имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
3.1.3 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
3.1.4 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
3.1.5 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
3.1.6 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
3.1.7 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
3.1.8 | Рефрактерный период | 250, 312, 375, 437мс
3.1.9 | Контрольная частота ("магнитный тест") | 100 имп/мин
3.1.10 | Тип стимуляции/ детекции | моно/моно
3.1.11 | Тип разъема | монополярный диаметром 5,2 мм
3.1.12 | Масса, г | не более 37
3.1.13 | Телеметрическая информация | состояние батареи, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
3.1.14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.1.15 | Количество, шт. | 10
3.2 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией
3.2.1 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
3.2.2 | Частота в диапазоне, имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
3.2.3 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
3.2.4 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
3.2.5 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
3.2.6 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
3.2.7 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
3.2.8 | Рефрактерный период | 250, 312, 374, 437 мс
3.2.9 | Гистерезис | 0,125, 250, 375 мс
3.2.10 | Режим стимуляции/ детекции | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
3.2.11 | Тип разъема | IS-1, BI
3.2.12 | Масса , г | не более 37
3.2.13 | Телеметрическая информация | состояние батареи, полярность электрода, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
3.2.14 | Комплектация:
3.2.14.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 90/45) электрод стероидный, разъем IS-1 | Наличие
3.2.14.2 | Разрывной интродюсер | Наличие
3.2.14.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.2.15 | Количество, компл. | 135
3.3 | Электрокардиостимулятор двухкамерный DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции
3.3.1 | Режим стимуляции: | DDD, DDT, VDD, VDT, DDI, DDI/T, DVI, DVT, DOO, AAI, AAT, AOO, VVI, VVT, VOO
3.3.2 | Частота стимуляции в диапазоне, имп/мин | 30 - 160 Шаг не более 2,5 имп/мин
3.3.3 | Частота стимуляции | 165, 170 имп/мин
3.3.4 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 0,5 - 1,6 Шаг не более 0,1 В
3.3.5 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 1,6 - 3,0 Шаг не более 0,2 В
3.3.6 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 3,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
3.3.7 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов | 6,0; 7,5 В
3.3.8 | Длительность стимулов А- и V-каналов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,5 Шаг не более 0,125 мс
3.3.9 | Чувствительность по А-каналу в диапазоне, мВ | 0,3 - 4,8 Шаг не более 0,3 мВ
3.3.10 | Чувствительность по V-каналу в диапазоне, мВ | 0,6 - 9,6 Шаг не более 0,6 мВ
3.3.11 | Рефрактерный период А в диапазоне, мс | 188 - 653 Шаг не более 31,25 мс
3.3.12 | Рефрактерный период V в диапазоне, мс | 188 - 529 Шаг не более 31,25 мс
3.3.13 | Гистерезис | 0; 62; 125; 187; 250; 312; 375; 437 мс
3.3.14 | Функция поиска собственной активности | Наличие
3.3.15 | АV задержка в диапазоне | 31 - 359 мс шаг не более 15,6 мс
3.3.16 | Слепой период А в диапазоне | 15 - 155 мс шаг не более 15 мс
3.3.17 | Слепой период V в диапазоне | 15 - 47 мс шаг не более 4 мс
3.3.18 | PV задержка | Наличие
3.3.19 | Тип стимуляции/ восприятия | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
3.3.20 | Восприятие моно между корпусом и кольцевым анодом биполярного электрода | Наличие
3.3.21 | Максимальная частота синхронизации в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
3.3.22 | Максимальная частота синхронизации | 170; 180 имп/мин
3.3.23 | Функция автоматического переключения режима стимуляции | Наличие
3.3.24 | Функция ответа на экстрасистолу | Наличие
3.3.25 | Функция купирования пейсмейкерной тахикардии | Наличие
3.3.26 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
3.3.27 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии | 170; 180 имп/мин
3.3.28 | Функция безопасной стимуляции желудочков | Наличие
3.3.29 | Временные функции:
3.3.29.1 | маркеры | Наличие
3.3.29.2 | частота | 30 имп/мин
3.3.29.3 | стимул выкл. | Наличие
3.3.29.4 | импеданс А/V | Наличие
3.3.29.5 | ВАРИО | Наличие
3.3.30 | Тип разъема | IS-1 BI
3.3.31 | Масса | не более 30 г
3.3.32 | Телеметрическая информация: | состояние батареи, полярность электродов, все программируемые параметры, замер импеданса А/V, маркеры воспринятых и навязанных событий
3.3.33 | Комплектация:
3.3.33.1 | Биополярный эндокардиальный желудочковый электрод стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
3.3.33.2 | Биополярный эндокардиальный предсердный электрод с активной фиксацией стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
3.3.33.3 | Разрывной интродюсер | 2 шт.
3.3.33.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.3.34 | Количество, компл. | 30
3.4. | Электрокардиостимулятор однокамерный отечественный частотно-адаптивный типа SSIR с телеметрией
3.4.1 | Режим стимуляции: | VVI(R), VVT(R), VOO(R), AAI(R), AAT(R), AOO(R)
3.4.2 | Частота стимуляции, | 30…(5)…160 имп/мин
3.4.3 | Амплитуда стимулов | 0,5…(0,5)…5,0…(1,0)…8,0 В
3.4.4 | Длительность стимулов, мс: | 0,1…(0,1)…0,6…(0,2)…1,0
3.4.5 | Чувствительность к R-волне, мВ: | 0,6; 1,8; 3,0; 4,2; 5,4; 6,8; 8,0; 9,4; 10,8; 12,0; 13,2; 14,4
3.4.6 | Чувствительность к Р-волне, мВ: | 0,3; 0,9; 1,5; 2,1; 2,7; 3,4; 4,0; 4,7; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2
3.4.7 | Рефрактерный период, мс: | 200…(20)…500
3.4.8 | Гистерезис, мс: | 0…(50)…400
3.4.9 | Поиск собственной активности: | ВЫКЛ / 1…(1)…8 (гист. интервалов)
3.4.10 | Повторный гистерезис: | ВЫКЛ / 2…(1)…8 (гист. инт.)
3.4.11 | Тип электрода: | МОНО/БИПО
3.4.12 | Стимуляция/восприятие: | МОН/МОН; БИП/БИП; МОН/БИП; БИП/МОН
3.4.13 | Адаптация: | ВЫКЛ, ПАССИВ, АКТИВ
3.4.14 | Максимальная сенсорная частота, имп/мин: | 80…(5)…150…(10)…180
3.4.15 | Чувствительность сенсора: | 1…(1)…8 (макс)
3.4.16 | Коэффициент адаптации: | 1…(1)…16 (макс), АВТОМАТ
3.4.17 | Рост частоты, (имп/мин)/с: | 8, 4, 2, 1
3.4.18 | Спад частоты, (имп/мин)/с: | 0,8; 0,4; 0,2; 0,1
3.4.19 | Экстренный режим: | 70 имп/мин; 6,0 В; 0,6 мс; VVI / AAI; 4,2/1,5 мВ
3.4.20 | Временные функции: | Наличие
3.4.20.1 | ВАРИО 3,0 В; 5,0 В; 8,0 В | Наличие
3.4.20.2 | импеданс (Ом) | Наличие
3.4.20.3 | маркеры воспринятых и навязанных сокращений | Наличие
3.4.20.4 | частота | 30 имп/мин
3.4.20.5 | выключение стимуляции | Наличие
3.4.20.6 | контрольная частота | Наличие
3.4.21 | Телеметрия: | Наличие
3.4.21.1 | сведения о пациенте, стимуляторе и электроде | Наличие
3.4.21.2 | дата и место имплантации | Наличие
3.4.21.3 | маркеры стимулов и воспринятых сокращений | Наличие
3.4.21.4 | гистограмма частот и сокращений | Наличие
3.4.21.5 | тренд адаптации | Наличие
3.4.21.6 | суточные данные о максимальной нагрузке и частоте | Наличие
3.4.21.7 | программируемые параметры | Наличие
3.4.21.8 | полярность электрода | Наличие
3.4.21.9 | замер импеданса | Наличие
3.4.21.10 | состояние батареи: время работы, напряжение, оставшийся срок службы в месяцах | Наличие
3.4.21 | тип разъёма | – IS-1 BI
4.4.22 | масса | не более 27 г
4.4.23 | Комплектация: | Наличие
3.4.23.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/20) электрод с активной фиксацией стероидный разъем IS-1, разрывной интродюсер. | Наличие
3.4.24 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.4.25 | Количество, комплектов | 20
4 | Лот № 4. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
4.1 | Материал протеза | Полиэстер
4.2 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
4.3 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
4.4 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
4.5 | Длина протеза | 50 см
4.6 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
4.7 | Хирургическая порозность | Нулевая
4.8 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
4.9 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
4.10 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
4.11 | Легкость моделирования протеза | Высокая
4.12 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
4.13 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
4.14 | Тромборезистентность | Высокая
4.15 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
4.16 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
4.17 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
4.18 | Количество, шт. | 30
5 | Лот № 5. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 18:9/9 mm)
5.1 | Материал протеза | Полиэстер
5.2 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
5.3 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
5.4 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
5.5 | Длина протеза | 50 см
5.6 | Диаметр протеза | 18:9/9 mm
5.7 | Хирургическая порозность | Нулевая
5.8 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
5.9 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
5.10 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
5.11 | Легкость моделирования протеза | Высокая
5.12 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
5.13 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
5.14 | Тромборезистентность | Высокая
5.15 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
5.16 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
5.17 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
5.18 | Количество, шт. | 10
6 | Лот № 6. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
6.1 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
6.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
6.3 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
6.4 | Длина протеза | 50 см
6.5 | Диаметр протеза | 7 мм
6.6 | Биосовместимость | Наличие
6.7 | Высокая эластичность | Наличие
6.8 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
6.9 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
6.10 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
6.11 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
6.12 | Простота тромбоэктомии | Наличие
6.13 | Возможность использования литической терапии | Наличие
6.14 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
6.15 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
6.16 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
6.17 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
6.18 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
6.19 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
6.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
6.21 | Количество, шт. | 50
7 | Лот № 7. Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
7.1 | Материал протеза | Полиэстер
7.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
7.3 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
7.4 | Длина протеза | 40 см
7.5 | Диаметр протеза | 10 мм
7.6 | Хирургическая порозность | Нулевая
7.7 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
7.8 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
7.9 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
7.10 | Легкость моделирования протеза | Высокая
7.11 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
7.12 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
7.13 | Тромборезистентность | Высокая
7.14 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
7.15 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
7.16 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
7.17 | Количество, шт. | 35
8 | Лот № 8. Протезы сосудистые линейные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки (толщина стенки 0,6мм, длина 40см, диаметр 7мм)
8.1 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
8.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
8.3 | Толщина стенки протезов | 0,6 мм
8.4 | Длина протеза | 40 см
8.5 | Диаметр протеза | 7 мм
8.6 | Биосовместимость | Наличие
8.7 | Высокая эластичность | Наличие
8.8 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
8.9 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
8.10 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
8.11 | Простота тромбоэктомии | Наличие
8.12 | Возможность использования литической терапии | Наличие
8.13 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
8.14 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
8.15 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
8.16 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
8.17 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
8.18 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
8.19 | Количество, шт. | 10
9 | Лот № 10. Пищеводные стенты
9.1 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
9.2 | Дизайн стента
9.2.1 | Материал изготовления | Нержавеющая сталь
9.2.2 | Структура | Неукорачивающаяся
9.2.3 | Тип | Зигзагообразное плетение
9.2.4 | Толщина проволоки | не более 0,030 мм
9.2.5 | Материал покрытия стента | Полиэтилен
9.2.6 | Рентгеноконтрастные маркеры | Наличие
9.2.7 | Петля на концах стента с рентгенконтрастным маркером | Наличие
9.2.8 | Непокрытая горловина стента | Наличие
9.2.9 | Внешний антирефлюксный клапан | Наличие
9.2.10 | Система репозиции стента | Наличие
9.3 | Параметры стента
9.3.1 | Диаметр верхнего края горловины, мм | 36
9.3.2 | Диаметр нижнего края горловины, мм | 22
9.3.3 | Длина горловины стента, мм | 25
9.3.4 | Диаметр рабочей части стента, мм | 20
9.3.5 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 90 - 165
9.3.6 | Шаг длины стента | не более 15 мм
9.3.7 | Гибкость стента, град | не менее 80
9.3.8 | Длина антирефлюксного клапана, мм | не менее 47
9.4 | Система доставки стента:
9.4.1 | Материал футляра системы доставки | Политетрафлуорэтилен
9.4.2 | Длина системы доставки | 75 см
9.4.3 | Диаметр проксимальной части | не более 20 F
9.4.4 | Диаметр дистальной части | не более 28 F
9.4.5 | Опорная рукоятка футляра | Наличие
9.4.6 | Рентгеноконтрастная олива | Наличие
9.4.7 | Разделяемая олива | Наличие
9.4.8 | Ренгенконтрастное кольцо на проксимальном конце | Наличие
9.4.9 | Длина оливы | 43 мм
9.4.10 | Диаметр оливы | 9,3 мм
9.4.11 | Диаметр проводника | 0,089"
9.5 | Количество, шт. в том числе по размерам | 33
9.5.1 | 20 х 90 мм | 1
9.5.2 | 20 х 120 мм | 6
9.5.3 | 20 х 135 мм | 8
9.5.4 | 20 х 150 мм | 10
9.5.5 | 20 х 165 мм | 8
10 | Лот № 10 Кава-фильтр постоянный интравенозный для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии
10.1 | Количество изделий необходимого размера определяется Заказчиком с возможной последующей заменой внутри диапазона размерного ряда | Наличие
10.2 | Общие технические характеристики:
10.2.1 | Материал изготовления | нитинол
10.2.2 | Фильтр интравенозный | Наличие
10.2.3 | Дизайн | Самоцентрирующийся, матричный
10.2.4 | Крючки для фиксации к стенке вены | Двунаправленные
10.2.5 | Уровни фильтрации | Два
10.2.6 | Система доставки | не более 6 F
10.2.7 | Дистальный рентгеноконтрастные маркер | Наличие
10.2.8 | ЯМР-совместимость | Наличие
10.2.9 | Упаковка | Индивидуальная стерильная
10.2.10 | Срок стерильности с момента изготовления | Не менее 3 лет
10.2.11 | Минимальный остаточный срок годности при поставки товара | не менее 80% остаточного срока стерильности
10.3 | Количество шт. | 27
11 | Лот № 11. Коронарные стенты "PRO-Kinetic" или эквивалент
11.1 | Дизайн стента
11.1.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
11.1.2 | Структура | открытая ячейка
11.1.3 | Толщина:
11.1.3.1 | 2,5-3,0 мм | не более 0,0024"/60 микрон
11.1.3.2 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0031"/80 микрон
11.1.4 | Материал внутреннего покрытия | аморфный карбид кремния (PROBIO)
11.1.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
11.2 | Параметры стента
11.2.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,5 мм до 4,00 мм
11.2.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
11.2.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 13 - 22 мм.
11.2.4 | Шаг длины стента, мм | не более 5
11.2.5 | Профиль стента | не более 0,037"/0,95 мм
11.3 | Система доставки стента включает:
11.3.1 | Материал шахты/баллона | полукристаллический полимер
11.3.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 2 F
11.3.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,8 F
11.3.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
11.3.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
11.4 | Параметры системы доставки стента
11.4.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
11.4.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
11.4.3 | Давление разрыва | 16 атм
11.5 | Количество, шт. в том числе по размерам | 58
11.5.1 | 2,5 х 13 мм | 4
11.5.2 | 2,75 х 13 мм | 3
11.5.3 | 2,75 х 18 мм | 3
11.5.4 | 3.0 х 13 мм | 3
11.5.5 | 3,0 х 18 мм | 12
11.5.6 | 3,0 х 22 мм | 5
11.5.7 | 3,5 х 13 мм | 3
11.5.8 | 3,5 х 18 мм | 13
11.5.9 | 3,5 х 22 мм | 5
11.5.10 | 4,0 х 18 мм | 5
11.5.11 | 4,0 х 22 мм | 2
12 | Лот № 12. Коронарные стенты "Presillion " или эквивалент
12.1 | Дизайн стента
12.1.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
12.1.2 | Структура | закрытая ячейка
12.1.3 | Толщина стенок | 70 и 35 микрон
12.1.4 | Соотношение прутьев стента 35 и 70 микрон | 2:01
12.1.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
12.2 | Параметры стента
12.2.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
12.2.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
12.2.3 | Размеры длины стентов, мм | 12 - 24 мм
12.2.4 | Число ячеек на кольцо стента | 4
12.3 | Система доставки стента включает:
12.3.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
12.3.2 | Дистальная часть | коаксиальная, d не более 2.7F
12.3.3 | Проксимальная часть | стальная, d не более 1.9F
12.3.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
12.3.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
12.4 | Параметры системы доставки стента
12.4.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
12.4.2 | Номинальное давление раскрытия | 12 атм
12.4.3 | Давление разрыва | 16 атм
12.5 | Количество, шт. в том числе по размерам | 58
12.5.1 | 2,75 х 12 мм | 3
12.5.2 | 2,75 х 17 мм | 3
12.5.3 | 3,0 х 12 мм | 4
12.5.4 | 3,0 х 17 мм | 14
12.5.5 | 3,0 х 24 мм | 6
12.5.6 | 3,5 х 12 мм | 3
12.5.7 | 3,5 х 17 мм | 13
12.5.8 | 3,5 х 24 мм | 7
12.5.9 | 4.0 х 12 мм | 3
12.5.10 | 4,0 х 17 мм | 1
12.5.11 | 4.0 х 24 мм | 1

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Сведения участника размещения заказа
1 | 2 | 3 | 4
1. | Лот № 1 Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава бесцементной фиксации с чашкой пресс-фит системы Corail-Duralog или эквивалент
1.1 | Чашка:
1.1.1 | Модель | Указать
1.1.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.1.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.1.4 | Материал | титановый сплав
1.1.5 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца
1.1.6 | Фиксация | бесцементная
1.1.7 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3
1.1.8 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
1.1.9 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана
1.1.10 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
1.1.11 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
1.1.12 | Кол-во, шт. | 25
1.2 | Вкладыш:
1.2.1 | Модель | Указать
1.2.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.2.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.2.4 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен
1.2.5 | Внутренний диаметр, мм | 28
1.2.6 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10
1.2.7 | Кол-во, шт. | 25
1.3 | Головка:
1.3.1 | Модель | Указать
1.3.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.3.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.3.4 | Материал | кобальт-хромовый сплав
1.3.5 | Посадочный конус | 12\14
1.3.6 | Диаметр головка, мм | 28
1.3.7 | Кол-во, шт. | 25
1.4 | Ножка:
1.4.1 | Модель | Указать
1.4.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.4.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.4.4 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4)
1.4.5 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
1.4.6 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155
1.4.7 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35
1.4.8 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин"
1.4.9 | Фиксация | бесцементная
1.4.10 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
1.4.11 | Сечение | Прямоугольное
1.4.12 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные
1.4.13 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок
1.4.14 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части
1.4.15 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135
1.4.16 | Посадочный конус | 12\14
1.4.17 | Кол-во, шт. | 25
1.5 | Специальный винт:
1.5.1 | Модель | Указать
1.5.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.5.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.5.4 | Материал | титан
1.5.5 | Диаметр винта, мм | 6.5
1.5.6 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5
1.5.7 | Кол-во, шт. | 25
2. | Лот № 2 Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава с чашей пресс-фит с деротационными штифтами
2.1 | Чашка:
2.1.1 | Модель | Указать
2.1.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.1.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.1.4 | Фиксация | цементная
2.1.5 | Объем | полнопрофильная
2.1.6 | Внутренний диаметр, мм | 28
2.1.7 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
2.1.8 | Кол-во, шт. | 35
2.2 | Ножка:
2.2.1 | Модель | Указать
2.2.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.2.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.2.4 | Форма | "прямая ножка"
2.2.5 | Фиксация | цементная
2.2.6 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
2.2.7 | Посадочный конус, размер | 12/14
2.2.8 | Кол-во, шт. | 35
2.3 | Головка:
2.3.1 | Модель | Указать
2.3.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.3.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.3.4 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
2.3.5 | Диаметр, мм | 28
2.3.6 | Посадочный конус | 12/14
2.3.7 | Кол-во, шт. | 35
2.4 | Чашка:
2.4.1 | Модель | Указать
2.4.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.4.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.4.4 | Фиксация | бесцементная
2.4.5 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультровысокомолекулярный полиэтилен
2.4.6 | Модуль эластичности, Nm | 1000
2.4.7 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
2.4.8 | Кол-во деротационных штифтов | 2
2.4.9 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
2.4.10 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
2.4.11 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
2.4.12 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
2.4.13 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
2.4.14 | Усеченная, градусов | 15
2.4.15 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
2.4.16 | Кол-во, шт. | 27
2.5 | Ножка:
2.5.1 | Модель | Указать
2.5.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.5.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.5.4 | Фиксация | бесцементная
2.5.5 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
2.5.6 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
2.5.7 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
2.5.8 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
2.5.9 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
2.5.10 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
2.5.11 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
2.5.12 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
2.5.13 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
2.5.14 | Посадочный конус | 12/14
2.5.15 | Длина конуса, мм | 12
2.5.16 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
2.5.17 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
2.5.18 | Кол-во, шт. | 27
2.6 | Головка:
2.6.1 | Модель | Указать
2.6.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.6.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.6.4 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав
2.6.5 | Диаметр головки, мм | 28
2.6.6 | Посадочным конус | 12/14
2.6.7 | Линейный износ в паре кобальт-хром-полиэтилен, мм | ≤0,05
2.6.8 | Кол-во, шт. | 27
2.7 | Специальный винт:
2.7.1 | Модель | Указать
2.7.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.7.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.7.4 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
2.7.5 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
2.7.6 | Тип резьбы винта | спонгиозная
2.7.7 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
2.7.8 | Диаметр тела винта, мм | 3
2.7.9 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
2.7.10 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
2.7.11 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
2.7.12 | Диаметр шлица, мм | 2.5
2.7.13 | Кол-во, шт. | 27
3 | Лот № 3 Электрокардиостимуляторы
3.1 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией для плановых замен
3.1.1 | Модель | Указать
3.1.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.1.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
3.1.4 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
3.1.5 | Частота в диапазоне , имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
3.1.6 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
3.1.7 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
3.1.8 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
3.1.9 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
3.1.10 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
3.1.11 | Рефрактерный период | 250, 312, 375, 437мс
3.1.12 | Контрольная частота ("магнитный тест") | 100 имп/мин
3.1.13 | Тип стимуляции/ детекции | моно/моно
3.1.14 | Тип разъема | монополярный диаметром 5,2 мм
3.1.15 | Масса, г | не более 37
3.1.16 | Телеметрическая информация | состояние батареи, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
3.1.17 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.1.18 | Количество, шт. | 10
3.2 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией
3.2.1 | Модель | Указать
3.2.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.2.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
3.2.4 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
3.2.5 | Частота в диапазоне, имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
3.2.6 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
3.2.7 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
3.2.8 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
3.2.9 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
3.2.10 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
3.2.11 | Рефрактерный период | 250, 312, 374, 437 мс
3.2.12 | Гистерезис | 0,125, 250, 375 мс
3.2.13 | Режим стимуляции/ детекции | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
3.2.14 | Тип разъема | IS-1, BI
3.2.15 | Масса , г | не более 37
3.2.16 | Телеметрическая информация | состояние батареи, полярность электрода, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
3.2.17 | Комплектация:
3.2.19.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 90/45) электрод стероидный, разъем IS-1 | Наличие
3.2.19.2 | Разрывной интродюсер | Наличие
3.2.19.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.2.20 | Количество, компл. | 135
3.3 | Электрокардиостимулятор двухкамерный DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции
3.3.1 | Модель | Указать
3.3.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.3.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
3.3.4 | Режим стимуляции: | DDD, DDT, VDD, VDT, DDI, DDI/T, DVI, DVT, DOO, AAI, AAT, AOO, VVI, VVT, VOO
3.3.5 | Частота стимуляции в диапазоне, имп/мин | 30 - 160 Шаг не более 2,5 имп/мин
3.3.6 | Частота стимуляции | 165, 170 имп/мин
3.3.7 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 0,5 - 1,6 Шаг не более 0,1 В
3.3.8 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 1,6 - 3,0 Шаг не более 0,2 В
3.3.9 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 3,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
3.3.10 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов | 6,0; 7,5 В
3.3.11 | Длительность стимулов А- и V-каналов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,5 Шаг не более 0,125 мс
3.3.12 | Чувствительность по А-каналу в диапазоне, мВ | 0,3 - 4,8 Шаг не более 0,3 мВ
3.3.13 | Чувствительность по V-каналу в диапазоне, мВ | 0,6 - 9,6 Шаг не более 0,6 мВ
3.3.14 | Рефрактерный период А в диапазоне, мс | 188 - 653 Шаг не более 31,25 мс
3.3.15 | Рефрактерный период V в диапазоне, мс | 188 - 529 Шаг не более 31,25 мс
3.3.16 | Гистерезис | 0; 62; 125; 187; 250; 312; 375; 437 мс
3.3.17 | Функция поиска собственной активности | Наличие
3.3.18 | АV задержка в диапазоне | 31 - 359 мс шаг не более 15,6 мс
3.3.19 | Слепой период А в диапазоне | 15 - 155 мс шаг не более 15 мс
3.3.20 | Слепой период V в диапазоне | 15 - 47 мс шаг не более 4 мс
3.3.21 | PV задержка | Наличие
3.3.22 | Тип стимуляции/ восприятия | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
3.3.23 | Восприятие моно между корпусом и кольцевым анодом биполярного электрода | Наличие
3.3.24 | Максимальная частота синхронизации в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
3.3.25 | Максимальная частота синхронизации | 170; 180 имп/мин
3.3.26 | Функция автоматического переключения режима стимуляции | Наличие
3.3.27 | Функция ответа на экстрасистолу | Наличие
3.3.28 | Функция купирования пейсмейкерной тахикардии | Наличие
3.3.29 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
3.3.30 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии | 170; 180 имп/мин
3.3.31 | Функция безопасной стимуляции желудочков | Наличие
3.3.32 | Временные функции:
3.3.33 | маркеры | Наличие
3.3.34 | частота | 30 имп/мин
3.3.35 | стимул выкл. | Наличие
3.3.36 | импеданс А/V | Наличие
3.3.37 | ВАРИО | Наличие
3.3.38 | Тип разъема | IS-1 BI
3.3.39 | Масса | не более 30 г
3.3.40 | Телеметрическая информация: | состояние батареи, полярность электродов, все программируемые параметры, замер импеданса А/V, маркеры воспринятых и навязанных событий
3.3.41 | Комплектация:
3.3.41.1 | Биополярный эндокардиальный желудочковый электрод стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
3.3.41.2 | Биополярный эндокардиальный предсердный электрод с активной фиксацией стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
3.3.41.3 | Разрывной интродюсер | 2 шт.
3.3.41.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.3.42 | Количество, компл. | 30
3.4. | Электрокардиостимулятор однокамерный частотно-адаптивный типа SSIR с телеметрией
3.4.1 | Модель | Указать
3.4.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.4.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
3.4.4 | Режим стимуляции: | VVI(R), VVT(R), VOO(R), AAI(R), AAT(R), AOO(R)
3.4.5 | Частота стимуляции, | 30…(5)…160 имп/мин
3.4.6 | Амплитуда стимулов | 0,5…(0,5)…5,0…(1,0)…8,0 В
3.4.7 | Длительность стимулов, мс: | 0,1…(0,1)…0,6…(0,2)…1,0
3.4.8 | Чувствительность к R-волне, мВ: | 0,6; 1,8; 3,0; 4,2; 5,4; 6,8; 8,0; 9,4; 10,8; 12,0; 13,2; 14,4
3.4.9 | Чувствительность к Р-волне, мВ: | 0,3; 0,9; 1,5; 2,1; 2,7; 3,4; 4,0; 4,7; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2
3.4.10 | Рефрактерный период, мс: | 200…(20)…500
3.4.11 | Гистерезис, мс: | 0…(50)…400
3.4.12 | Поиск собственной активности: | ВЫКЛ / 1…(1)…8 (гист. интервалов)
3.4.13 | Повторный гистерезис: | ВЫКЛ / 2…(1)…8 (гист. инт.)
3.4.14 | Тип электрода: | МОНО/БИПО
3.4.15 | Стимуляция/восприятие: | МОН/МОН; БИП/БИП; МОН/БИП; БИП/МОН
3.4.16 | Адаптация: | ВЫКЛ, ПАССИВ, АКТИВ
3.4.17 | Максимальная сенсорная частота, имп/мин: | 80…(5)…150…(10)…180
3.4.18 | Чувствительность сенсора: | 1…(1)…8 (макс)
3.4.19 | Коэффициент адаптации: | 1…(1)…16 (макс), АВТОМАТ
3.4.20 | Рост частоты, (имп/мин)/с: | 8, 4, 2, 1
3.4.21 | Спад частоты, (имп/мин)/с: | 0,8; 0,4; 0,2; 0,1
3.4.22 | Экстренный режим: | 70 имп/мин; 6,0 В; 0,6 мс; VVI / AAI; 4,2/1,5 мВ
3.4.23 | Временные функции: | Наличие
3.4.23.1 | ВАРИО 3,0 В; 5,0 В; 8,0 В | Наличие
3.4.23.2 | импеданс (Ом) | Наличие
3.4.23.3 | маркеры воспринятых и навязанных сокращений | Наличие
3.4.23.4 | частота | 30 имп/мин
3.4.23.5 | выключение стимуляции | Наличие
3.4.23.6 | контрольная частота | Наличие
3.4.24 | Телеметрия: | Наличие
3.4.24.1 | сведения о пациенте, стимуляторе и электроде | Наличие
3.4.24.2 | дата и место имплантации | Наличие
3.4.24.3 | маркеры стимулов и воспринятых сокращений | Наличие
3.4.24.4 | гистограмма частот и сокращений | Наличие
3.4.24.5 | тренд адаптации | Наличие
3.4.24.6 | суточные данные о максимальной нагрузке и частоте | Наличие
3.4.24.7 | программируемые параметры | Наличие
3.4.24.8 | полярность электрода | Наличие
3.4.24.9 | замер импеданса | Наличие
3.4.24.10 | состояние батареи: время работы, напряжение, оставшийся срок службы в месяцах | Наличие
3.4.25 | тип разъёма | – IS-1 BI
3.4.26 | масса | не более 27 г
3.4.27 | Комплектация: | Наличие
3.4.27.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/20) электрод с активной фиксацией стероидный разъем IS-1, разрывной интродюсер. | Наличие
3.4.28 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
3.4.29 | Количество, комплектов | 20
4 | Лот № 4. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
4.1 | Модель | Указать
4.2 | Cтрана происхождения | Указать
4.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
4.4 | Материал протеза | Полиэстер
4.5 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
4.6 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
4.7 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
4.8 | Длина протеза | 50 см
4.9 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
4.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
4.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
4.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
4.13 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
4.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
4.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
4.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
4.17 | Тромборезистентность | Высокая
4.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
4.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
4.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
4.21 | Количество, шт. | 30
5 | Лот № 5. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 18:9/9 mm)
5.1 | Модель | Указать
5.2 | Cтрана происхождения | Указать
5.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
5.4 | Материал протеза | Полиэстер
5.5 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
5.6 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
5.7 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
5.8 | Длина протеза | 50 см
5.9 | Диаметр протеза | 18:9/9 mm
5.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
5.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
5.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
5.13 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
5.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
5.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
5.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
5.17 | Тромборезистентность | Высокая
5.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
5.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
5.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
5.21 | Количество, шт. | 10
6 | Лот № 6. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
6.1 | Модель | Указать
6.2 | Cтрана происхождения | Указать
6.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
6.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
6.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
6.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
6.7 | Длина протеза | 50 см
6.8 | Диаметр протеза | 7 мм
6.9 | Биосовместимость | Наличие
6.10 | Высокая эластичность | Наличие
6.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
6.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
6.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
6.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
6.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
6.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
6.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
6.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
6.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
6.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
6.21 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
6.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
6.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
6.24 | Количество, шт. | 50
7 | Лот № 7. Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
7.1 | Модель | Указать
7.2 | Cтрана происхождения | Указать
7.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
7.4 | Материал протеза | Полиэстер
7.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
7.6 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
7.7 | Длина протеза | 40 см
7.8 | Диаметр протеза | 10 мм
7.9 | Хирургическая порозность | Нулевая
7.10 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
7.11 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
7.12 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
7.13 | Легкость моделирования протеза | Высокая
7.14 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
7.15 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
7.16 | Тромборезистентность | Высокая
7.17 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
7.18 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
7.19 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
7.20 | Количество, шт. | 35
8 | Лот № 8. Протезы сосудистые линейные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки (толщина стенки 0,6мм, длина 40см, диаметр 7мм)
8.1 | Модель | Указать
8.2 | Cтрана происхождения | Указать
8.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
8.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
8.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
8.6 | Толщина стенки протезов | 0,6 мм
8.7 | Длина протеза | 40 см
8.8 | Диаметр протеза | 7 мм
8.9 | Биосовместимость | Наличие
8.10 | Высокая эластичность | Наличие
8.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
8.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
8.13 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
8.14 | Простота тромбоэктомии | Наличие
8.15 | Возможность использования литической терапии | Наличие
8.16 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
8.17 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
8.18 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
8.19 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
8.20 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
8.21 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
8.22 | Количество, шт. | 10
9 | Лот № 9. Пищеводные стенты
9.1 | Модель | Указать
9.2 | Cтрана происхождения | Указать
9.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
9.4 | Дизайн стента
9.4.1 | Материал изготовления | Нержавеющая сталь
9.4.2 | Структура | Неукорачивающаяся
9.4.3 | Тип | Зигзагообразное плетение
9.4.4 | Толщина проволоки | не более 0,030 мм
9.4.5 | Материал покрытия стента | Полиэтилен
9.4.6 | Рентгеноконтрастные маркеры | Наличие
9.4.7 | Петля на концах стента с рентгенконтрастным маркером | Наличие
9.4.8 | Непокрытая горловина стента | Наличие
9.4.9 | Внешний антирефлюксный клапан | Наличие
9.4.10 | Система репозиции стента | Наличие
9.5 | Параметры стента
9.5.1 | Диаметр верхнего края горловины, мм | 36
9.5.2 | Диаметр нижнего края горловины, мм | 22
9.5.3 | Длина горловины стента, мм | 25
9.5.4 | Диаметр рабочей части стента, мм | 20
9.5.5 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 90 - 165
9.5.6 | Шаг длины стента | не более 15 мм
9.5.7 | Гибкость стента, град | не менее 80
9.5.8 | Длина антирефлюксного клапана, мм | не менее 47
9.6 | Система доставки стента:
9.6.1 | Материал футляра системы доставки | Политетрафлуорэтилен
9.6.2 | Длина системы доставки | 75 см
9.6.3 | Диаметр проксимальной части | не более 20 F
9.6.4 | Диаметр дистальной части | не более 28 F
9.6.5 | Опорная рукоятка футляра | Наличие
9.6.6 | Рентгеноконтрастная олива | Наличие
9.6.7 | Разделяемая олива | Наличие
9.6.8 | Ренгенконтрастное кольцо на проксимальном конце | Наличие
9.6.9 | Длина оливы | 43 мм
9.6.10 | Диаметр оливы | 9,3 мм
9.6.11 | Диаметр проводника | 0,089"
9.7 | Количество, шт. в том числе по размерам | 33
9.7.1 | 20 х 90 мм | 1
9.7.2 | 20 х 120 мм | 6
9.7.3 | 20 х 135 мм | 8
9.7.4 | 20 х 150 мм | 10
9.7.5 | 20 х 165 мм | 8
10 | Лот № 10 Кава-фильтр постоянный интравенозный для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии
10.1 | Модель | Указать
10.2 | Cтрана происхождения | Указать
10.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
10.4 | Количество изделий необходимого размера определяется Заказчиком с возможной последующей заменой внутри диапазона размерного ряда | Наличие
10.5 | Общие технические характеристики:
10.5.1 | Материал изготовления | нитинол
10.5.2 | Фильтр интравенозный | Наличие
10.5.3 | Дизайн | Самоцентрирующийся, матричный
10.5.4 | Крючки для фиксации к стенке вены | Двунаправленные
10.5.5 | Уровни фильтрации | Два
10.5.6 | Система доставки | не более 6 F
10.5.7 | Дистальный рентгеноконтрастные маркер | Наличие
10.5.8 | ЯМР-совместимость | Наличие
10.5.9 | Упаковка | Индивидуальная стерильная
10.5.10 | Срок стерильности с момента изготовления | Не менее 3 лет
10.5.11 | Минимальный остаточный срок годности при поставки товара | не менее 80% остаточного срока стерильности
10.6 | Количество шт. | 27
11 | Лот № 11. Коронарные стенты "PRO-Kinetic" или эквивалент
11.1 | Модель | Указать
11.2 | Cтрана происхождения | Указать
11.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
11.4 | Дизайн стента
11.4.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
11.4.2 | Структура | открытая ячейка
11.4.3 | Толщина:
11.4.4 | 2,75-3,0 мм | не более 0,0024"/60 микрон
11.4.5 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0031"/80 микрон
11.4.6 | Материал внутреннего покрытия | аморфный карбид кремния (PROBIO)
11.4.7 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
11.5 | Параметры стента
11.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 мм до 4,00 мм
11.5.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
11.5.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 13 - 22 мм.
11.5.4 | Шаг длины стента, мм | не более 5
11.5.5 | Профиль стента | не более 0,037"/0,95 мм
11.6 | Система доставки стента включает:
11.6.1 | Материал шахты/баллона | полукристаллический полимер
11.6.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 2 F
11.6.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,8 F
11.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
11.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
11.7 | Параметры системы доставки стента
11.7.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
11.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
11.7.3 | Давление разрыва | 16 атм
11.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 58
11.8.1 | 2,75 х 13 мм | 2
11.8.2 | 2,75 х 18 мм | 3
11.8.3 | 3.0 х 13 мм | 4
11.8.4 | 3,0 х 18 мм | 13
11.8.5 | 3,0 х 22 мм | 6
11.8.6 | 3,5 х 13 мм | 4
11.8.7 | 3,5 х 18 мм | 14
11.8.8 | 3,5 х 22 мм | 5
11.8.9 | 4,0 х 18 мм | 5
11.8.10 | 4,0 х 22 мм | 2
12 | Лот № 12. Коронарные стенты "Presillion " или эквивалент
12.1 | Модель | Указать
12.2 | Cтрана происхождения | Указать
12.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
12.4 | Дизайн стента
12.4.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
12.4.2 | Структура | закрытая ячейка
12.4.3 | Толщина стенок | 70 и 35 микрон
12.4.4 | Соотношение прутьев стента 35 и 70 микрон | 2:01
12.4.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
12.5 | Параметры стента
12.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
12.5.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
12.5.3 | Размеры длины стентов, мм | 12 - 24 мм
12.5.4 | Число ячеек на кольцо стента | 4
12.6 | Система доставки стента включает:
12.6.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
12.6.2 | Дистальная часть | коаксиальная, d не более 2.7F
12.6.3 | Проксимальная часть | стальная, d не более 1.9F
12.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
12.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
12.7 | Параметры системы доставки стента
12.7.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
12.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 12 атм
12.7.3 | Давление разрыва | 16 атм
12.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 58
12.8.1 | 2,75 х 12 мм | 3
12.8.2 | 2,75 х 17 мм | 3
12.8.3 | 3,0 х 12 мм | 4
12.8.4 | 3,0 х 17 мм | 14
12.8.5 | 3,0 х 24 мм | 6
12.8.6 | 3,5 х 12 мм | 3
12.8.7 | 3,5 х 17 мм | 13
12.8.8 | 3,5 х 24 мм | 7
12.8.9 | 4.0 х 12 мм | 3
12.8.10 | 4,0 х 17 мм | 1
12.8.11 | 4.0 х 24 мм | 1