## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 1 от 11.01.2010 г.
Техническое задание
на коронарные стенты "Presillion" или эквивалент
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | Коронарные стенты "Presillion" или эквивалент
1.1 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.2 | Дизайн стента
1.2.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
1.2.2 | Структура | закрытая ячейка
1.2.3 | Толщина стенок | 70 и 35 микрон
1.2.4 | Соотношение прутьев стента 35 и 70 микрон | 2:01
1.2.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
1.3 | Параметры стента
1.3.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
1.3.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
1.3.3 | Размеры длины стентов, мм | 12 - 24 мм
1.3.4 | Число ячеек на кольцо стента | 4
1.4 | Система доставки стента включает:
1.4.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
1.4.2 | Дистальная часть | коаксиальная, d не более 2.7F
1.4.3 | Проксимальная часть | стальная, d не более 1.9F
1.4.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.4.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
1.5 | Параметры системы доставки стента
1.5.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
1.5.2 | Номинальное давление раскрытия | 12 атм
1.5.3 | Давление разрыва | 16 атм
1.6 | Количество, шт. в том числе по размерам | 17
1.6.1 | 2,75 х 12 мм | 1
1.6.2 | 2,75 х 17 мм | 1
1.6.3 | 3,0 х 12 мм | 2
1.6.4 | 3,0 х 17 мм | 2
1.6.5 | 3,0 х 24 мм | 2
1.6.6 | 3,5 х 12 мм | 2
1.6.7 | 3,5 х 17 мм | 2
1.6.8 | 3,5 х 24 мм | 2
1.6.9 | 4.0 х 12 мм | 1
1.6.10 | 4,0 х 17 мм | 1
1.6.11 | 4.0 х 24 мм | 1