## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку искусственно вживляемых имплантатов для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1. | Лот № 1 Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава с чашей пресс-фит с деротационными штифтами
1.1 | Чашка:
1.1.1 | Фиксация | цементная
1.1.2 | Объем | полнопрофильная
1.1.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
1.1.4 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
1.1.5 | Кол-во, шт. | 31
1.2 | Ножка:
1.2.1 | Форма | "прямая ножка"
1.2.2 | Фиксация | цементная
1.2.3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
1.2.4 | Посадочный конус, размер | 12/14
1.2.5 | Кол-во, шт. | 31
1.3 | Головка:
1.3.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
1.3.2 | Диаметр, мм | 28
1.3.3 | Посадочный конус | 12/14
1.3.4 | Кол-во, шт. | 31
1.4 | Чашка:
1.4.1 | Фиксация | бесцементная
1.4.2 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультровысокомолекулярный полиэтилен
1.4.3 | Модуль эластичности, Nm | 1000
1.4.4 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
1.4.5 | Кол-во деротационных штифтов | 2
1.4.6 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
1.4.7 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
1.4.8 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
1.4.9 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
1.4.10 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
1.4.11 | Усеченная, градусов | 15
1.4.12 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
1.4.13 | Кол-во, шт. | 25
1.5 | Ножка:
1.5.1 | Фиксация | бесцементная
1.5.2 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
1.5.3 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
1.5.4 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
1.5.5 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
1.5.6 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
1.5.7 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
1.5.8 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
1.5.9 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
1.5.10 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
1.5.11 | Посадочный конус | 12/14
1.5.12 | Длина конуса, мм | 12
1.5.13 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
1.5.14 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
1.5.15 | Кол-во, шт. | 25
1.6 | Головка:
1.6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав
1.6.2 | Диаметр головки, мм | 28
1.6.3 | Посадочным конус | 12/14
1.6.4 | Линейный износ в паре кобальт-хром-полиэтилен, мм | ≤0,05
1.6.5 | Кол-во, шт. | 25
1.7 | Специальный винт:
1.7.1 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
1.7.2 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
1.7.3 | Тип резьбы винта | спонгиозная
1.7.4 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
1.7.5 | Диаметр тела винта, мм | 3
1.7.6 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
1.7.7 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
1.7.8 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
1.7.9 | Диаметр шлица, мм | 2.5
1.7.10 | Кол-во, шт. | 25
2010-01-02 | Лот № 2 Электрокардиостимуляторы
2.1 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией для плановых замен
2.1.1 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
2.1.2 | Частота в диапазоне , имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
2.1.3 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
2.1.4 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
2.1.5 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
2.1.6 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
2.1.7 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
2.1.8 | Рефрактерный период | 250, 312, 375, 437мс
2.1.9 | Контрольная частота ("магнитный тест") | 100 имп/мин
2.1.10 | Тип стимуляции/ детекции | моно/моно
2.1.11 | Тип разъема | монополярный диаметром 5,2 мм
2.1.12 | Масса, г | не более 37
2.1.13 | Телеметрическая информация | состояние батареи, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
2.1.14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.1.15 | Количество, шт. | 10
2.2 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией
2.2.1 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
2.2.2 | Частота в диапазоне, имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
2.2.3 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
2.2.4 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
2.2.5 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
2.2.6 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
2.2.7 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
2.2.8 | Рефрактерный период | 250, 312, 374, 437 мс
2.2.9 | Гистерезис | 0,125, 250, 375 мс
2.2.10 | Режим стимуляции/ детекции | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
2.2.11 | Тип разъема | IS-1, BI
2.2.12 | Масса , г | не более 37
2.2.13 | Телеметрическая информация | состояние батареи, полярность электрода, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
2.2.14 | Комплектация:
2.2.15 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 90/45) электрод стероидный, разъем IS-1 | Наличие
2.2.16 | Разрывной интродюсер | Наличие
2.2.17 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.2.18 | Количество, компл. | 135
2.3 | Электрокардиостимулятор двухкамерный DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции
2.3.1 | Режим стимуляции: | DDD, DDT, VDD, VDT, DDI, DDI/T, DVI, DVT, DOO, AAI, AAT, AOO, VVI, VVT, VOO
2.3.2 | Частота стимуляции в диапазоне, имп/мин | 30 - 160 Шаг не более 2,5 имп/мин
2.3.3 | Частота стимуляции | 165, 170 имп/мин
2.3.4 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 0,5 - 1,6 Шаг не более 0,1 В
2.3.5 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 1,6 - 3,0 Шаг не более 0,2 В
2.3.6 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 3,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
2.3.7 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов | 6,0; 7,5 В
2.3.8 | Длительность стимулов А- и V-каналов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,5 Шаг не более 0,125 мс
2.3.9 | Чувствительность по А-каналу в диапазоне, мВ | 0,3 - 4,8 Шаг не более 0,3 мВ
2.3.10 | Чувствительность по V-каналу в диапазоне, мВ | 0,6 - 9,6 Шаг не более 0,6 мВ
2.3.11 | Рефрактерный период А в диапазоне, мс | 188 - 653 Шаг не более 31,25 мс
2.3.12 | Рефрактерный период V в диапазоне, мс | 188 - 529 Шаг не более 31,25 мс
2.3.13 | Гистерезис | 0; 62; 125; 187; 250; 312; 375; 437 мс
2.3.14 | Функция поиска собственной активности | Наличие
2.3.15 | АV задержка в диапазоне | 31 - 359 мс шаг не более 15,6 мс
2.3.16 | Слепой период А в диапазоне | 15 - 155 мс шаг не более 15 мс
2.3.17 | Слепой период V в диапазоне | 15 - 47 мс шаг не более 4 мс
2.3.18 | PV задержка | Наличие
2.3.19 | Тип стимуляции/ восприятия | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
2.3.20 | Восприятие моно между корпусом и кольцевым анодом биполярного электрода | Наличие
2.3.21 | Максимальная частота синхронизации в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
2.3.22 | Максимальная частота синхронизации | 170; 180 имп/мин
2.3.23 | Функция автоматического переключения режима стимуляции | Наличие
2.3.24 | Функция ответа на экстрасистолу | Наличие
2.3.25 | Функция купирования пейсмейкерной тахикардии | Наличие
2.3.26 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
2.3.27 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии | 170; 180 имп/мин
2.3.28 | Функция безопасной стимуляции желудочков | Наличие
2.3.29 | Временные функции:
2.3.30 | маркеры | Наличие
2.3.31 | частота | 30 имп/мин
2.3.32 | стимул выкл. | Наличие
2.3.33 | импеданс А/V | Наличие
2.3.34 | ВАРИО | Наличие
2.3.35 | Тип разъема | IS-1 BI
2.3.36 | Масса | не более 30 г
2.3.37 | Телеметрическая информация: | состояние батареи, полярность электродов, все программируемые параметры, замер импеданса А/V, маркеры воспринятых и навязанных событий
2.3.38 | Комплектация:
2.3.39 | Биополярный эндокардиальный желудочковый электрод стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
2.3.40 | Биополярный эндокардиальный предсердный электрод с активной фиксацией стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
2.3.41 | Разрывной интродюсер | 2 шт.
2.3.42 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.3.43 | Количество, компл. | 30
2.4. | Электрокардиостимулятор однокамерный отечественный частотно-адаптивный типа SSIR с телеметрией
2.4.1 | Режим стимуляции: | VVI(R), VVT(R), VOO(R), AAI(R), AAT(R), AOO(R)
2.4.2 | Частота стимуляции, | 30…(5)…160 имп/мин
2.4.3 | Амплитуда стимулов | 0,5…(0,5)…5,0…(1,0)…8,0 В
2.4.4 | Длительность стимулов, мс: | 0,1…(0,1)…0,6…(0,2)…1,0
2.4.5 | Чувствительность к R-волне, мВ: | 0,6; 1,8; 3,0; 4,2; 5,4; 6,8; 8,0; 9,4; 10,8; 12,0; 13,2; 14,4
2.4.6 | Чувствительность к Р-волне, мВ: | 0,3; 0,9; 1,5; 2,1; 2,7; 3,4; 4,0; 4,7; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2
2.4.7 | Рефрактерный период, мс: | 200…(20)…500
2.4.8 | Гистерезис, мс: | 0…(50)…400
2.4.9 | Поиск собственной активности: | ВЫКЛ / 1…(1)…8 (гист. интервалов)
2.4.10 | Повторный гистерезис: | ВЫКЛ / 2…(1)…8 (гист. инт.)
2.4.11 | Тип электрода: | МОНО/БИПО
2.4.12 | Стимуляция/восприятие: | МОН/МОН; БИП/БИП; МОН/БИП; БИП/МОН
2.4.13 | Адаптация: | ВЫКЛ, ПАССИВ, АКТИВ
2.4.14 | Максимальная сенсорная частота, имп/мин: | 80…(5)…150…(10)…180
2.4.15 | Чувствительность сенсора: | 1…(1)…8 (макс)
2.4.16 | Коэффициент адаптации: | 1…(1)…16 (макс), АВТОМАТ
2.4.17 | Рост частоты, (имп/мин)/с: | 8, 4, 2, 1
2.4.18 | Спад частоты, (имп/мин)/с: | 0,8; 0,4; 0,2; 0,1
2.4.19 | Экстренный режим: | 70 имп/мин; 6,0 В; 0,6 мс; VVI / AAI; 4,2/1,5 мВ
2.4.20 | Временные функции: | Наличие
2.4.21 | ВАРИО 3,0 В; 5,0 В; 8,0 В | Наличие
2.4.22 | импеданс (Ом) | Наличие
2.4.23 | маркеры воспринятых и навязанных сокращений | Наличие
2.4.24 | частота | 30 имп/мин
2.4.25 | выключение стимуляции | Наличие
2.4.26 | контрольная частота | Наличие
2.4.27 | Телеметрия: | Наличие
2.4.28 | сведения о пациенте, стимуляторе и электроде | Наличие
2.4.29 | дата и место имплантации | Наличие
2.4.30 | маркеры стимулов и воспринятых сокращений | Наличие
2.4.31 | гистограмма частот и сокращений | Наличие
2.4.32 | тренд адаптации | Наличие
2.4.33 | суточные данные о максимальной нагрузке и частоте | Наличие
2.4.34 | программируемые параметры | Наличие
2.4.35 | полярность электрода | Наличие
2.4.36 | замер импеданса | Наличие
2.4.37 | состояние батареи: время работы, напряжение, оставшийся срок службы в месяцах | Наличие
2.4.38 | тип разъёма | – IS-1 BI
2.4.39 | масса | не более 27 г
2.4.40 | Комплектация: | Наличие
2.4.41 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/20) электрод с активной фиксацией стероидный разъем IS-1, разрывной интродюсер. | Наличие
2.4.42 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.4.43 | Количество, комплектов | 20
3 | Лот № 3. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
3.1 | Материал протеза | Полиэстер
3.2 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
3.3 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
3.4 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
3.5 | Длина протеза | 50 см
3.6 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
3.7 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.8 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.9 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
3.10 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
3.11 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.12 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.13 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.14 | Тромборезистентность | Высокая
3.15 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.16 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
3.17 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.18 | Количество, шт. | 28
4 | Лот № 4. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 18:9/9 mm)
4.1 | Материал протеза | Полиэстер
4.2 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
4.3 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
4.4 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
4.5 | Длина протеза | 50 см
4.6 | Диаметр протеза | 18:9/9 mm
4.7 | Хирургическая порозность | Нулевая
4.8 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
4.9 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
4.10 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
4.11 | Легкость моделирования протеза | Высокая
4.12 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
4.13 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
4.14 | Тромборезистентность | Высокая
4.15 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
4.16 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
4.17 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
4.18 | Количество, шт. | 8
5 | Лот № 5. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
5.1 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
5.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
5.3 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
5.4 | Длина протеза | 50 см
5.5 | Диаметр протеза | 7 мм
5.6 | Биосовместимость | Наличие
5.7 | Высокая эластичность | Наличие
5.8 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
5.9 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
5.10 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
5.11 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
5.12 | Простота тромбоэктомии | Наличие
5.13 | Возможность использования литической терапии | Наличие
5.14 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
5.15 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
5.16 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
5.17 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
5.18 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
5.19 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
5.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
5.21 | Количество, шт. | 48
6 | Лот № 6. Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
6.1 | Материал протеза | Полиэстер
6.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
6.3 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
6.4 | Длина протеза | 40 см
6.5 | Диаметр протеза | 10 мм
6.6 | Хирургическая порозность | Нулевая
6.7 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
6.8 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
6.9 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
6.10 | Легкость моделирования протеза | Высокая
6.11 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
6.12 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
6.13 | Тромборезистентность | Высокая
6.14 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
6.15 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
6.16 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
6.17 | Количество, шт. | 32
7 | Лот № 7. Протезы сосудистые линейные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки (толщина стенки 0,6мм, длина 40см, диаметр 7мм)
7.1 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
7.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
7.3 | Толщина стенки протезов | 0,6 мм
7.4 | Длина протеза | 40 см
7.5 | Диаметр протеза | 7 мм
7.6 | Биосовместимость | Наличие
7.7 | Высокая эластичность | Наличие
7.8 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
7.9 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
7.10 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
7.11 | Простота тромбоэктомии | Наличие
7.12 | Возможность использования литической терапии | Наличие
7.13 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
7.14 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
7.15 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
7.16 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
7.17 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
7.18 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
7.19 | Количество, шт. | 7

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Сведения участника размещения заказа
1 | 2 | 3 | 4
1 | Лот № 1 Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава с чашей пресс-фит с деротационными штифтами
1.1 | Чашка:
1.1.1 | Модель | Указать
1.1.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.1.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.1.4 | Фиксация | цементная
1.1.5 | Объем | полнопрофильная
1.1.6 | Внутренний диаметр, мм | 28
1.1.7 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
1.1.8 | Кол-во, шт. | 31
1.2 | Ножка:
1.2.1 | Модель | Указать
1.2.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.2.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.2.4 | Форма | "прямая ножка"
1.2.5 | Фиксация | цементная
1.2.6 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
1.2.7 | Посадочный конус, размер | 12/14
1.2.8 | Кол-во, шт. | 31
1.3 | Головка:
1.3.1 | Модель | Указать
1.3.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.3.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.3.4 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
1.3.5 | Диаметр, мм | 28
1.3.6 | Посадочный конус | 12/14
1.3.7 | Кол-во, шт. | 31
1.4 | Чашка:
1.4.1 | Модель | Указать
1.4.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.4.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.4.4 | Фиксация | бесцементная
1.4.5 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультровысокомолекулярный полиэтилен
1.4.6 | Модуль эластичности, Nm | 1000
1.4.7 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
1.4.8 | Кол-во деротационных штифтов | 2
1.4.9 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
1.4.10 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
1.4.11 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
1.4.12 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
1.4.13 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
1.4.14 | Усеченная, градусов | 15
1.4.15 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
1.4.16 | Кол-во, шт. | 25
1.5 | Ножка:
1.5.1 | Модель | Указать
1.5.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.5.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.5.4 | Фиксация | бесцементная
1.5.5 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
1.5.6 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
1.5.7 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
1.5.8 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
1.5.9 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
1.5.10 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
1.5.11 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
1.5.12 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
1.5.13 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
1.5.14 | Посадочный конус | 12/14
1.5.15 | Длина конуса, мм | 12
1.5.16 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
1.5.17 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
1.5.18 | Кол-во, шт. | 25
1.6 | Головка:
1.6.1 | Модель | Указать
1.6.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.6.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.6.4 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав
1.6.5 | Диаметр головки, мм | 28
1.6.6 | Посадочным конус | 12/14
1.6.7 | Линейный износ в паре кобальт-хром-полиэтилен, мм | ≤0,05
1.6.8 | Кол-во, шт. | 25
1.7 | Специальный винт:
1.7.1 | Модель | Указать
1.7.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.7.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
1.7.4 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
1.7.5 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
1.7.6 | Тип резьбы винта | спонгиозная
1.7.7 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
1.7.8 | Диаметр тела винта, мм | 3
1.7.9 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
1.7.10 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
1.7.11 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
1.7.12 | Диаметр шлица, мм | 2.5
1.7.13 | Кол-во, шт. | 25
2 | Лот № 2 Электрокардиостимуляторы
2.1 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией для плановых замен
2.1.1 | Модель | Указать
2.1.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.1.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.1.4 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
2.1.5 | Частота в диапазоне , имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
2.1.6 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
2.1.7 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
2.1.8 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
2.1.9 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
2.1.10 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
2.1.11 | Рефрактерный период | 250, 312, 375, 437мс
2.1.12 | Контрольная частота ("магнитный тест") | 100 имп/мин
2.1.13 | Тип стимуляции/ детекции | моно/моно
2.1.14 | Тип разъема | монополярный диаметром 5,2 мм
2.1.15 | Масса, г | не более 37
2.1.16 | Телеметрическая информация | состояние батареи, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
2.1.17 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.1.18 | Количество, шт. | 10
2.2 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией
2.2.1 | Модель | Указать
2.2.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.2.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.2.4 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
2.2.5 | Частота в диапазоне, имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
2.2.6 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
2.2.7 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
2.2.8 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
2.2.9 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
2.2.10 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
2.2.11 | Рефрактерный период | 250, 312, 374, 437 мс
2.2.12 | Гистерезис | 0,125, 250, 375 мс
2.2.13 | Режим стимуляции/ детекции | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
2.2.14 | Тип разъема | IS-1, BI
2.2.15 | Масса , г | не более 37
2.2.16 | Телеметрическая информация | состояние батареи, полярность электрода, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
2.2.17 | Комплектация:
2.2.18 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 90/45) электрод стероидный, разъем IS-1 | Наличие
2.2.19 | Разрывной интродюсер | Наличие
2.2.20 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.2.21 | Количество, компл. | 135
2.3 | Электрокардиостимулятор двухкамерный DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции
2.3.1 | Модель | Указать
2.3.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.3.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.3.4 | Режим стимуляции: | DDD, DDT, VDD, VDT, DDI, DDI/T, DVI, DVT, DOO, AAI, AAT, AOO, VVI, VVT, VOO
2.3.5 | Частота стимуляции в диапазоне, имп/мин | 30 - 160 Шаг не более 2,5 имп/мин
2.3.6 | Частота стимуляции | 165, 170 имп/мин
2.3.7 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 0,5 - 1,6 Шаг не более 0,1 В
2.3.8 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 1,6 - 3,0 Шаг не более 0,2 В
2.3.9 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 3,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
2.3.10 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов | 6,0; 7,5 В
2.3.11 | Длительность стимулов А- и V-каналов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,5 Шаг не более 0,125 мс
2.3.12 | Чувствительность по А-каналу в диапазоне, мВ | 0,3 - 4,8 Шаг не более 0,3 мВ
2.3.13 | Чувствительность по V-каналу в диапазоне, мВ | 0,6 - 9,6 Шаг не более 0,6 мВ
2.3.14 | Рефрактерный период А в диапазоне, мс | 188 - 653 Шаг не более 31,25 мс
2.3.15 | Рефрактерный период V в диапазоне, мс | 188 - 529 Шаг не более 31,25 мс
2.3.16 | Гистерезис | 0; 62; 125; 187; 250; 312; 375; 437 мс
2.3.17 | Функция поиска собственной активности | Наличие
2.3.18 | АV задержка в диапазоне | 31 - 359 мс шаг не более 15,6 мс
2.3.19 | Слепой период А в диапазоне | 15 - 155 мс шаг не более 15 мс
2.3.20 | Слепой период V в диапазоне | 15 - 47 мс шаг не более 4 мс
2.3.21 | PV задержка | Наличие
2.3.22 | Тип стимуляции/ восприятия | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
2.3.23 | Восприятие моно между корпусом и кольцевым анодом биполярного электрода | Наличие
2.3.24 | Максимальная частота синхронизации в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
2.3.25 | Максимальная частота синхронизации | 170; 180 имп/мин
2.3.26 | Функция автоматического переключения режима стимуляции | Наличие
2.3.27 | Функция ответа на экстрасистолу | Наличие
2.3.28 | Функция купирования пейсмейкерной тахикардии | Наличие
2.3.29 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
2.3.30 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии | 170; 180 имп/мин
2.3.31 | Функция безопасной стимуляции желудочков | Наличие
2.3.32 | Временные функции:
2.3.33 | маркеры | Наличие
2.3.34 | частота | 30 имп/мин
2.3.35 | стимул выкл. | Наличие
2.3.36 | импеданс А/V | Наличие
2.3.37 | ВАРИО | Наличие
2.3.38 | Тип разъема | IS-1 BI
2.3.39 | Масса | не более 30 г
2.3.40 | Телеметрическая информация: | состояние батареи, полярность электродов, все программируемые параметры, замер импеданса А/V, маркеры воспринятых и навязанных событий
2.3.41 | Комплектация:
2.3.42 | Биополярный эндокардиальный желудочковый электрод стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
2.3.43 | Биополярный эндокардиальный предсердный электрод с активной фиксацией стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
2.3.44 | Разрывной интродюсер | 2 шт.
2.3.45 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.3.46 | Количество, компл. | 30
2.4. | Электрокардиостимулятор однокамерный частотно-адаптивный типа SSIR с телеметрией
2.4.1 | Модель | Указать
2.4.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.4.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.4.4 | Режим стимуляции: | VVI(R), VVT(R), VOO(R), AAI(R), AAT(R), AOO(R)
2.4.5 | Частота стимуляции, | 30…(5)…160 имп/мин
2.4.6 | Амплитуда стимулов | 0,5…(0,5)…5,0…(1,0)…8,0 В
2.4.7 | Длительность стимулов, мс: | 0,1…(0,1)…0,6…(0,2)…1,0
2.4.8 | Чувствительность к R-волне, мВ: | 0,6; 1,8; 3,0; 4,2; 5,4; 6,8; 8,0; 9,4; 10,8; 12,0; 13,2; 14,4
2.4.9 | Чувствительность к Р-волне, мВ: | 0,3; 0,9; 1,5; 2,1; 2,7; 3,4; 4,0; 4,7; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2
2.4.10 | Рефрактерный период, мс: | 200…(20)…500
2.4.11 | Гистерезис, мс: | 0…(50)…400
2.4.12 | Поиск собственной активности: | ВЫКЛ / 1…(1)…8 (гист. интервалов)
2.4.13 | Повторный гистерезис: | ВЫКЛ / 2…(1)…8 (гист. инт.)
2.4.14 | Тип электрода: | МОНО/БИПО
2.4.15 | Стимуляция/восприятие: | МОН/МОН; БИП/БИП; МОН/БИП; БИП/МОН
2.4.16 | Адаптация: | ВЫКЛ, ПАССИВ, АКТИВ
2.4.17 | Максимальная сенсорная частота, имп/мин: | 80…(5)…150…(10)…180
2.4.18 | Чувствительность сенсора: | 1…(1)…8 (макс)
2.4.19 | Коэффициент адаптации: | 1…(1)…16 (макс), АВТОМАТ
2.4.20 | Рост частоты, (имп/мин)/с: | 8, 4, 2, 1
2.4.21 | Спад частоты, (имп/мин)/с: | 0,8; 0,4; 0,2; 0,1
2.4.22 | Экстренный режим: | 70 имп/мин; 6,0 В; 0,6 мс; VVI / AAI; 4,2/1,5 мВ
2.4.23 | Временные функции: | Наличие
2.4.24 | ВАРИО 3,0 В; 5,0 В; 8,0 В | Наличие
2.4.25 | импеданс (Ом) | Наличие
2.4.26 | маркеры воспринятых и навязанных сокращений | Наличие
2.4.27 | частота | 30 имп/мин
2.4.28 | выключение стимуляции | Наличие
2.4.29 | контрольная частота | Наличие
2.4.30 | Телеметрия: | Наличие
2.4.31 | сведения о пациенте, стимуляторе и электроде | Наличие
2.4.32 | дата и место имплантации | Наличие
2.4.33 | маркеры стимулов и воспринятых сокращений | Наличие
2.4.34 | гистограмма частот и сокращений | Наличие
2.4.35 | тренд адаптации | Наличие
2.4.36 | суточные данные о максимальной нагрузке и частоте | Наличие
2.4.37 | программируемые параметры | Наличие
2.4.38 | полярность электрода | Наличие
2.4.39 | замер импеданса | Наличие
2.4.40 | состояние батареи: время работы, напряжение, оставшийся срок службы в месяцах | Наличие
2.4.41 | тип разъёма | – IS-1 BI
2.4.42 | масса | не более 27 г
2.4.43 | Комплектация: | Наличие
2.4.44 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/20) электрод с активной фиксацией стероидный разъем IS-1, разрывной интродюсер. | Наличие
2.4.45 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.4.46 | Количество, комплектов | 20
3 | Лот № 3. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
3.1 | Модель | Указать
3.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
3.4 | Материал протеза | Полиэстер
3.5 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
3.6 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
3.7 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
3.8 | Длина протеза | 50 см
3.9 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
3.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
3.13 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
3.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.17 | Тромборезистентность | Высокая
3.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
3.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.21 | Количество, шт. | 28
4 | Лот № 4. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 18:9/9 mm)
4.1 | Модель | Указать
4.2 | Cтрана происхождения | Указать
4.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
4.4 | Материал протеза | Полиэстер
4.5 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
4.6 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
4.7 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
4.8 | Длина протеза | 50 см
4.9 | Диаметр протеза | 18:9/9 mm
4.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
4.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
4.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
4.13 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
4.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
4.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
4.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
4.17 | Тромборезистентность | Высокая
4.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
4.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
4.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
4.21 | Количество, шт. | 8
5 | Лот № 5. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
5.1 | Модель | Указать
5.2 | Cтрана происхождения | Указать
5.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
5.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
5.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
5.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
5.7 | Длина протеза | 50 см
5.8 | Диаметр протеза | 7 мм
5.9 | Биосовместимость | Наличие
5.10 | Высокая эластичность | Наличие
5.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
5.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
5.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
5.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
5.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
5.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
5.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
5.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
5.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
5.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
5.21 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
5.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
5.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
5.24 | Количество, шт. | 48
6 | Лот № 6. Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
6.1 | Модель | Указать
6.2 | Cтрана происхождения | Указать
6.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
6.4 | Материал протеза | Полиэстер
6.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
6.6 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
6.7 | Длина протеза | 40 см
6.8 | Диаметр протеза | 10 мм
6.9 | Хирургическая порозность | Нулевая
6.10 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
6.11 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
6.12 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
6.13 | Легкость моделирования протеза | Высокая
6.14 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
6.15 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
6.16 | Тромборезистентность | Высокая
6.17 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
6.18 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
6.19 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
6.20 | Количество, шт. | 32
7 | Лот № 7. Протезы сосудистые линейные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки (толщина стенки 0,6мм, длина 40см, диаметр 7мм)
7.1 | Модель | Указать
7.2 | Cтрана происхождения | Указать
7.3 | Год выпуска | не ранее 2009 года
7.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
7.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
7.6 | Толщина стенки протезов | 0,6 мм
7.7 | Длина протеза | 40 см
7.8 | Диаметр протеза | 7 мм
7.9 | Биосовместимость | Наличие
7.10 | Высокая эластичность | Наличие
7.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
7.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
7.13 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
7.14 | Простота тромбоэктомии | Наличие
7.15 | Возможность использования литической терапии | Наличие
7.16 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
7.17 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
7.18 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
7.19 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
7.20 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
7.21 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
7.22 | Количество, шт. | 7