## тех. задание
к извещению о проведении запроса котировок
№ 01-05/02 от 05.02.2010г.
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование, модель | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 | Регистрационное удостоверение | Указать №, срок действия
4 | Сертификат | Наличие
5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Портативный дефибриллятор с встроенным ЭКГ-монитором и принтером, предназначенный для проведения наружной и внутренней дефибрилляции | Наличие
8 | Технические характеристики:
9 | Внешняя синхронизированаая дефибрилляция | Наличие
10 | Внешняя асинхронизированаая дефибрилляция | Наличие
11 | Внутреняя синхронизированаая дефибрилляция | Наличие
12 | Внутреняя асинхронизированаая дефибрилляция | Наличие
13 | Форма кривой разряда-монофазная, усеченная половина волны с апериодическим затуханием | Наличие
14 | Автоматический выбор уровня энергии | Наличие
15 | Ручной выбор уровня энергии с помощью поворотной ручки на приборе | Наличие
16 | Уровни энергии:
17 | 2 Дж | Наличие | Указать параметр
18 | 5 Дж | Наличие | Указать параметр
19 | 7 Дж | Наличие | Указать параметр
20 | 10 Дж | Наличие | Указать параметр
21 | 20 Дж | Наличие | Указать параметр
22 | 30 Дж | Наличие | Указать параметр
23 | 50 Дж | Наличие | Указать параметр
24 | 100 Дж | Наличие | Указать параметр
25 | 150 Дж | Наличие | Указать параметр
26 | 200 Дж | Наличие | Указать параметр
27 | 300 Дж | Наличие | Указать параметр
28 | 360 Дж | Наличие | Указать параметр
29 | Хранение накопленной энергии осуществляется с помощью конденсатоа | Наличие
30 | Автоматическое тестирование дефибриллятора при включении питания | Наличие
31 | Проверку цепи разряда дефибриллятора за счет тестового разряда | Наличие
32 | Выполнение внутреннего защитного разряда в случае, если дефибрилляционный разряд не выдан в течение 30 с после зарядки | Наличие
33 | В случае потери более 5% накопленной энергии до выполнения импульсного разряда - подзарядка прибора до достижения требуемого уровня энергии | Наличие
34 | В случае обрыва разрядного контура через 200 мс после инициирования разряда выполняется внутренний защитный разряд | Наличие
35 | Время заряда до 360 Дж не более, сек | 8 | Указать параметр
36 | Длительность импульса, измеренная с момента начала импульса до пересечения сигнала с нулевой линией и до точки перегиба заднего фронта импульса, при сопротивлении внешнего контура 50 Ом составляет не более, мс. | 4 | Указать параметр
37 | В синхронизированном режиме дефибрилляционный разряд выдается после появления R-зубца через не более, мс | 40 | Указать параметр
38 | Дефибрилляция с помощью ложек для наружной дефибрилляции | Наличие
39 | Комбинированная дефибрилляция с электродами водителя ритма | Наличие
40 | Дефибрилляция с помощью одноразовых адгезивных электродов | Наличие
41 | Дефибрилляция с помощью электродов для внутренней дефибрилляции | Наличие
42 | Элементы управления и индикаторы:
43 | Включение разряда осуществляется нажатием кнопок на электродах | Наличие
44 | Кнопка для набора разряда | Наличие
45 | Функциональные кнопки не менее, шт | 5 | Указать параметр
46 | Кнопка включения/остановки регистратора | Наличие
47 | Кнопка перевода дефибриллятора в режим синхонизации | Наличие
48 | Регулятор яркости экрана | Наличие
49 | Кнопка для включения/выключения водителя ритма | Наличие
50 | Кнопка настройки выходного сигнала водителя ритма | Наличие
51 | Регулятор частоты водителя ритма | Наличие
52 | Кнопка выбора режима кардиостимуляции | Наличие
53 | Переключатель уровня энергии | Наличие
54 | Индикатор сети | Наличие
55 | Индикатор зарядки батареи | Наличие
56 | Параметры тревоги:
57 | При выходе ЧСС за один из установленных пределов в течение не менее, с | 5 | Указать параметр
58 | При обрыве цепи одного из выбранных электродов | Наличие
59 | Диапазон настройки пределов сигнала тревоги в диапазоне уд/мин | от 15 до 300 | Указать параметр
60 | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Наличие
61 | Разрешение дисплея 320х240 пикселов | Наличие
62 | Скорость развёртки 25 мм/с | Наличие
63 | Изменение отображаемых данных на дисплее на 180° | Наличие
64 | Буквенно - цифровое введение параметров тревог, настроек, текста | Наличие
65 | Независимые модули памяти, не менее | 3 | Указать параметр
66 | Текстовая память | Наличие
67 | Память для событий не менее, кривых ЭКГ | 16 | Указать параметр
68 | Память для трендов-графики трендов ЧСС, SpO2, с интервалами 45 мин или 9 часов). | Наличие
69 | Сохранение 40 кривых ЭКГ (16 сек), запись которых была инициирована дефибрилляцией или сигналом тревоги. | Наличие
70 | Сохранение 80 последних событий с указанием даты и времени | Наличие
71 | Регистрация ЭКГ-5-канальный кабель(I, II, III, aVL, aVR, aVF, V). | Наличие
72 | Детекция ЭКГ с ложек дефибриллятора | Наличие
73 | Встроенный термопринтер | Наличие
74 | Регистрация 2-х каналов ЭКГ при скорости 25 мм/сек | Наличие
75 | Ширина бумаги не менее, мм | 50 | Указать параметр
76 | Внешний водитель ритма | Возможность
77 | Работа водителя ритма в постоянном режиме | Наличие
78 | Работа водителя ритма в режиме по требованию | Наличие
79 | Частота ритма в диапазоне, уд/мин | от 30 до 180 | Указать параметр
80 | Ток водителя ритма в диапазоне, мА | от 0 до 200 | Указать параметр
81 | Длительность импульса не менее, мс | 40 | Указать параметр
82 | Длительность импульса при ЧСС 150 - 180 уд/мин не менее, мс | 20 | Указать параметр
83 | Пильсоксиметрия (Сатурация кислорода крови) (SpO2) | Возможность
84 | Дискретность отображения 1%, диапазон от 0% - 100% | Наличие
85 | Формат отображения - Плетизмограмма | Наличие
86 | Параметры сигнала - синхронизация с ЭКГ | Наличие
87 | Параметры питания:
88 | Общеэлектрическая сеть с напряжением 220 В | Наличие
89 | Питание от встроенного аккамулятора | Наличие
90 | Питание от бортовой сети автомобиля с напряжением 12 В | Наличие
91 | Количество разрядов при автономной работе (при полном заряде батареи) не менее | 50 | Указать параметр
92 | Готовность к работе после включения питания через не более, сек | 4 | Указать параметр
93 | Габаритные размеры (ДхВхШ) не более, мм | 432х172х377 | Указать параметр
94 | Вес, включая батарею не более, кг | 8 | Указать параметр
95 | Комплект поставки:
96 | Дефибриллятор с встроенным ЭКГ-монитором и принтером, шт. | 2 | Указать
97 | Кабель ЭКГ, шт. | 2 | Указать
98 | Набор кабелей отведений (5 шт. в упаковке), упаковок | 2 | Указать
99 | Одноразовые электроды (200 шт. в упаковке), упаковок | 2 | Указать
100 | Электродный крем, шт. | 2 | Указать
101 | Бумага для принтера, шт. | 2 | Указать
102 | Кабель питания, шт. | 2 | Указать
Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами и инструкцией по эксплуатации на русском языке. |  | Наличие
Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта. |  | Наличие
Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  | Наличие
Год выпуска не ранее |  | 2009 | Указать
Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию |  | 12 месяцев | Указать
Объем гарантии, % |  | 100 | Указать
Постгарантийное обслуживание |  | Наличие
Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  | Наличие
После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  | Наличие
Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара не более, дней с момента заключения контракта |  | 3 | Указать
________________ ____________ _______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)