## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от "05" февраля 2010г. №20
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
Фетальный монитор импортного производства
1 | Технические характеристики
1.2 | Мониторинг сердечной деятельности (ЧСС), двигательной активности плода и сократительной активности матки во время беременности и в родах. | Наличие
1.3 | Запись трендов всех данных во внутреннюю память не менее | 12 часов.
1.4 | Распечатка данных из внутренней памяти | Наличие
1.5 | Мониторинг как одного, так и двойного плода. | Наличие
1.6 | Регистрация КТГ методом межканальной верификации. | Наличие
1.7 | Жидкокристаллический дисплей, диагональю, до | 4,7 дюйма.
1.8 | Разрешение дисплея не менее | 320*240
1.9 | Одновременное отображение на дисплее показателей плодов | Наличие
1.10 | Изменение оператором цвета кривых | Наличие
1.11 | Минимальный порог определения частоты сердцебиений в диапазоне не шире. | 50-55 уд/мин.
1.12 | Максимальный порог определения частоты сердцебиений в диапазоне не шире. | 240-245 уд/мин
1.13 | Диапазон частоты ультразвуковых датчиков не более | 0,5-1,0 МГц
1.14 | Ультразвуковая мощность датчиков не более | 10мВт/см.кв.
1.15 | Диапазон частотного отклонения токограммы не более | 0-0,5Гц
1.16 | Маркер событий для пациентки | Наличие
1.17 | Установки скорости печати встроенного термопринтера не менее | 1.2.3.12,5. см/мин.
1.18 | Встроенный источник бесперебойного питания не менее, как | 1 час работы.
1.19 | Стационарное и переносное применения. | Наличие
1.20 | Использование бумаги термопринтера двух стандартов. | А4 и В5
1.21 | Автоматический расчет параметров при подключении к ПК | Наличие
1.22 | Возможность использования обычной бумаги для факса | Наличие
1.23 | Габаритные размеры:
1.23.1 | - ширина в диапазоне, не шире | 293-296мм
1.23.2 | - длина в диапазоне, не шире | 300-305,5мм
1.23.3 | - высота в диапазоне, не шире | 90-97,5мм
1.23.4 | Вес монитора (без батареи) не более | 2,9 кг
2 | Комплектация. | Наличие
2.1 | Комплект датчиков ( 2 шт.) | Наличие
2.2 | Основной блок | Наличие
2.3 | Маркер событий | Наличие
2.4 | Комплект ремней для крепления датчиков. | Наличие
2.5 | Возможность подключения центральной станции мониторинга для одновременного наблюдения за 8 пациентками | Наличие
3 | Год выпуска: | не ранее 2009 года
4 | Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию
5 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 3 календарных дня
6 | Объем гарантий | 100%
7 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
8 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром
| Главный врач | М.М.Падруль