УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми __________________В.П.Плотников « 04 » февраля 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку аппарата рентгеновского дентального томографического STRATO 2000D или экв.

для МУЗ «ГСП № 1»

г. Пермь, 2010 год

I.Общие сведения

Форма торгов – открытый аукцион.

Заказчик – МУЗ «ГСП № 1»

614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда»,14, тел.:(342)212-43-03; 212-66-03 эл. почта –stomat1@perm.ru

Предмет контракта:  поставка аппарата рентгеновского дентального томографического STRATO 2000D или экв. для МУЗ «ГСП № 1».

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 рублей

| Наименование | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аппарат рентгеновский дентальный томографический STRATO 2000D или эквивалент | В течение 14 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | 2 дня с даты поставки | 12 | 100 % | не ранее 2009 года | 1 | 1 500 000 |

Комплектация, полный перечень требуемых, технических характеристик и их параметров и свойств  оборудования указан в техническом задании документации об аукционе (приложение № 4).

Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала.

Заказчик по согласованию с поставщиком  в ходе  исполнения контракта вправе изменить  не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров  при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества товаров   по согласованию с поставщиком  заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2. Условия поставки

Место поставки оборудования – г. Пермь, ул. Г. Звезда, 14, МУЗ «ГСП № 1», далее – Получатель.

Оборудование должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании документации об аукционе (Приложение № 4), должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

На первом этапе Получатель проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи товара.

При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

Второй этап приемки  проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: внебюджетные средства  территориального государственного внебюджетного фонда.

4. Цена и порядок расчетов.

Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Заказчик обеспечивает оплату Получателем  поставленных Поставщиком товаров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Получателя;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

6. Участники размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

-   наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

II. Требования к форме и содержанию заявки

1. Требования к форме, содержанию и составу заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения №1.

2) предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме приложения № 2 к настоящей документации;

3) сведения об участнике размещения заказа по форме  приложения № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), у копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8) Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара  в соответствии с формой  Приложения №5.

9) Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.

10) Копия лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Инструкция по  заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.

1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе  и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения №1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование  документ, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В  строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения №2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, страну происхождения товара. При этом ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа.

3. В «Сведениях об  участнике размещения заказа», оформленном по форме приложения №3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование)/Ф.И.О., сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В  «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме приложения №5 в столбце 4 построчно в соответствующих местах указать: наименование оборудования, модель, предлагаемые параметры, технические характеристики и свойства поставляемого оборудования.

III. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения   заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГСП № 1» л/с 04920017012) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902290508 |
| КПП | 590201001 |
| Банк | РКЦ г.Пермь |
| Р/с | 40302810900000000007 |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | «Обеспечение заявки на участие в аукционе на поставку аппарата рентгеновского дентального томографического STRATO 2000D или экв. для МУЗ «ГСП № 1» (извещение №27А от 9 февраля 2010 г) |

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IV. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «10» февраля  2010г. до  10 час. 00 мин «02» марта 2010г. подать  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г.Пермь, ул. Газеты «Звезда»,14. Заявки на участие в аукционе принимаются  в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 17.00 час) по адресу: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда»,14 (каб. 22).

Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

V. Разъяснение положений   документации об аукционе.

С «09» февраля 2010г. до «24» февраля 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее « 24 »   марта  2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

VI. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об  аукционе  не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на   10 час. 00 мин.      « 02»  марта  2010 г.  по адресу: 614000, г. Пермь, ул.   Газеты «Звезда»,14.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участник размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

VIII. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на « 10  » часов «  45» мин  « 17»  марта   2010 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова ,82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки предоставил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

IX. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: спецификация (Приложение №1) и технические характеристики поставляемого оборудования (Приложение №2).

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Преференции не предоставляются в случае, если:

1) в случае, если аукцион признан несостоявшимся муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

2) в случае, если в заявках на участие в конкурсе или аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема  услуг и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный   со своей стороны муниципальный контракт с приложением к нему в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику подтверждение обеспечения исполнения муниципального контракта, выбранное по своему усмотрению.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта  Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.

Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

X. Отказ от заключения контракта

1.После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,  Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной цены контракта.  Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГСП № 1» л/с 04920017012) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902290508 |
| КПП | 590201001 |
| Банк | РКЦ г.Пермь |
| Р/с | 40302810900000000007 |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | «Обеспечение исполнения муниципального контракта на поставку аппарата рентгеновского дентального томографического STRATO 2000D или экв. для МУЗ «ГСП № 1» (извещение №27А от 9 февраля 2010 г) |

В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35  Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока ввода в эксплуатацию (включая гарантийные обязательства). Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика  в случае  неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

- нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

- не предоставление вспомогательных услуг.

При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения),

- указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту,

- указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами),

- указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),

- сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ.

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта и должен быть больше на 30 дней срока ввода в эксплуатацию оборудования (включая гарантийные обязательства).

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,

- в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

- нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

- не предоставление вспомогательных услуг.

- в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия:

- указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом;

- к письменному требованию должны быть приложены следующие документы:

- муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия),

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.

Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.

- в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,

- в качестве места решения споров должен быть указан Арбитражный суд Пермского края,

- в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,

- срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России.

Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить:

1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий,

2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности,

3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии,

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Приложение № 1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

Главному врачу

МУЗ «Городская стоматологическая

поликлиника № 1»

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждаем, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ____________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ______________________________________________________________ задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Страна происхождения товара - _____________________.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2.	Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение №4

Техническое задание

Аппарат рентгеновский дентальный томографический STRATO 2000D или эквивалент

| № п | Комплектация, наименование характеристик | Требуемые параметры, технические характеристики и свойства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аппарат рентгеновский дентальный томографический | Наличие |
| 2 | Тип аппарата | цифровой |
| 3 | Номинальное линейное напряжение не более, В | 230 |
| 4 | Частота напряжения сети питания не более, Гц | 50 |
| 5 | Максимальный общий ток при номинальном напряжении не более, А | 8 |
| 6 | Максимальная мощность не более, кВ·А | 1,8 |
| 7 | Высокочастотный генератор сканирующего излучения со стабилизирующим уровнем излучения | Наличие |
| 8 | Частота не менее, кГц | 30 |
| 9 | Напряжение в диапазоне не менее, кВ | от 60 до 85 |
| 10 | Шаг изменения напряжения не более, кВ | 5 |
| 11 | Анодный ток (PAN, TMJ) в диапазоне не менее, мА | от 4 до 10 |
| 12 | Шаг изменения анодного тока не более, мА | 1 |
| 13 | Специальное программное обеспечение | Наличие |
| 14 | Управление аппаратом осуществляется с помощью пульта управления с буквенно-цифровым дисплеем и с персонального компьютера через специальное программное обеспечение | Наличие |
| 15 | Материал корпуса | Пластик |
| 16 | Встроенный разъем флеш-карты для записи и хранения рентгенограмм | Наличие |
| 17 | Мультитаймер | Наличие |
| 18 | Компенсация тени от позвоночника на снимке | Наличие |
| 19 | Система световых индикаторов для позиционирования пациента – перекрестное центровочное устройство | Наличие |
| 20 | Лазерных лучей центровочного устройства не менее | 3 |
| 22 | Способ визуализации пациента при позиционировании - фронтальный (лицом к лицу) | Наличие |
| 23 | Позиционирование пациента без зеркала | Наличие |
| 24 | Автоматическая самодиагностика технического состояния панорамного аппарата с выводом кода ошибки в случае неисправности | Наличие |
| 25 | Электронная регулировка напряжения трубки при цифровой индикации параметров съёмки | Наличие |
| 26 | Электронная регулировка тока трубки при цифровой индикации параметров съёмки | Наличие |
| 27 | Пульт управления с буквенно-цифровым дисплеем | Наличие |
| 28 | Вывод кода ошибки на дисплей при неисправности аппарата | Наличие |
| 29 | Размер пикселя цифрового датчика не более, µm | 48 |
| 30 | Отображение параметров экспозиции на каждом снимке: |  |
| 31 | - напряжение/ток (кВ/мА) | Наличие |
| 32 | - время экспозиции (сек) | Наличие |
| 33 | - доза излучения (mGrey/cm2) | Наличие |
| 34 | Фокусное расстояние (PAN, TMJ) не менее, мм | 510 |
| 35 | Время экспозиции для программ обследования: |  |
| 36 | Панорамное обследование для взрослых не более, сек | 15 |
| 37 | Панорамное обследование для детей не более, сек | 13 |
| 38 | Половина панорамы для взрослых не более, сек | 8 |
| 39 | Половина панорамы для детей не более, сек | 8 |
| 40 | Панорамное обследование в ортогональной проекции для взрослых не более, сек | 12 |
| 41 | Панорамное обследование в ортогональной проекции для детей не более, сек | 12 |
| 42 | Панорамное обследование с пониженной дозой излучения для взрослых не более, сек | 12 |
| 43 | Панорамное обследование с пониженной дозой излучения для детей не более, сек | 12 |
| 44 | Панорамное обследование фронтальной группы зубов для взрослых не более, сек | 8 |
| 45 | Панорамное обследование фронтальной группы зубов для детей не более, сек | 8 |
| 46 | Обследование верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом на каждый снимок для левого/правого сустава для взрослых не более, сек | 5,5 |
| 47 | Обследование верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом на каждый снимок для левого/правого сустава для детей не более, сек | 5,5 |
| 48 | Общее время обследования верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом не более, сек | 11 |
| 49 | Общее время двухосного обследования верхнее-нижнечелюстного сустава для взрослых не более, сек | 11 |
| 50 | Общее время двухосного обследования верхнее-нижнечелюстного сустава для детей не более, сек | 11 |
| 51 | Обследование верхнечелюстных пазух во фронтальной проекции с корректировкой положения слоя +/- 7 мм для взрослых не более, сек | 11 |
| 52 | Обследование верхнечелюстных пазух во фронтальной проекции с корректировкой положения слоя +/- 7 мм для детей не более, сек | 11 |
| 53 | Обследование верхнечелюстных пазух в боковой проекции с корректировкой положения слоя +/- 3 мм (каждая сторона) для взрослых не более, сек | 5,5 |
| 54 | Обследование верхнечелюстных пазух в боковой проекции с корректировкой положения слоя +/- 3 мм (каждая сторона) для детей не более, сек | 5,5 |
| 55 | Обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 1 поперечный срез варьируется в диапазоне не более , сек | от 3 до 11,5 |
| 56 | Обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 3 поперечных среза варьируется в диапазоне не более, сек | от 3 до 11,5 |
| 57 | Программы обследования |  |
| 58 | Автоматический выбор параметров обследования: | Наличие |
| 59 | Выбор режима по возрасту пациента: взрослый /ребенок | Наличие |
| 60 | Выбор режима по типу телосложения пациента: худощавый / нормальный / полный | Наличие |
| 61 | Выбор режима по типу размера зубной дуги: узкая / нормальная / массивная | Наличие |
| 62 | Ручной выбор параметров обследования | Наличие |
| 63 | Типы программ: |  |
| 64 | - панорамное обследование стандартное | Наличие |
| 65 | - половина панорамы слева/справа | Наличие |
| 66 | - панорамное обследование в ортогональной проекции | Наличие |
| 67 | - панорамное обследование с пониженной дозой излучения | Наличие |
| 68 | - панорамное обследование фронтальной группы зубов | Наличие |
| 69 | - обследование верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым/закрытым ртом справа/слева | Наличие |
| 70 | - двухосное обследование верхнее-нижнечелюстного сустава | Наличие |
| 71 | - обследование верхнечелюстных пазух во фронтальной проекции с корректировкой положения слоя +/- 7 мм | Наличие |
| 72 | - обследование верхнечелюстных пазух в боковой проекции с корректировкой положения слоя +/- 3 мм | Наличие |
| 73 | - обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 1 поперечный срез | Наличие |
| 74 | - обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 3 поперечных среза | Наличие |
| 75 | Увеличение изображения (PAN, TMJ, SINUS) | 01:01,2 |
| 76 | Увеличение изображения (TMJ biaxial) | 1,2 |
| 77 | Количаство изображений на одном снимке при обследовании TMJ не менее | 4 |
| 78 | Характеристики излучателя |  |
| 79 | Максимальный пиковый потенциал трубки не менее, кВ | 80 |
| 80 | Максимальный анодный ток не менее, мА | 12 |
| 81 | Рабочий цикл 1:16 (на каждую секунду экспозиции 16 секунд для охлаждения) | Наличие |
| 82 | Номинальная мощность при 80 кВ и 12 мА, кВт | 0,96 |
| 83 | Полная фильтрация не менее, мм Al | 2,5 |
| 84 | Изоляция | Масляная ванна |
| 85 | Охлаждение | Окружающая среда |
| 86 | Паразитное излучение на расстоянии 1 м не более, мГр/ч | 0,5 |
| 87 | Характеристики рентгеновской трубки |  |
| 88 | Тип трубки CEI OPX/105 | Наличие |
| 89 | Размер фокусного пятна не более, мм | 0,5 |
| 90 | Собственная фильтрация не менее, мм Al | 0,5 |
| 91 | Наклон анода не менее, градусов | 5 |
| 92 | Материал анода | Вольфрам |
| 93 | Номинальное напряжение (пиковое) не менее, кВ | 105 |
| 94 | Тепловая емкость анода не менее, кДж | 30 |
| 95 | Лазерное центровочное устройство позиционирования |  |
| 96 | Тип источника лазера диодный (полупроводник) | Наличие |
| 97 | Длина волны не менее, нм | 635 |
| 98 | Мощность не менее, мВт | 5 |
| 99 | Программное обеспечение на базе персонального компьютера |  |
| 100 | Полная русификация | Наличие |
| 101 | Картотека пациентов с поиском по фамилии / № карты | Наличие |
| 102 | Виртуальная карта зубов пациента с метками количества и типа выполненных снимков зуба | Наличие |
| 103 | Просмотр снимков в нескольких режимах: |  |
| 104 | - режим одного снимка | Наличие |
| 105 | - режим всех снимков | Наличие |
| 106 | - режим сравнения | Наличие |
| 107 | - режим рентген-снимков | Наличие |
| 108 | - режим цветных снимков | Наличие |
| 109 | Сортировка снимков по номеру зуба | Наличие |
| 110 | Сортировка снимков по дате | Наличие |
| 111 | Наличие базовых инструментов обработки изображений: |  |
| 112 | - отражение | Наличие |
| 113 | - поворот на 90 градусов | Наличие |
| 114 | - поворот на 180 градусов | Наличие |
| 115 | - резкость | Наличие |
| 116 | - псевдоцвета | Наличие |
| 117 | - выделение | Наличие |
| 118 | - лупа | Наличие |
| 119 | - негатив | Наличие |
| 120 | - псевдо 3D | Наличие |
| 121 | - измерения на снимке | Наличие |
| 122 | - рисование и заметки на снимке | Наличие |
| 123 | Архивация и создания резервной базы данных | Наличие |
| 124 | Распечатка снимков на принтере | Наличие |
| 125 | Габариты аппарата |  |
| 126 | Ширина монтажного зазора между стеной и колонной при креплении аппарата не более, мм | 80 |
| 127 | Перемещение консоли позиционирования пациента в диапазоне не более, мм | от 1060 до 2350 |
| 128 | Размеры рабочей зоны движения излучателя не более, мм | 1000 × 1250 |
| 129 | Напольное крепление | Наличие |
| 130 | Крепление к стене | Наличие |
| 131 | Минимальный объем пространства для установки аппарата: |  |
| 132 | - длина не более, мм | 1000 |
| 133 | - ширина не более, мм | 1300 |
| 134 | - высота не более, мм | 2400 |
| 135 | Прочие условия |  |
| 136 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12 |
| 137 | Год выпуска оборудования не ранее, года | 2009 |
| 138 | Срок поставки оборудования с момента подписания контракта не более, дней | 14 |
| 139 | Инструктаж персонала по работе на аппарате | Наличие |

Приложение №5

Сведения о качественных и функциональных характеристиках

Медицинского оборудования

Аппарат рентгеновский дентальный томографический STRATO 2000D или эквивалент

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, модель | Аппарат рентгеновский дентальный томографический STRATO 2000D или эквивалент |  |
| 1 | Аппарат рентгеновский дентальный томографический | Наличие |  |
| 2 | Тип аппарата | цифровой |  |
| 3 | Номинальное линейное напряжение не более, В | 230 |  |
| 4 | Частота напряжения сети питания не более, Гц | 50 |  |
| 5 | Максимальный общий ток при номинальном напряжении не более, А | 8 |  |
| 6 | Максимальная мощность не более, кВ·А | 1,8 |  |
| 7 | Высокочастотный генератор сканирующего излучения со стабилизирующим уровнем излучения | Наличие |  |
| 8 | Частота не менее, кГц | 30 |  |
| 9 | Напряжение в диапазоне не менее, кВ | от 60 до 85 |  |
| 10 | Шаг изменения напряжения не более, кВ | 5 |  |
| 11 | Анодный ток (PAN, TMJ) в диапазоне не менее, мА | от 4 до 10 |  |
| 12 | Шаг изменения анодного тока не более, мА | 1 |  |
| 13 | Специальное программное обеспечение | Наличие |  |
| 14 | Управление аппаратом осуществляется с помощью пульта управления с буквенно-цифровым дисплеем и с персонального компьютера через специальное программное обеспечение | Наличие |  |
| 15 | Материал корпуса | Пластик |  |
| 16 | Встроенный разъем флеш-карты для записи и хранения рентгенограмм | Наличие |  |
| 17 | Мультитаймер | Наличие |  |
| 18 | Компенсация тени от позвоночника на снимке | Наличие |  |
| 19 | Система световых индикаторов для позиционирования пациента – перекрестное центровочное устройство | Наличие |  |
| 20 | Лазерных лучей центровочного устройства не менее | 3 |  |
| 22 | Способ визуализации пациента при позиционировании - фронтальный (лицом к лицу) | Наличие |  |
| 23 | Позиционирование пациента без зеркала | Наличие |  |
| 24 | Автоматическая самодиагностика технического состояния панорамного аппарата с выводом кода ошибки в случае неисправности | Наличие |  |
| 25 | Электронная регулировка напряжения трубки при цифровой индикации параметров съёмки | Наличие |  |
| 26 | Электронная регулировка тока трубки при цифровой индикации параметров съёмки | Наличие |  |
| 27 | Пульт управления с буквенно-цифровым дисплеем | Наличие |  |
| 28 | Вывод кода ошибки на дисплей при неисправности аппарата | Наличие |  |
| 29 | Размер пикселя цифрового датчика не более, µm | 48 |  |
| 30 | Отображение параметров экспозиции на каждом снимке: |  |  |
| 31 | - напряжение/ток (кВ/мА) | Наличие |  |
| 32 | - время экспозиции (сек) | Наличие |  |
| 33 | - доза излучения (mGrey/cm2) | Наличие |  |
| 34 | Фокусное расстояние (PAN, TMJ) не менее, мм | 510 |  |
| 35 | Время экспозиции для программ обследования: |  |  |
| 36 | Панорамное обследование для взрослых не более, сек | 15 |  |
| 37 | Панорамное обследование для детей не более, сек | 13 |  |
| 38 | Половина панорамы для взрослых не более, сек | 8 |  |
| 39 | Половина панорамы для детей не более, сек | 8 |  |
| 40 | Панорамное обследование в ортогональной проекции для взрослых не более, сек | 12 |  |
| 41 | Панорамное обследование в ортогональной проекции для детей не более, сек | 12 |  |
| 42 | Панорамное обследование с пониженной дозой излучения для взрослых не более, сек | 12 |  |
| 43 | Панорамное обследование с пониженной дозой излучения для детей не более, сек | 12 |  |
| 44 | Панорамное обследование фронтальной группы зубов для взрослых не более, сек | 8 |  |
| 45 | Панорамное обследование фронтальной группы зубов для детей не более, сек | 8 |  |
| 46 | Обследование верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом на каждый снимок для левого/правого сустава для взрослых не более, сек | 5,5 |  |
| 47 | Обследование верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом на каждый снимок для левого/правого сустава для детей не более, сек | 5,5 |  |
| 48 | Общее время обследования верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом не более, сек | 11 |  |
| 49 | Общее время двухосного обследования верхнее-нижнечелюстного сустава для взрослых не более, сек | 11 |  |
| 50 | Общее время двухосного обследования верхнее-нижнечелюстного сустава для детей не более, сек | 11 |  |
| 51 | Обследование верхнечелюстных пазух во фронтальной проекции с корректировкой положения слоя +/- 7 мм для взрослых не более, сек | 11 |  |
| 52 | Обследование верхнечелюстных пазух во фронтальной проекции с корректировкой положения слоя +/- 7 мм для детей не более, сек | 11 |  |
| 53 | Обследование верхнечелюстных пазух в боковой проекции с корректировкой положения слоя +/- 3 мм (каждая сторона) для взрослых не более, сек | 5,5 |  |
| 54 | Обследование верхнечелюстных пазух в боковой проекции с корректировкой положения слоя +/- 3 мм (каждая сторона) для детей не более, сек | 5,5 |  |
| 55 | Обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 1 поперечный срез варьируется в диапазоне не более , сек | от 3 до 11,5 |  |
| 56 | Обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 3 поперечных среза варьируется в диапазоне не более, сек | от 3 до 11,5 |  |
| 57 | Программы обследования |  |  |
| 58 | Автоматический выбор параметров обследования: | Наличие |  |
| 59 | Выбор режима по возрасту пациента: взрослый /ребенок | Наличие |  |
| 60 | Выбор режима по типу телосложения пациента: худощавый / нормальный / полный | Наличие |  |
| 61 | Выбор режима по типу размера зубной дуги: узкая / нормальная / массивная | Наличие |  |
| 62 | Ручной выбор параметров обследования | Наличие |  |
| 63 | Типы программ: |  |  |
| 64 | - панорамное обследование стандартное | Наличие |  |
| 65 | - половина панорамы слева/справа | Наличие |  |
| 66 | - панорамное обследование в ортогональной проекции | Наличие |  |
| 67 | - панорамное обследование с пониженной дозой излучения | Наличие |  |
| 68 | - панорамное обследование фронтальной группы зубов | Наличие |  |
| 69 | - обследование верхнее-нижнечелюстного сустава с открытым/закрытым ртом справа/слева | Наличие |  |
| 70 | - двухосное обследование верхнее-нижнечелюстного сустава | Наличие |  |
| 71 | - обследование верхнечелюстных пазух во фронтальной проекции с корректировкой положения слоя +/- 7 мм | Наличие |  |
| 72 | - обследование верхнечелюстных пазух в боковой проекции с корректировкой положения слоя +/- 3 мм | Наличие |  |
| 73 | - обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 1 поперечный срез | Наличие |  |
| 74 | - обследование для имплантологии (кросс-секционная программа поперечных срезов) 1 продольный и 3 поперечных среза | Наличие |  |
| 75 | Увеличение изображения (PAN, TMJ, SINUS) | 01:01,2 |  |
| 76 | Увеличение изображения (TMJ biaxial) | 1,2 |  |
| 77 | Количаство изображений на одном снимке при обследовании TMJ не менее | 4 |  |
| 78 | Характеристики излучателя |  |  |
| 79 | Максимальный пиковый потенциал трубки не менее, кВ | 80 |  |
| 80 | Максимальный анодный ток не менее, мА | 12 |  |
| 81 | Рабочий цикл 1:16 (на каждую секунду экспозиции 16 секунд для охлаждения) | Наличие |  |
| 82 | Номинальная мощность при 80 кВ и 12 мА, кВт | 0,96 |  |
| 83 | Полная фильтрация не менее, мм Al | 2,5 |  |
| 84 | Изоляция | Масляная ванна |  |
| 85 | Охлаждение | Окружающая среда |  |
| 86 | Паразитное излучение на расстоянии 1 м не более, мГр/ч | 0,5 |  |
| 87 | Характеристики рентгеновской трубки |  |  |
| 88 | Тип трубки CEI OPX/105 | Наличие |  |
| 89 | Размер фокусного пятна не более, мм | 0,5 |  |
| 90 | Собственная фильтрация не менее, мм Al | 0,5 |  |
| 91 | Наклон анода не менее, градусов | 5 |  |
| 92 | Материал анода | Вольфрам |  |
| 93 | Номинальное напряжение (пиковое) не менее, кВ | 105 |  |
| 94 | Тепловая емкость анода не менее, кДж | 30 |  |
| 95 | Лазерное центровочное устройство позиционирования |  |  |
| 96 | Тип источника лазера диодный (полупроводник) | Наличие |  |
| 97 | Длина волны не менее, нм | 635 |  |
| 98 | Мощность не менее, мВт | 5 |  |
| 99 | Программное обеспечение на базе персонального компьютера |  |  |
| 100 | Полная русификация | Наличие |  |
| 101 | Картотека пациентов с поиском по фамилии / № карты | Наличие |  |
| 102 | Виртуальная карта зубов пациента с метками количества и типа выполненных снимков зуба | Наличие |  |
| 103 | Просмотр снимков в нескольких режимах: |  |  |
| 104 | - режим одного снимка | Наличие |  |
| 105 | - режим всех снимков | Наличие |  |
| 106 | - режим сравнения | Наличие |  |
| 107 | - режим рентген-снимков | Наличие |  |
| 108 | - режим цветных снимков | Наличие |  |
| 109 | Сортировка снимков по номеру зуба | Наличие |  |
| 110 | Сортировка снимков по дате | Наличие |  |
| 111 | Наличие базовых инструментов обработки изображений: |  |  |
| 112 | - отражение | Наличие |  |
| 113 | - поворот на 90 градусов | Наличие |  |
| 114 | - поворот на 180 градусов | Наличие |  |
| 115 | - резкость | Наличие |  |
| 116 | - псевдоцвета | Наличие |  |
| 117 | - выделение | Наличие |  |
| 118 | - лупа | Наличие |  |
| 119 | - негатив | Наличие |  |
| 120 | - псевдо 3D | Наличие |  |
| 121 | - измерения на снимке | Наличие |  |
| 122 | - рисование и заметки на снимке | Наличие |  |
| 123 | Архивация и создания резервной базы данных | Наличие |  |
| 124 | Распечатка снимков на принтере | Наличие |  |
| 125 | Габариты аппарата |  |  |
| 126 | Ширина монтажного зазора между стеной и колонной при креплении аппарата не более, мм | 80 |  |
| 127 | Перемещение консоли позиционирования пациента в диапазоне не более, мм | от 1060 до 2350 |  |
| 128 | Размеры рабочей зоны движения излучателя не более, мм | 1000 × 1250 |  |
| 129 | Напольное крепление | Наличие |  |
| 130 | Крепление к стене | Наличие |  |
| 131 | Минимальный объем пространства для установки аппарата: |  |  |
| 132 | - длина не более, мм | 1000 |  |
| 133 | - ширина не более, мм | 1300 |  |
| 134 | - высота не более, мм | 2400 |  |
| 135 | Прочие условия |  |  |
| 136 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12 |  |
| 137 | Год выпуска оборудования не ранее, года | 2009 |  |
| 138 | Срок поставки оборудования с момента подписания контракта не более, дней | 14 |  |
| 139 | Инструктаж персонала по работе на аппарате | Наличие |  |

Приложение №6

Проект

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____________

на поставку ___________________________________________

г. Пермь                                                                                          «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» ____________ 2010 г. (протокол № ___)   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику аппарат рентгеновский дентальный томографический __________с принадлежностями  (далее –товар), предоставить вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – обеспечить приемку  и  оплату товара.

1.2. Наименование, цена, период поставки, производитель и страна происхождения, срок и объем гарантии, количество и год выпуска товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему контракту.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение периода поставки, указанного в спецификации к договору.

4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Получателя о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

2.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в спецификации, являющейся приложением к данному договору.

4.2.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.3.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

4.4.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.4.1.1.Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи товара.

4.4.1.2.При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.4.2. Второй этап приемки проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта.

4.4.2.1. При обнаружении в оборудовании несоответствий условиям контракта и спецификации при установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя и заказчика.

4.4.2.2.Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.4.3.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

5.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

5.3. Заказчик обеспечивает оплату Получателем поставленных Поставщиком товаров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Получателя;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

При этом цена единицы товара определяется как частное от деления цены контракта, определенной в ходе аукциона на общее количество закупаемого оборудования.

5.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления ЗАКАЗЧИКУ в залог суммы обеспечения, последнее возвращается ПОСТАВЩИКУ после ввода оборудования в эксплуатацию в течение 30 банковских дней.

6.Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара,  уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий договора (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара, недопоставка товара; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение договора.

7.1 Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий договора  возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему договору прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 - спецификация на поставку медицинского оборудования.

8.6.2. Приложение № 2 - технические характеристики поставляемого оборудования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: тел. | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р\счет к\счет БИК |
| Начальник управления _________________ | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение № 1

к контракту №__________от «___» _______ 2010г

Спецификация на поставку медицинского оборудования.

| № | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Цена за ед. (руб.) | цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к контракту №__________от «___» _______ 2010г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| №/№ | Комплектация, характеристики, свойства | параметры, техническим характеристикам и свойствам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |