## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от "10" февраля 2010г. №24
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
Монитор прикроватный импортного производства с принадлежностями
Общие требования
1 | Год выпуска, не ранее | 2010
2 | Срок гарантии, не менее | 12 мес.
3 | Объем гарантии | 100%
4 | Срок выполнения вспомогательных услуг | в течение 3 рабочих дней с даты поставки
2 | Документы
2.1 | Сертификат соответствия | предоставляется с товаром
2.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | предоставляется с товаром
3 | Цветной ЖК дисплей:
4 | Тип: | цветной жидкокристаллический TFT
5 | Угол обзора не менее, градусов | 170
6 | Полностью сенсорный дисплей | наличие
7 | Запоминание личных данных пациента | наличие
8 | Возможность настройки параметров групп пациентов: новорожденные, дети. | наличие
9 | Режим демо/помощь | наличие
10 | Режим отображения кривой: | наличие
11 | - безинерционный подвижный | наличие
12 | - безинерционный фиксированный | наличие
13 | Режим увеличенного отображения данных | наличие
14 | Разрешающая способность не менее, точек | 800х600
15 | Одновременное отображение на экране, не менее | 4х групп кривых
16 | Замораживание кривых | наличие
17 | Отображаемые числовые данные: | наличие
18 | - ЧСС | наличие
19 | - частота VPC | наличие
20 | - уровень ST | наличие
21 | - частота дыхания | наличие
22 | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) | наличие
23 | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) | наличие
24 | - SPO2 | наличие
25 | - частота пульса | наличие
26 | - температура | наличие
27 | - ETCO2 | наличие
28 | - индекс bis | наличие
29 | Отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) | наличие
30 | Скорость развертки: | 25 мм/с и 50 мм/с
| Малая скорость дыхания и СО2: | 1,56 мм/с
31 | Количество цветов отображения кривых: | 12 цветов (возможность выбора)
32 | Метки синхронизации: | Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания
33 | Количество цветов отображения чисел: | 12 цветов (возможность выбора)
34 | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; | наличие
35 | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением до 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением до 2 минуты | наличие
36 | Запоминание по тревоге или вручную 16 клинических событий | наличие
37 | Длительность клинических событий, не менее | 5 сек.
38 | Наличие двух мультипараметрических коннекторов | наличие
39 | Наличие не менее 3-х програмируемых функциональных кнопок на экране | наличие
40 | Возможность объединения в мониторную сеть с центральной станцией: | наличие
41 | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс | наличие
42 | Подключение модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | наличие
43 | Возможность подключение модуля измерения индекса глубины анестезии (BIS-индекс) типа BS. | наличие
44 | Звук
44.1 | Типы звуков: | наличие
44.2 | - Тревога | наличие
44.3 | - синхронизация | наличие
44.4 | - нажатие кнопок | наличие
44.5 | Звуковая тревога: | 3 типа
44.6 | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 | наличие
44.7 | Возможность установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея | наличие
45 | Тревога
45.1 | Визуальное оповещение | наличие
45.2 | Звуковое оповещение | наличие
45.3 | Идентификация тревоги мониторируемого параметра | наличие
45.4 | Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
46 | Элементы тревоги:
46.1 | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. | наличие
46.2 | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. | наличие
46.3 | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. | наличие
46.4 | Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
47 | ЭКГ
47.1 | Допустимое отклонение потенциала электрода: | ± 500 мВ
47.2 | Входной динамический диапазон: | ± 5 мВ
47.3 | Внутренние шумы: | не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала)
47.4 | Коэффициент подавления в обычном режиме: | ≥95dB
47.5 | Входное сопротивление: | ≥5МΩ (при 10 Гц)
47.6 | Диапазон расчета ЧСС не уже: | 12 – 300 уд./мин.
47.7 | Цикл обновления отображения ЧСС: | Каждые 3 с или при генерировании тревоги
47.8 | Анализ аритмии | наличие
47.9 | Метод анализа: | сравнение по образцу
47.1 | Число каналов: | не менее одного
47.11 | Подсчет частоты VPC: | 0 – 99 VPC/мин.
47.12 | Сообщения аритмии: | ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA
47.13 | Воспроизведение аритмии | наличие
47.14 | Число файлов воспроизведения: | не менее 16
47.15 | Время записи на файл: | не менее 8 сек.
47.16 | Защита от дефибрилляции: | Защита входа ЭКГ от 400 J
47.17 | Отведения | наличие
47.18 | по 3-электродам: | I, II, III
47.19 | по 6-электродам: | I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5
47.2 | Параметры тревоги: | ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA
47.21 | Измерения ST | наличие
47.22 | Установка границ тревоги по сегменту ST: | + 2.0 mV
47.23 | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
48 | Дыхание
48.1 | Метод измерения: | термисторный
48.2 | Возможность изменения отведений при импедансном методе измерения | наличие
48.3 | Диапазон расчета частоты дыхания: | 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с (для обоих методов)
48.4 | Точность: | ± 2 дых./мин.
48.5 | Защита от дефибриллятора: | Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж
48.6 | Цикл отображения частоты дыхания: | Каждые 3 сек. или при подаче тревоги
48.7 | Возможность установки параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
49 | SpO2
49.1 | Тип методики измерения – светодиодный («голубой зуб») | наличие
49.2 | Диапазон измерения не уже: | 50 – 100 %
49.3 | Диапазон измерения пульса не уже: | 30 – 300 уд./мин.
49.4 | Точность SpO2: | ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%)
49.5 | Цикл обновления отображения частоты пульса: | Каждые 3 с или при подаче тревоги.
49.6 | Чувствительность кривой: | х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8
49.7 | Возможность установки параметров пульоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
50 | Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД)
50.1 | Метод измерения: | Осциллометрический
50.2 | Диапазон отображения давления: | 0 – +300 мм рт. ст.
50.3 | Время накачки манжеты:
50.4 | Взрослые и дети | 7 с
50.5 | Новорожденные | 5 с
50.6 | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты:
50.7 | - Взрослые/дети – 300 мм рт. ст. | наличие
50.8 | - Новорожденные – 150 мм рт. ст. | наличие
50.9 | Ограничитель времени накачки манжеты:
50.1 | - Взрослые/дети – 180 с | наличие
50.11 | - Новорожденные – 90 с | наличие
50.12 | Режим измерений:
50.13 | - Ручной, | наличие
50.14 | - Непрерывный, | наличие
50.15 | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) | наличие
50.16 | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | наличие
50.17 | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
51 | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP)
51.1 | Встроенный модуль измерения ИАД | наличие
51.2 | Диапазон измерения давления: | -50 – +300 мм.рт.ст.
51.3 | Точность измерения:
51.4 | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) | наличие
51.5 | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) | наличие
51.6 | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
52.7 | Температура
52.8 | Встроенный модуль термометрии | наличие
52.9 | Диапазон измерения: | 0 – 450С
52.1 | Точность измерения:
52.11 | ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) | наличие
52.12 | ±0.20С (от 0°С до 25°С) | наличие
52.13 | Цикл обновления: | Каждые 3 с
52.14 | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
53.1 | Встроенный модуль капнометрии
53.2 | Метод измерения: | По основному потоку
53.3 | Проведение капнометрии по методике CapOne | наличие
53.4 | Диапазон измерения: | 0 – 76 мм.рт.ст.
53.5 | Время разогрева: | 5 с
53.6 | Время отклика: | 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90%
53.7 | Определяемая частота дыхания: | 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.)
53.8 | Точность измерения:
53.9 | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) | наличие
53.1 | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) | наличие
53.11 | Цикл обновления отображения величины CO2: | Каждые 3 с или при подаче тревоги
53.12 | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | наличие
53.13 | BIS-мониторинг
53.14 | Вес: | Не более 8 кг (без принадлежностей)
53.15 | Ручка для переноски | наличие
54 | Питание:
54.1 | Питание от сети переменного тока: | 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром;
54.2 | Потребляемая мощность: | не более 70VA
54.3 | Встроенная батарея: | 10,8 – 15,0 В
54.4 | Индикация уровня заряда батареи | наличие
54.5 | Время работы батареи не менее: | 3 часов
55 | Комплектация:
55.1 | Основной блок с набором комплектующих материалов | наличие
55.2 | Шланг воздушный для новорожденных, крепление Луер, шт | 1
55.3 | Манжета измерения НАД для новорожденных, крепление Луер, шт | 3
55.4 | Электроды одноразовые для снятия ЭКГ, шт | 30
55.5 | Даточик многоразовый неонатальный, шт. | 3
55.6 | Программное обеспечение для работы в составе центральной станции | наличие
| Главный врач | М.М.Падруль