## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировокКотировочной заявке
от 11.02.2010 г. № 16
Техническое задание
на Аспиратор-Ирригатор ENDOMAT по HAMOU со встроенным модулем централизованного управления Karl Storz ® или эквивалент для доукомплектования эндовидеосистемы с набором эндоскопических инструментов для проведения артроскопических операций Karl Storz®
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Аспиратор-Ирригатор ENDOMAT по HAMOU со встроенным модулем централизованного управления Karl Storz ® или эквивалент для доукомплектования эндовидеосистемы с набором эндоскопических инструментов для проведения артроскопических операций Karl Storz®
1 | Общие технические характеристики:
1.1 | Система промывания функционирует через роликовый насос | обязательно
1.2 | Автоматическая установка максимальных параметров в зависимости от выбранного набора трубок | обязательно
1.3 | Наличие эргономичных клавиш для точной предварительной установки параметров отсасывания, промывания | обязательно
1.4 | Наличие встроенный SCB-модуля | обязательно
1.5 | Обеспечивение надежного контроля заданного и фактического параметров отсасывания и промывания благодаря близкому расположению индикаторов | обязательно
1.6 | Рабочее напряжение переменного тока в диапазоне, В | 100-120/200-240
1.7 | Частота, Гц | 50/60
1.8 | Давление отрегулированное в диапазоне, мм. рт. ст. (кПа) | 0 - 400 (0 - 53,2)
1.9 | Поток отрегулированный в диапазоне, мл/мин | 0-1000
1.10 | Давление отсасывания отрегулированное в диапазоне, бар (кПа) | 0-(-)0,8 (-80)
1.11 | Габаритные размеры ширина х высота х глубина, мм | не более 305*165*233
2 | Комплектность поставки:
2.1 | блок ENDOMAT HAMOU со встроенным модулем централизованного управления | 1 шт
2.2 | сетевой кабель | 1 шт
2.3 | соединительный кабель SCB длиной 100 см | 1 шт
2.4 | набор трубок HYST, одноразовые стерильные для промывания | 30 шт.
2.5 | набор трубок LAP, одноразовые стерильные для промывания | 30 шт.
2.6 | пакеты для отсасывания с фильтром 2 л, одноразовые | 1 шт
3 | Общие требования:
3.1 | Год выпуска | не ранее 2009 года
3.2. | Соответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601 601-1-88)
ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001)
ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001)
4 | Предоставление вспомогательных услуг:
4.1 | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
4.2 | Проведение инструктажа для эксплуатирующего, технического и обслуживающего персонала Заказчика | наличие
4.3 | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
4.4 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие
Эквивалентность товара определяется в соответствии со всеми пунктами Технического задания.