Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 16 февраля 2010года  №18

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинфосфокиназа | Набор реагентов для фотометрического определения активности Креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 лиофилизированный, реагент R2 жидкий. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 15 до 1500 Е/л. Предел обнаружения 7 Е/л. Фасовка: R1 10 флаконов по 10 мл, реагент R2 10 флаконов по 10 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | упак | 2 |
| 2 | Креатинфосфокиназа-МБ | Набор реагентов для фотометрического определения активности Креатинфосфокиназы фракции МБ в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 лиофилизированный, реагент R2 жидкий. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 22 до 500 Е/л. Предел обнаружения 7 Е/л. Фасовка: R1 10 флаконов по 10 мл, реагент R2 8 флаконов по 3 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | упак | 3 |
| 3 | КФК-МБ контроль | Контрольные материалы, приготовленные из человеческой сыворотки. Стабильные лиофилизированные порошки, требуется разведение. Фасовка: 5 флаконов по 2 мл | упак | 2 |
| 4 | Магний** | Набор реагентов для фотометрического определения магния в сыворотке крови в видимой части спектра с применением Ксилидиловый синего. Реагент R1 жидкий, стабильный, готов к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 0,09 - 1,5 ммоль/л. Предел обнаружения 0,05 ммоль/л. Фасовка: R1 12 флаконов по 20 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | упак | 2 |
| 5 | Амилаза** | Набор реагентов для фотометрического определения активности амилазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 жидкий, стабильный, готов к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 10 - 1500 МЕ/л. Предел обнаружения 4 МЕ/л. Фасовка: R1 12 флаконов по 20 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | упак | 7 |
| 6 | Липаза | Набор реагентов для фотометрического определения активности липазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 жидкий, стабильный, готов к использованию. Реагент R2 жидкий, стабильный, готов к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 16 - 300 Ед/л. Предел обнаружения 8 Ед/л. Фасовка: реагент А:4 х 20 мл, реагент В:2 х 10 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | упак | 4 |
| 7 | Нортрол | Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека. Нормальный диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл. | упак | 4 |
| 8 | Абтрол | Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека. Патологический диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл | упак | 4 |
| 9 | Калибратор для специфических белков | Жидкая калибровочная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека. Концентрации и активности компонентов калибратора подобраны для оптимальной калибровки реагентов клинического анализа. Фасовка 5 флаконов по 1 мл | упак | 2 |
| 10 | Креатинин** | Набор реагентов для фотометрического ферментативного определения концентрации креатинина в сыворотке крови в видимой части спектра. Реагенты R1 и R2 жидкие, стабильные, готовы к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций в сыворотке от 10 - 2500 мкмоль/л (0,11 – 28 мг/дл). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 10 - 10000 мкмоль/л (0,11 - 113 мг/дл). Моча: 0,5 - 40 ммоль/л (2,3 - 452 мг/дл). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 0,01 - 200 ммоль/л (0,11 – 2260 мг/дл). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 2 мкмоль/л (0,02 мг/дл) Моча: 0,002 ммоль/л (0,02 мг/дл) Фасовка: реагент А: 4х 40 мл, реагент В: 4 х 20 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | упак | 4 |
| 11 | Мультиячеистые кюветы | Одноразовые реакционные кюветы для использования в автоматическом биохимическом анализаторе Конелаб. Фасовка 40Х25 штук, 12 кювет в сегменте | упак | 4 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Место доставки товара – г.Пермь, ул. Лебедева, 44, биохимическая лаборатория.  Время - не позднее 15 часов местного времени.

Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ№1»                                                           И.Ф. Туранская