## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 20 от 16.02.2010 г.
Техническое задание
на внутриаортальные баллоные катетеры
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1. | Внутриаортальный баллоный катетер типа "Redigard" или эквивалент
1.1 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
1.2 | Технические параметры:
1.2.1 | материал баллона | Cardiothane II
1.2.2 | материал катетера | полиуретан\нейлон
1.2.3 | диаметр катетера, Fr | 8
1.2.4 | длина импланитруемой части с гемостатическим устройством, см | 66
1.2.5 | объём баллона, мл | 40
1.2.6 | длина мемебраны баллона, мм | 260
1.2.7 | диаметр баллона в раздутом состоянии, мм | 15
1.2.8 | атравматичный наконечник | наличие
1.2.9 | гидрофильное покрытие | наличие
1.2.10 | возможность инстилляции с интродьюсером и без него | наличие
1.2.11 | гемостатическая система | наличие
1.2.12 | инстилляционный набор | клапан одноходовый, артериальная игла, скальпель, линии измерерния давления, чрезкожный интродьюсер, расширитель
1.2.13 | переходники для использования со всеми тпами аппаратов для ВАБК | наличие
1.2.14 | стерилизация ЭТО | наличие
1.3 | количество, шт | 3
2 | Внутриаортальный баллоный катететр типа "LightWave" или эквивалент
2.1 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
2.2 | Технические параметры:
2.2.1 | материал баллона | Cardiothane II
2.2.2 | материал катетера | полиуретан\нейлон
2.2.3 | диаметр катетера, Fr | 8
2.2.4 | длина импланитруемой части с гемостатическим устройством, см | 66
2.2.5 | объём баллона, мл | 40
2.2.6 | длина мемебраны баллона, мм | 260
2.2.7 | диаметр баллона в раздутом состоянии, мм | 15
2.2.8 | атравматичный наконечник | наличие
2.2.9 | интегрированная оптико-волоконная система | наличие
2.2.10 | гидрофильное покрытие | наличие
2.2.11 | возможность инстилляции с интродьюсером и без него | наличие
2.2.12 | гемостатическая система | наличие
2.2.13 | инстилляционный набор | клапан одноходовый, артериальная игла, скальпель, линии измерерния давления, чрезкожный интродьюсер, расширитель
2.2.14 | переходники для использования со всеми тпами аппаратов для ВАБК | наличие
2.2.15 | стерилизация ЭТО | наличие
2.3 | количество, шт | 3