## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание
на медицинское оборудование
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Лот №1 Установка рентгенохирургическая передвижная ОЕС Fluorostar с принадлежностями или эквивалент
1.1 | Полипозиционный штатив с С-образной дугой:
1.1.1 | Русскоязычный интерфейс пульта управления | Наличие
1.1.2 | Фокусное расстояние | не менее 922 мм
1.1.3 | Глубина С-образного держателя | не менее 660 мм
1.1.4 | Расстояние «трубка – усилитель изображения» | не менее 720 мм
1.1.5 | Моторизованная регулировка высоты С-дуги (с помощью электродвигателей) | Наличие
1.1.6 | Моторизованное вертикальное перемещение | не менее 430 мм
1.1.7 | Поворот С-дуги относительно вертикальной оси | не менее ± 10°
1.1.8 | Горизонтальное перемещение С-дуги | не менее 200 мм
1.1.9 | Поворот С-дуги относительно вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси | не менее ± 225°
1.1.10 | Орбитальный поворот С-дуги | не менее 120° (-90/+30)
1.2 | Коллиматор:
1.2.1 | Угол поворота щелевой диафрагмы | не менее 180°
1.2.2 | Тип привода диафрагм коллиматора | Моторный
1.2.3 | Автоматическая коллимация по выбранному рабочему полю РЭОП | Наличие
1.3 | Телевизионная система:
1.3.1 | Номинальный диаметр РЭОП | не менее 230 мм
1.3.2 | Количество рабочих полей РЭОП | не менее 3
1.3.3 | Размеры используемых полей | не менее 230/150/110 мм
1.3.4 | Количество активных элементов ПЗС матрицы | не менее 1024x1024 пикселей
1.3.5 | Частота регистрации кадров CCD-сенсором кадров/с при разрешении не менее 1024x1024 пикселей 10 бит | не менее 25 кадров/с
1.3.6 | Поворот изображения на угол 360° без экспозиции | Наличие
1.3.7 | Инверсия изображения (позитив/негатив) | Наличие
1.3.8 | Возможность записи последнего кадра (стоп-кадр) | Наличие
1.3.9 | Автоматическая оптимизация изображения в реальном времени | Наличие
1.3.10 | Отсеивающая решетка с параметрами отношение 8:1 | Наличие
1.3.11 | Профессиональный немерцающий монохромный антибликовый монитор с плоским экраном в количестве | не менее 2 шт.
1.3.12 | Разрешающая способность видеомониторов | не менее 1280х1024 пикселей
1.3.13 | Размер видеомониторов | не менее 18 дюймов
1.3.14 | Рабочая частота мониторов | не менее 70 Гц
1.3.15 | Мобильная тележка для мониторов | Наличие
1.4 | Питающее устройство
1.4.1 | Мощность генератора | не менее 2,2 кВт
1.4.2 | Высокочастотный генератор с частотой | не менее 20 кГц
1.4.3 | Микропроцессорное управление | Наличие
1.4.4 | Поддержка режимов: импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро), цифровой и пленочной рентгенографии | Наличие
1.4.5 | Диапазон изменения анодного напряжения | не менее 36 кВ и не более 110 кВ
1.4.6 | Диапазон силы тока | не менее 0,2 – 20 мА
1.4.7 | Питание от сети переменного тока – напряжением | 220 В
1.4.8 | Тип сети питания | однофазная
1.5 | Система цифровой обработки изображений и хранения информации:
1.5.1 | Преобразование видеосигнала в цифровой формат с частотой | не менее 25 кадр./сек.
1.5.2 | Функции поддержки базы данных пациентов и диагностической информации | Наличие
1.5.3 | Функции обработки изображений (как цифровых снимков, так и серий):
1.5.4 | инверсия негатив/позитив | Наличие
1.5.5 | регулировка «жесткости» (гамма-коррекция, контраст/яркость) | Наличие
1.5.6 | масштабирование | Наличие
1.5.7 | Устройство для печати медицинских изображений с возможностью печати на бумагу и пленку с разрешением | не менее 325 dpi
1.5.8 | Жесткий диск с возможностью хранения изображений, | не менее 15 000 изображений
1.5.9 | Поддержка DICOM 3.0 | Наличие
1.6 | Рентгеновский излучатель:
1.6.1 | Диаметры фокусных пятен | не более 0,5-1,5 мм
1.6.2 | Теплоемкость всего генератора рентгеновского излучения (моноблока) | не менее 950 kHU
1.6.3 | Теплоемкость трубки | не менее 46 kТЕ
1.6.4 | Скорость охлаждения трубки | не менее 600 Вт
1.7 | Дополнительные опции:
1.7.1 | USB порт для карты памяти | Наличие
1.7.2 | Встроенный привод для записи DVD дисков | Наличие
1.7.3 | Возможность архивации в bmp и jpeg формат | Наличие
1.7.4 | Держатель кассет с рентгеновской пленкой 24х30 см | Наличие
1.7.5 | Ножной включатель | Наличие
1.7.6 | Сенсорный пульт управления с левой и правой стороны | Наличие
1.7.7 | Рентгенозащитная одежда (фартук и воротник) | наличие
1.7.8 | Устройство для измерения дозовой нагрузки | Наличие
1.8 | Прочие условия:
1.8.1 | Стандартный гарантийный срок, | не менее 12 месяцев
1.8.2 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие
1.8.3 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
2 | Лот № 2 Цифровая трехчиповая эндовидиосистема стандарта Full HD в комплекте с источником света, волоконнооптическим световодом и монитором Karl Storz ® или эквивалент для проведения торакоскопических операций
2.1 | Электронный блок эндовидеокамеры стандарта Full HD Karl Storz ® или эквивалент
2.1.1 | Общие технические характеристики:
2.1.1.1 | Цветовая система | PAL/NTSC
2.1.1.2 | Сетевое напряжение переменного тока в диапазоне, В | не менее 100-240
2.1.1.3 | Частота, Гц | 50/60
2.1.1.4 | Класс защиты модели от ударов электрическим током | не ниже 1
2.1.1.5 | Меню на русском языке | Наличие
2.1.1.6 | Интегрированный блок централизованного управления | Наличие
2.1.1.7 | Функция управления периферийными приборами | Наличие
2.1.1.8 | Встроенный блок цифровой обработки изображения | Наличие
2.1.1.9 | Максимальное разрешение для входа и выхода, пикселей | Не менее 1920 х 1080
2.1.1.10 | Формат для входа и выхода изображения | Не менее 16:9
2.1.1.11 | Прогрессивная развертка | наличие
2.1.1.12 | Возможность использования с головкой видеокамеры формата HD с оптическим увеличением | Наличие
2.1.1.13 | Возможность использования со стандартной 1- и 3-чиповой головкой камеры с оптическим и цифровым увеличением | Наличие
2.1.1.14 | Возможность работы с видеоэндоскопами | Наличие
2.1.1.15 | Возможность работы с фиброскопами | Наличие
2.1.1.16 | Возможность использования с головкой видеокамеры с функцией сохранения линии горизонта | Наличие
2.1.1.17 | Встроенная система фильтров изображения для работы с фиброскопами | Не менее 2 ступеней цифрового фильтра
2.1.1.18 | Возможность прямого подсоединения принтера, носителей информации через USB разъем | Наличие
2.1.1.19 | Сохранение, хранение и вывод на печать цифровых снимков различного уровня компрессии | Наличие
2.1.1.20 | Сохранение, хранение и вывод на печать цифровых снимков без компрессии | Наличие
2.1.1.21 | Видеовыходы для вывода, передачи и архивирования изображения | FBAS-сигнал на BNC-гнездо, S-Video на 4-полюс. Mini-DIN-гнездо (2х) RGB-сигнал на D-Sub гнездо DV-сигнал на DV-гнездо HD-сигнал на DVI-D-гнездо (2х)
2.1.1.22 | Встроенный модуль передачи видеосигнала и SDI и DV | Наличие
2.1.1.23 | Встроенная система автоматической экспозиции | Не менее 18 опций настройки
2.1.1.24 | Возможность ручного изменения экспозиции в диапазоне от 1/60 до 1/17000 секунды | не менее 17 значений
2.1.2 | Комплектность поставки:
2.1.2.1 | Блок управления камерой | 1 шт.
2.1.2.2 | Сетевой кабель | 1 шт.
2.1.2.3 | Видеокабель BNC/BNC, длина ≥ 180 см. | 1 шт.
2.1.2.4 | Соединительный кабель S-Video (Y/C), длина ≥180 см | 1 шт.
2.1.2.5 | RGB-кабель, длина ≥ 180 см. | 1 шт.
2.1.2.6 | Соединительный кабель для управления периферийными приборами | 2 шт.
2.1.2.7 | Кабель для встроенного шинного разъема, модуля централизованного управления, длина ≥ 100 см. | 1 шт.
2.1.2.8 | DVI-кабель, длина ≥ 180 см. | 1 шт.
2.1.2.9 | Соединительный кабель DV, длина ≥ 500 см | 1 шт.
2.1.2.10 | Клавиатура | 1 шт.
2.2 | Головка эндовидеокамеры стандарта Full HD Karl Storz ® или эквивалент
2.2.1 | Переменное фокусное расстояние линзы, диапазон | Не более f = 14 - 30mm (2x)
2.2.2 | Функция оптического увеличения | Наличие
2.2.3 | Функция цифрового увеличения изображения | Наличие
2.2.4 | Кнопки свободного программирования видеоголовки для управления 8 функциями камеры и/или не менее 2-х периферийных приборов | Не менее 2 шт.
2.2.5 | Общее число кнопок | Не менее 3 шт.
2.2.6 | Количество точек, пикселей | Не менее 1920 х 1080 (2073600)
2.2.7 | Датчик изображения | Не менее 3х1/3"
2.2.8 | Формат воспроизведения, передачи изображения | 16:9
2.2.9 | Метод сканирования | Прогрессивный
2.2.10 | Частота регенерации изображения, Гц | Не менее 50
2.2.11 | Количество | 1 шт.
2.3 | Источник света Karl Storz ® или эквивалент
2.3.1 | Диэлектрический теплозащитный фильтр, обеспечивающий увеличение световой отдачи не менее, чем на 20 процентов | Наличие
2.3.2 | Тип лампы | Ксеноновая, с рефлектором
2.3.3 | Цветовая температура, К | Не более 6000
2.3.4 | Мощность лампы, Вт | Не менее 300
2.3.5 | Возможность плавной регулировки яркости | Наличие
2.3.6 | Ресурс работы лампы, часов | Не менее 500
2.3.7 | Режим работы сигнальной и контрольной лампы | В случае перегорания лампы, контрольная лампа загорается красным светом. После 500 ч использования начинает мигать
2.3.8 | Таймер (счетчик часов работы) без возможности сбросить показания | Наличие
2.3.9 | Запасная лампа, 300 Вт, 15В | Наличие
2.3.10 | Сетевой кабель | Наличие
2.3.11 | Габаритные размеры, см | Не более 305х110х260
2.3.12 | Рабочее напряжение переменного тока, В | 230
2.3.13 | Частота, Гц | 50/60
2.3.14 | Возможность подключения фиброскопов | Наличие
2.3.15 | Возможность использования в ригидной эндоскопии | Наличие
2.3.16 | Количество | 1 шт.
2.4 | Световод Karl Storz ® или эквивалент
2.4.1 | Обязательная совместимость с ксеноновым источником света 300 Вт | Наличие
2.4.2 | Диаметр световода, мм | Не более 4,8
2.4.3 | Длина световода, см | Не менее 250
2.4.4 | Вид | волоконнооптический
2.4.5 | Количество | 1 шт.
2.5 | Эндовидеомонитор Karl Storz ® или эквивалент
2.5.1 | Цветовая система | PAL/NTSC
2.5.2 | Экран | Жидкокристаллический
2.5.3 | Антибликовое покрытие экрана | Наличие
2.5.4 | Крепление монитора настольное, на подставке | Наличие
2.5.5 | Диагональ, дюймов | Не менее 26
2.5.6 | Оптический вход | Наличие
2.5.7 | Функция «картинка в картинке» | Наличие
2.5.8 | Формат изображения | 16:10
2.5.9 | Возможность стенового крепления | Наличие
2.5.10 | Максимальное разрешение , пикселей | не менее 1920 x 1200
2.5.11 | Входы | волоконнооптический DVI, DVI (1), DVI (2), HD-SDI, SDI (1), HD-SDI, SDI (2), HD-RGBS, RGBS, HD-YPbPr, YPbPr, VGA, S-Video, Composite
2.5.12 | Яркость, кд/м2 | Не менее 500
2.5.13 | Контрастность | не менее ' 800:1
2.5.14 | Угол обзора, градусы | Не менее 178
2.5.15 | Постоянная времени, время отклика в диапазоне, мс | от 5 до 12
2.5.16 | Количество | 1 шт.
2.6 | Общие требования:
2.6.1 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.6.2 | Соответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88)
ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001)

## приложение № 5
Приложение № 5
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
_______________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Технические характеристики и свойства поставляемого оборудования
1 | 2 | 3 | 4
1 | Лот №1 Установка рентгенохирургическая передвижная ОЕС Fluorostar с принадлежностями или эквивалент
1.1 | Модель | указать
1.2 | Полипозиционный штатив с С-образной дугой:
1.2.1 | Русскоязычный интерфейс пульта управления | Наличие
1.2.2 | Фокусное расстояние | не менее 922 мм
1.2.3 | Глубина С-образного держателя | не менее 660 мм
1.2.4 | Расстояние «трубка – усилитель изображения» | не менее 720 мм
1.2.5 | Моторизованная регулировка высоты С-дуги (с помощью электродвигателей) | Наличие
1.2.6 | Моторизованное вертикальное перемещение | не менее 430 мм
1.2.7 | Поворот С-дуги относительно вертикальной оси | не менее ± 10°
1.2.8 | Горизонтальное перемещение С-дуги | не менее 200 мм
1.2.9 | Поворот С-дуги относительно вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси | не менее ± 225°
1.2.10 | Орбитальный поворот С-дуги | не менее 120° (-90/+30)
1.3 | Коллиматор:
1.3.1 | Угол поворота щелевой диафрагмы | не менее 180°
1.3.2 | Тип привода диафрагм коллиматора | Моторный
1.3.3 | Автоматическая коллимация по выбранному рабочему полю РЭОП | Наличие
1.4 | Телевизионная система:
1.4.1 | Номинальный диаметр РЭОП | не менее 230 мм
1.4.2 | Количество рабочих полей РЭОП | не менее 3
1.4.3 | Размеры используемых полей | не менее 230/150/110 мм
1.4.4 | Количество активных элементов ПЗС матрицы | не менее 1024x1024 пикселей
1.4.5 | Частота регистрации кадров CCD-сенсором кадров/с при разрешении не менее 1024x1024 пикселей 10 бит | не менее 25 кадров/с
1.4.6 | Поворот изображения на угол 360° без экспозиции | Наличие
1.4.7 | Инверсия изображения (позитив/негатив) | Наличие
1.4.8 | Возможность записи последнего кадра (стоп-кадр) | Наличие
1.4.9 | Автоматическая оптимизация изображения в реальном времени | Наличие
1.4.10 | Отсеивающая решетка с параметрами отношение 8:1 | Наличие
1.4.11 | Профессиональный немерцающий монохромный антибликовый монитор с плоским экраном в количестве | не менее 2 шт.
1.4.12 | Разрешающая способность видеомониторов | не менее 1280х1024 пикселей
1.4.13 | Размер видеомониторов | не менее 18 дюймов
1.4.14 | Рабочая частота мониторов | не менее 70 Гц
1.4.15 | Мобильная тележка для мониторов | Наличие
1.5 | Питающее устройство
1.5.1 | Мощность генератора | не менее 2,2 кВт
1.5.2 | Высокочастотный генератор с частотой | не менее 20 кГц
1.5.3 | Микропроцессорное управление | Наличие
1.5.4 | Поддержка режимов: импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро), цифровой и пленочной рентгенографии | Наличие
1.5.5 | Диапазон изменения анодного напряжения | не менее 36 кВ и не более 110 кВ
1.5.6 | Диапазон силы тока | не менее 0,2 – 20 мА
1.5.7 | Питание от сети переменного тока – напряжением | 220 В
1.5.8 | Тип сети питания | однофазная
1.6 | Система цифровой обработки изображений и хранения информации:
1.6.1 | Преобразование видеосигнала в цифровой формат с частотой | не менее 25 кадр./сек.
1.6.2 | Функции поддержки базы данных пациентов и диагностической информации | Наличие
1.6.3 | Функции обработки изображений (как цифровых снимков, так и серий):
1.6.4 | инверсия негатив/позитив | Наличие
1.6.5 | регулировка «жесткости» (гамма-коррекция, контраст/яркость) | Наличие
1.6.6 | масштабирование | Наличие
1.6.7 | Устройство для печати медицинских изображений с возможностью печати на бумагу и пленку с разрешением | не менее 325 dpi
1.6.8 | Жесткий диск с возможностью хранения изображений, | не менее 15 000 изображений
1.6.9 | Поддержка DICOM 3.0 | Наличие
1.7 | Рентгеновский излучатель:
1.7.1 | Диаметры фокусных пятен | не более 0,5-1,5 мм
1.7.2 | Теплоемкость всего генератора рентгеновского излучения (моноблока) | не менее 950 kHU
1.7.3 | Теплоемкость трубки | не менее 46 kТЕ
1.7.4 | Скорость охлаждения трубки | не менее 600 Вт
1.8 | Дополнительные опции:
1.8.1 | USB порт для карты памяти | Наличие
1.8.2 | Встроенный привод для записи DVD дисков | Наличие
1.8.3 | Возможность архивации в bmp и jpeg формат | Наличие
1.8.4 | Держатель кассет с рентгеновской пленкой 24х30 см | Наличие
1.8.5 | Ножной включатель | Наличие
1.8.6 | Сенсорный пульт управления с левой и правой стороны | Наличие
1.8.7 | Рентгенозащитная одежда (фартук и воротник) | наличие
1.8.8 | Устройство для измерения дозовой нагрузки | Наличие
1.9 | Прочие условия:
1.9.1 | Стандартный гарантийный срок, | не менее 12 месяцев
1.9.2 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие
1.9.3 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
2 | Лот № 2 Цифровая трехчиповая эндовидиосистема стандарта Full HD в комплекте с источником света, волоконнооптическим световодом и монитором Karl Storz ® или эквивалент для проведения торакоскопических операций
2.1 | Электронный блок эндовидеокамеры стандарта Full HD Karl Storz ® или эквивалент
2.1.1 | Модель | указать
2.1.2 | Общие технические характеристики:
2.1.2.1 | Цветовая система | PAL/NTSC
2.1.2.2 | Сетевое напряжение переменного тока в диапазоне, В | не менее 100-240
2.1.2.3 | Частота, Гц | 50/60
2.1.2.4 | Класс защиты модели от ударов электрическим током | не ниже 1
2.1.2.5 | Меню на русском языке | Наличие
2.1.2.6 | Интегрированный блок централизованного управления | Наличие
2.1.2.7 | Функция управления периферийными приборами | Наличие
2.1.2.8 | Встроенный блок цифровой обработки изображения | Наличие
2.1.2.9 | Максимальное разрешение для входа и выхода, пикселей | Не менее 1920 х 1080
2.1.2.10 | Формат для входа и выхода изображения | Не менее 16:9
2.1.2.11 | Прогрессивная развертка | наличие
2.1.2.12 | Возможность использования с головкой видеокамеры формата HD с оптическим увеличением | Наличие
2.1.2.13 | Возможность использования со стандартной 1- и 3-чиповой головкой камеры с оптическим и цифровым увеличением | Наличие
2.1.2.14 | Возможность работы с видеоэндоскопами | Наличие
2.1.2.15 | Возможность работы с фиброскопами | Наличие
2.1.2.16 | Возможность использования с головкой видеокамеры с функцией сохранения линии горизонта | Наличие
2.1.2.17 | Встроенная система фильтров изображения для работы с фиброскопами | Не менее 2 ступеней цифрового фильтра
2.1.2.18 | Возможность прямого подсоединения принтера, носителей информации через USB разъем | Наличие
2.1.2.19 | Сохранение, хранение и вывод на печать цифровых снимков различного уровня компрессии | Наличие
2.1.2.20 | Сохранение, хранение и вывод на печать цифровых снимков без компрессии | Наличие
2.1.2.21 | Видеовыходы для вывода, передачи и архивирования изображения | FBAS-сигнал на BNC-гнездо, S-Video на 4-полюс. Mini-DIN-гнездо (2х) RGB-сигнал на D-Sub гнездо DV-сигнал на DV-гнездо HD-сигнал на DVI-D-гнездо (2х)
2.1.2.22 | Встроенный модуль передачи видеосигнала и SDI и DV | Наличие
2.1.2.23 | Встроенная система автоматической экспозиции | Не менее 18 опций настройки
2.1.2.24 | Возможность ручного изменения экспозиции в диапазоне от 1/60 до 1/17000 секунды | не менее 17 значений
2.1.3 | Комплектность поставки:
2.1.3.1 | Блок управления камерой | 1 шт.
2.1.3.2 | Сетевой кабель | 1 шт.
2.1.3.3 | Видеокабель BNC/BNC, длина ≥ 180 см. | 1 шт.
2.1.3.4 | Соединительный кабель S-Video (Y/C), длина ≥180 см | 1 шт.
2.1.3.5 | RGB-кабель, длина ≥ 180 см. | 1 шт.
2.1.3.6 | Соединительный кабель для управления периферийными приборами | 2 шт.
2.1.3.7 | Кабель для встроенного шинного разъема, модуля централизованного управления, длина ≥ 100 см. | 1 шт.
2.1.3.8 | DVI-кабель, длина ≥ 180 см. | 1 шт.
2.1.3.9 | Соединительный кабель DV, длина ≥ 500 см | 1 шт.
2.1.3.10 | Клавиатура | 1 шт.
2.2 | Головка эндовидеокамеры стандарта Full HD Karl Storz ® или эквивалент
2.2.1 | Модель | указать
2.2.2 | Переменное фокусное расстояние линзы, диапазон | Не более f = 14 - 30mm (2x)
2.2.3 | Функция оптического увеличения | Наличие
2.2.4 | Функция цифрового увеличения изображения | Наличие
2.2.5 | Кнопки свободного программирования видеоголовки для управления 8 функциями камеры и/или не менее 2-х периферийных приборов | Не менее 2 шт.
2.2.6 | Общее число кнопок | Не менее 3 шт.
2.2.7 | Количество точек, пикселей | Не менее 1920 х 1080 (2073600)
2.2.8 | Датчик изображения | Не менее 3х1/3"
2.2.9 | Формат воспроизведения, передачи изображения | 16:9
2.2.10 | Метод сканирования | Прогрессивный
2.2.11 | Частота регенерации изображения, Гц | Не менее 50
2.2.12 | Количество | 1 шт.
2.3 | Источник света Karl Storz ® или эквивалент
2.3.1 | Модель | указать
2.3.2 | Диэлектрический теплозащитный фильтр, обеспечивающий увеличение световой отдачи не менее, чем на 20 процентов | Наличие
2.3.3 | Тип лампы | Ксеноновая, с рефлектором
2.3.4 | Цветовая температура, К | Не более 6000
2.3.5 | Мощность лампы, Вт | Не менее 300
2.3.6 | Возможность плавной регулировки яркости | Наличие
2.3.7 | Ресурс работы лампы, часов | Не менее 500
2.3.8 | Режим работы сигнальной и контрольной лампы | В случае перегорания лампы, контрольная лампа загорается красным светом. После 500 ч использования начинает мигать
2.3.9 | Таймер (счетчик часов работы) без возможности сбросить показания | Наличие
2.3.10 | Запасная лампа, 300 Вт, 15В | Наличие
2.3.11 | Сетевой кабель | Наличие
2.3.12 | Габаритные размеры, см | Не более 305х110х260
2.3.13 | Рабочее напряжение переменного тока, В | 230
2.3.14 | Частота, Гц | 50/60
2.3.15 | Возможность подключения фиброскопов | Наличие
2.3.16 | Возможность использования в ригидной эндоскопии | Наличие
2.3.17 | Количество | 1 шт.
2.4 | Световод Karl Storz ® или эквивалент
2.4.1 | Модель | указать
2.4.2 | Обязательная совместимость с ксеноновым источником света 300 Вт | Наличие
2.4.3 | Диаметр световода, мм | Не более 4,8
2.4.4 | Длина световода, см | Не менее 250
2.4.5 | Вид | волоконнооптический
2.4.6 | Количество | 1 шт.
2.5 | Эндовидеомонитор Karl Storz ® или эквивалент
2.5.1 | Модель | указать
2.5.2 | Цветовая система | PAL/NTSC
2.5.3 | Экран | Жидкокристаллический
2.5.4 | Антибликовое покрытие экрана | Наличие
2.5.5 | Крепление монитора настольное, на подставке | Наличие
2.5.6 | Диагональ, дюймов | Не менее 26
2.5.7 | Оптический вход | Наличие
2.5.8 | Функция «картинка в картинке» | Наличие
2.5.9 | Формат изображения | 16:10
2.5.10 | Возможность стенового крепления | Наличие
2.5.11 | Максимальное разрешение , пикселей | не менее 1920 x 1200
2.5.12 | Входы | волоконнооптический DVI, DVI (1), DVI (2), HD-SDI, SDI (1), HD-SDI, SDI (2), HD-RGBS, RGBS, HD-YPbPr, YPbPr, VGA, S-Video, Composite
2.5.13 | Яркость, кд/м2 | Не менее 500
2.5.14 | Контрастность | не менее ' 800:1
2.5.15 | Угол обзора, градусы | Не менее 178
2.5.16 | Постоянная времени, время отклика в диапазоне, мс | от 5 до 12
2.5.17 | Количество | 1 шт.
2.6 | Общие требования:
2.6.1 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.6.2 | Соответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88)
ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001)
_________________ _________________ ____________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)