## Лист1
Медицинское оборудование "Кислородный медицинский концентратор" или эквивалент
(наименование участника размещения заказа _______________________________)
№ п/п | Обязательные параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Производитель | Указать
3 | Страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Указать
5 | Сертификат соответствия | Указать
6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Указать
7 | Инструкция на русском языке | Наличие
8 | Кислородный медицинский концентратор | Наличие
9 | Технические характеристики:
10 | Концентрация кислорода в диапазоне, % | от 90 до 95
11 | Производительность по кислороду не менее, л/мин. | 15
12 | Максимальное давление на выходе, атм. | 3.4
13 | Регулировка давления на выходе в диапазоне не менее, атм. | от 0,5 до 3,4
14 | Работа в автоматическом режиме | Наличие
15 | Встроенный газоанализатор продукта по контролю концентрации кислорода | Наличие
16 | Аавтономная остановка и автоматический запуск в работу при потреблении кислорода менее 3 литров в минуту или при прекращении потребления кислорода. | Наличие
17 | Таймер часов работы | Наличие
18 | Визуальная и звуковая сигнализация при снижении концентрации кислорода нижне 85 % | Наличие
19 | Концентратор должен обеспечивать работу двух наронарокзно-дыхательных или ИВЛ аппратов одновременно | Наличие
20 | Подключение накопителя (ресивера) кислорода не менее, л. | 220
21 | Допускается раздельный монтаж воздушных компрессоров и кислородного генератора | Наличие
22 | Размеры блока генератора должны быть размером не более, (ВхШхГ)см | 97х67х37
23 | Вес блока генератора не более, кг | 78
24 | Размеры блока компрессора должны быть размером не более, (ВхШхГ)см | 67х52х25,5
25 | Вес блока компрессора не более, кг | 45
26 | Комплектация:
27 | Генератор кислорода | Наличие
28 | Компрессор | Наличие
29 | Редуктор с расходомером для подачи кислорода | Наличие
30 | Фильтр грубой очистки | Наличие
31 | Фильтр тонкой очистки | Наличие
32 | Бактериальный фильтр на 8000 часов работы | Наличие
33 | Комплект расходных материалов с фильтрами | Наличие
34 | Комплект шлангов и вентилей для подключения | Наличие
35 | Работа в сети переменного тока с напряжением, В | 220
36 | Частота переменного тока, Гц | 50
37 | Потребляемая мощность не более, кВт | 1.2
38 | Дополнительные условия:
39 | Поставщик должен произвести первичное освидетельствование оборудования согласно ПБ 03-576-03 | Наличие
40 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение врача на рабочем месте | Наличие
41 | Год выпуска не ранее 2009 | Наличие
42 | Срок поставки не более, дней | 3
43 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12