## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от "02" марта 2010г. №29
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
1. | Наименование | Стол перевязочный
2. | Модель | СПг229-"МСК или эквивалент
3. | Производитель, страна происхождения | Указать
4. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Предоставляется с товаром
5. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Предоставляется с товаром
6. | Предназначен для фиксации положения тела пациента при проведении перевязок, при малоинвазивных хирургических вмешательствах и проведении осмотров. | Наличие
7. | Каркас и рамы изготовлены из стального профиля и листовой стали с полимерно-порошковым покрытием. | Наличие
8. | Съемная ножная секция позволяет трансформировать стол в гинекологическое кресло. | Наличие
9. | Съемные подколенные опоры Гоппеля для ног (пара) регулируются по высоте и направлению при помощи двух винтовых фиксаторов каждая. | Наличие
10. | Съемные опоры для рук (пара) поворотные, угол расположения относительно оси стола от 0° до 180°. | Наличие
11. | Гинекологический лоток — съемный, установлен в выдвигающуюся рамку под тазовой секцией | Наличие
12. | Обивка секций и опор – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой. | Наличие
13. | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины, все колеса – с автономным тормозным устройством. | Наличие
14. | Диаметр колес, мм | 125
15. | Регулировка угла наклона секций — бесступенчатая, на пневмопружинах: | Наличие
16. | Регулировка спинной секции | от 0° до 80°
17. | Регулировка тазовой секции | от 0° до 15°
18. | Регулировка высоты стола осуществляется с помощью гидроцилиндра | Наличие
19. | Педали расположены с двух сторон | Наличие
20. | Номинальная нагрузка, не менее кг. | 110
21. | Допустимая статическая нагрузка, кг. | до 160
22. | Габаритные размеры: | 2070х835х570-840
23. | Год выпуска | не ранее 2009 года
24. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие
25. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие
26. | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки не позднее 5 календарных дней после поставки | Наличие
27. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль