Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 27 от 03.03.2010 г.

Техническое задание

на суховоздушный стерилизатор

| №п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суховоздушный стерилизатор |  |
| 1.1 | условный объем камеры, | не менее 320 л |
| 1.2 | размеры камеры, (ш, в, г), (два отсека) | не менее 400х900х440 мм |
| 1.3 | задаваемый температурный режим | не менее 80…200°С |
| 1.4 | задаваемое время выдержки в диапазоне | не уже 1...999 мин |
| 1.5 | время нагрева | до 200 °С не более 30 мин |
| 1.6 | отклонение температуры по объему камеры от заданного значения | не более ±3°С |
| 1.7 | напряжение питания | 380 В |
| 1.8 | потребляемая мощность | 9 кВт |
| 1.9 | габаритные размеры, (ш, в, г), | не более 1005х1540х840 мм |
| 1.10 | масса | не более 180 кг |
| 1.11 | количество загрузочных коробок | не менее 8 шт. |
| 1.12 | гарантийный срок | не менее 12 месяцев |
| 1.13 | количество, шт. | 5 |