## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
от 04.03.2010 г. № 30
Техническое задание
на дрель пневматическую универсальную для обработки костной ткани и установки имплантатов Compact Air Drive II или эквивалент
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Дрель пневматическая универсальная для обработки костной ткани и установки имплантатов Compact Air Drive II или эквивалент
1.1 | Назначение | травматология, ортопедия, хирургия позвоночника
1.2 | Технические характеристики:
1.2.1 | Привод пневматический, модульный | Наличие
1.2.2 | Рабочее давление для привода в диапазоне , bar | не уже 6-7
1.2.3 | Максимальный уровень шума, dB | не более 78
1.2.4 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм | не менее 3,2
1.2.5 | Максимальный вес без насадок, гр | не более 770
1.2.6 | Выходная мощность, В | не менее 120
1.2.7 | Вращающий момент для сверления, Nm | не менее 4,7
1.2.8 | Скорость вращения ротора, об/мин | не менее 900
1.2.9 | Плавная регулировка скорости вращения | Наличие
1.2.10 | Регулировка скорости вращения в диапазоне, об/мин | 0 - 900
1.2.11 | Возможность моментального включения реверса без предварительной остановки вращения ротора | Наличие
1.2.12 | Скорость вращения на насадке-риммере, оборотов/мин. | не менее 340
1.2.13 | Крутящий момент на насадке-риммере, Nm | 13
1.2.14 | Максимальная частота осцилляций, осцилляций/мин | не менее 14000
1.2.15 | Амплитуда, º | 5
1.2.16 | Максимальное количество движений на реципроктной пиле, Осц/мин | 12000
1.2.17 | Амплитуда, мм. | 3
1.2.18 | Потребление воздуха, л/мин. | не более 250
1.2.19 | Смена насадок без использования дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
1.2.20 | Замена рабочих инструментов без использования дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
1.3 | Функции пневматической силовой установки:
1.3.1 | Сверление кортикальной кости | Наличие
1.3.2 | Сверление губчатой кости | Наличие
1.3.3 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину | Наличие
1.3.4 | Рассверливание кости для установки динамических бедренных/динамических мыщелковых винтов | Наличие
1.3.5 | Пиление осциллирующее | Наличие
1.3.6 | Пиление возвратно-поступательное | Наличие
1.3.7 | Сверление под контролем электронно-оптического преобразователя | Наличие
1.3.8 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины | Наличие
1.3.9 | Сверление осциллирующее | Наличие
1.3.10 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром , мм | не более 6,5
1.3.11 | Совместимость пневматической силовой установки с разработанным международной ассоциацией остеосинтеза AO/ASIF инструментом | Наличие
1.4 | Комплектация:
1.4.1 | Дрель пневматическая | 1 шт.
1.5 | Прочие условия
1.5.1 | Год выпуска | не ранее 2010 года
1.5.2 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
1.5.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
1.5.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие