## Приложение №2
Приложение №2
№ | наименование | Технические характеристики | количество
1 | Установка для химической обработки рентгеновской пленки Ренекс УФОРП-2 или эквивалент | Размеры не менее (мм) 975х600х1450. Состоит из корпуса с емкостями, надстройки с индикатором времени, неактиничным фонарем, нагетоскопом и блока питания, соединенных между собой кабелем. Корпус установки сварной конструкции из ударопрочного ABS пластика. Автоматический контроль и корректировка температуры проявителя. Масса не более 60 кг. | 1 шт.
2 | Сушильный шкаф для рентгеновской пленки Ренекс ШСРП или эквивалент | Размеры не более (мм) 700х500х800, оборудован малошумной вентиляцией. Пластиковый ударопрочный корпус. Количество одновременно обрабатываемых пленок не менее 17 шт. Наличие поддна для сбора воды, стекающей с пленок. Максимальный размер пленки, закрепленной в рамку (см): не менее 35 х 40. Время сушки пленок не менее 15 и не более 25 минут. Масса не более 25 кг. | 1 шт.
3 | Кассеты радиографические с двумя гадолиневыми экранами с чувствительностью не менее 400 ед. | Кассеты изготавливаются из сверхударопрочного пластика. Возможность работы со всеми типами отечественных и импортных рентгеновских аппаратов. Конструкция замков и петли полностью обеспечивает светонепроницаемость кассеты.
Размеры:
|  | 1) 18х24 см | 3 шт.
|  | 2) 24х30 см | 3 шт.
|  | 3) 30х40 см | 3 шт.
|  | 4) 35х35 см | 3 шт.
4 | Негатоскоп общего назначения Н-134 на 3 снимка или эквавалент | Раземры (мм) не более 60х440х1005. Раздельное включение верхнего и нижнего полей экрана. Возможность установки на горизонтальные и вертикальные поверхности. Энергоэкономичные излучатели с плавным набором яркости | 1 шт.
5 | Неактиничный фонарь ФН-3 или эквивалент | Размеры (мм) не более 276х82х25. Цвет свечения красный-зеленый. Возможность горизонтального или вертикально крепления. Корпус из прочной пластмассы. Возможность работы со всеми видами пленок, сенсибилизированных в синюю и зеленую область | 2 шт.