## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок № 33 от 12 марта 2010г.
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров
1 | Наименование | Компрессор безмаслянный
2 | Модель | тип JUN-AIR-4000BD3 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Сертификат соответствия РФ | Предоставляется с товаром
5 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Предоставляется с товаром
7 | Основные характеристики
7.1 | Напряжение | 230V
7.2 | Частота | 50Hz
7.3 | Производительность при минимальном давлении, не менее | 352 л/мин
7.4 | Производительность при давлении 8 бар, не менее | 180 л/мин
7.5 | Границы давления | 0-8 бар
7.6 | Объем ресивера, не менее | 150л
7.7 | Уровень шума, не более | 75Дб
7.8 | Вес не более | 134кг
7.9 | Точка росы сжатого воздуха в ресивере | - 40С
8 | Требования к комплектации
8.1 | Регулятор давления 0-8 бар | Наличие
8.2 | Система автоматического сброса конденсата | Наличие
8.3 | Адсорбционный осушитель | Наличие
8.4 | Фильтры грубой очистки | Наличие
8.5 | Фильтры тонкой очистки | 0,01mм
9 | Дополнительные условия
9.1 | Необходимые соединители, кабели | Наличие
9.2 | Гарантийное обслуживание, месяцев с момента монтажа, не менее | 24мес.
9.3 | Инструктаж персонала | Наличие
9.4 | Пусконаладочные работы | В течение 5 рабочих дней со дня поставки
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль