## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
от 17.03.2010 г. № 34
Техническое задание
на гастрофиброскоп
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Гастрофиброскоп
1.1 | Направление обзора | 0о (прямой обзор)
1.2 | Угол поля зрения | не менее 120о
1.3 | Глубина резкости в диапазоне | не уже от 3 до 100 мм
1.4 | Диаметр дистального конца | не более 9,8 мм
1.5 | Диаметр вводимой трубки | не более 9,8 мм
1.6 | Диаметр внутреннего канала | не менее 2,8 мм
1.7 | Углы изгиба рабочей части | не менее 210о вверх, не менее 90о вниз, не менее 100о влево/вправо
1.8 | Длина рабочей части | не менее 1025 мм
1.9 | Общая длина | не более 1345 мм
1.10 | Минимально видимое расстояние от дистального конца | не более 3 мм
1.11 | Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие
2 | Прочие условия
2.1 | Год выпуска | не ранее 2009 года
2.2 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
2.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
2.5 | Количество, шт | 1