## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание
на медицинское оборудование
№ п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям
1 | 2 | 3
1 | Лот №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями
1.1 | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов с экспертной диагностической точностью | Наличие
1.2 | Области применения
1.3 | - кардиология | Наличие
1.4 | - ангиология | Наличие
1.5 | - транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга | Наличие
1.6 | - близко расположенные органы и поверхностные структуры | Наличие
1.7 | - органы брюшной полости | Наличие
1.8 | - акушерство, гинекология | Наличие
1.9 | - скелетно-мышечная система | Наличие
1.10 | - урология | Наличие
1.11 | - интраоперационные исследования | Наличие
1.12 | - чреспищеводные исследования | Наличие
1.13 | Основной блок
1.14 | Характеристики получения изображения
1.15 | Полностью цифровое формирование ультразвукового луча | Наличие
1.16 | Технология широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие
1.17 | Количество приемо-передающих каналов, не менее | 49100
1.18 | Количество каналов для параллельной обработки данных, не менее | 4
1.19 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230
1.20 | Многочастотное сканирование с выбором центральной частоты в диапазоне не менее, MHz | от 1 до 13
1.21 | Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральным допплером | Наличие
1.22 | Динамическая аподизация | Наличие
1.23 | Динамическая апертура | Наличие
1.24 | Динамическая фокусировка | Наличие
1.25 | Количество зон фокусировки, не менее | 8
1.26 | Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг) | Наличие
1.27 | Интеллектуальные тканеспецифичные программы | Наличие
1.28 | Отображаемые градации серого, не менее | 256
1.29 | Технология кодированного излучения | Наличие
1.30 | Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие
1.31 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие
1.32 | - количество базовых частот, не менее | 4
1.33 | - количество гармонических частот, не менее | 5
1.34 | Режимы сканирования:
1.35 | В-режим: | Наличие
1.36 | - угловое смещение изображения | Наличие
1.37 | - количество зон фокусировки , не менее | 8
1.38 | - максимальная глубина сканирования не менее, см | 30
1.39 | - максимальная частота кадров в секунду, не менее | 730
1.40 | - композитное изображение | Наличие
1.41 | - функция улучшения пространственного разрешения изображения | Наличие
1.42 | - технология "пересекающихся лучей" | Наличие
1.43 | - технология автоматического подавления артефактов | Наличие
1.44 | - технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие
1.45 | М-режим: | Наличие
1.46 | - цветовой М-режим | Наличие
1.47 | - анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие
1.48 | - анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие
1.49 | - активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях | Наличие
1.50 | - совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо | Наличие
1.51 | PW – импульсно-волновой допплер: | Наличие
1.52 | - коррекция угла в диапазоне не менее, градусов | от +80 до - 80
1.53 | - шаг коррекции угла не более, градусов | 1
1.54 | - размер контрольного объема в диапазоне не менее, мм | от 1 до 20
1.55 | - режим HPRF PW- режим высокой частоты повторения импульсов | Наличие
1.56 | - максимальная глубина расположения контрольного объема не менее, см | 30
1.57 | - независимая коррекция частоты допплера | Наличие
1.58 | - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие
1.59 | CW – постоянно-волновой допплер: | Наличие
1.60 | - независимая коррекция частоты допплера | Наличие
1.61 | CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие
1.62 | - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
1.63 | - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
1.64 | - независимое от В - режима изменение частоты сканирования | Наличие
1.65 | - максимальная частота не менее, кадров в секунду | 290
1.66 | PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: | Наличие
1.67 | - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
1.68 | - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
1.69 | Недопплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие
1.70 | Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах | Наличие
1.71 | Триплексный режим в реальном масштабе времени:
1.72 | - В + CFM + PW/CW | Наличие
1.73 | - B + PD + PW/CW | Наличие
1.74 | Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора | Наличие
1.75 | Спектральный тканевой допплер | Наличие
1.76 | Режим СтрессЭхоКГ: | Наличие
1.77 | - сохранение индивидуальных параметров сканирования для каждого сечения сердца, воспроизведение их на каждом этапе исследования | Наличие
1.78 | - выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования | Наличие
1.79 | - произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа | Наличие
1.80 | - стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ, не менее | 10
1.81 | - редактор протоколов Cтресс-ЭхоКГ | Наличие
1.82 | - запись длительной кинопетли не менее, мин | 2
1.83 | Выведение на экран синхронизированных изображений, не менее | 12
1.84 | Совместимость со стандартом DICOM | Наличие
1.85 | Подключение к сети через ETHERNET | Наличие
1.86 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель | Наличие
1.87 | - создание архивов пациентов, профессиональная база данных | Наличие
1.88 | - сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные | Наличие
1.89 | - поиск пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям и создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям | Наличие
1.90 | - экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные | Наличие
1.91 | - доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. | Наличие
1.92 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие
1.93 | - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс | Наличие
1.94 | - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие
1.95 | - режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие
1.96 | Автоматическое создание отчетов | Наличие
1.97 | Включение в отчеты изображений | Наличие
1.98 | Редактор отчетов | Наличие
1.99 | Измерения и анализ
1.100 | Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу | Наличие
1.101 | Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие
1.102 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской | Наличие
1.103 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие
1.104 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие
1.105 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие
1.106 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие
1.107 | Кинопамять:
1.108 | - стандартная не менее, секунд | 300
1.109 | - режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель | Наличие
1.110 | - регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее, позиций | 8
1.111 | Устройства для сохранения и чтения информации:
1.112 | - встроенный DVD-RW-дисковод | Наличие
1.113 | - встроенный HDD не менее, Гб | 160
1.114 | - сохранение на USB Flash Card | Наличие
1.115 | - USB-2 портов не менее | 4
1.116 | - видео выход: DVA/VGA | Наличие
1.117 | Интерфейс пользователя
1.118 | Консоль управления
1.119 | - интерактивный жидкокристаллический экран с клавиатурой на панели | Наличие
1.120 | - интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие
1.121 | Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения | Наличие
1.122 | - разрешение не менее, пикселей | 1280 x 960
1.123 | - размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 17
1.124 | - регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие
1.125 | - наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие
1.126 | Количество активных портов для подключения датчиков (не считая порт для карандашного датчика), не менее | 3
1.127 | Размеры и вес
1.128 | Высота*ширина*глубина не более, см | 150*60*70
1.129 | Дополнительные принадлежности
1.130 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие
1.131 | Датчики
1.132 | Типы поддерживаемых датчиков
1.133 | Конвексные | Наличие
1.134 | Микроконвексные | Наличие
1.135 | Секторные электронные | Наличие
1.136 | Линейные | Наличие
1.137 | Комбинированные ректовагинальные | Наличие
1.138 | Датчик типа «карандаш» для для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии | Наличие
1.139 | Чреспищеводный взрослый | Наличие
1.140 | Чреспищеводный десткий | Наличие
1.141 | Типы датчиков:
1.142 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие
1.143 | Программируемых режимов работы каждого датчика, не менее | 40
1.144 | Cекторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие
1.145 | - диапазон частот, Мгц | от 1,5 до 3,5
1.146 | - число элементов, не менее | 96
1.147 | - угол сканирования не менее, градусов | 90
1.148 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Наличие
1.149 | - диапазон частот, Мгц | от 4,0 до 13,0
1.150 | - число элементов, не менее | 192
1.151 | - ширина сканируемого участка, не более, мм | 40
1.152 | Дополнительные принадлежности
1.153 | Цифровой черно-белый термопринтер | Наличие
1.154 | Бумага для черно-белого термопринтера | Наличие
1.155 | Источник бесперебойного питания мощностью не менее 1000 VA | Наличие
1.156 | Прочие условия:
1.157 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
1.158 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
2 | Лот №2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями
2.1 | Переносная полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером | Наличие
2.2 | Области применения
2.3 | Акушерство и гинекология | Наличие
2.4 | Кардиология | Наличие
2.5 | Неврология | Наличие
2.6 | Травматология и ортопедия | Наличие
2.7 | Урология | Наличие
2.8 | Эндокринология | Наличие
2.9 | Ангиология | Наличие
2.10 | Интраоперационные исследования | Наличие
2.11 | Основной блок
2.12 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат весом не более, кг | 5.5
2.13 | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее | 1024
2.14 | Полностью цифровое формирование луча | Наличие
2.15 | Диапазон рабочих частот не менее, МГц | от 1,7 до 18
2.16 | Динамический диапазон не менее, дБ | 172
2.17 | Одновременное использование передающих фокусных зон не менее | 8
2.18 | Динамическая апертура | Наличие
2.19 | Динамический фильтр | Наличие
2.20 | Увеличение изображения в реальном времени не менее, чем крат | 8
2.21 | Глубина визуализации не менее,см | 30
2.22 | Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D | Наличие
2.23 | Триплексный режим | Наличие
2.24 | Одновременный вывод на экран не менее, изображений | 12
2.25 | Тканевая гармоника | Наличие
2.26 | В–режим: | Наличие
2.27 | Количество карт серой шкалы, не менее | 39
2.28 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 5
2.29 | М–режим | Наличие
2.30 | Количество карт серой шкалы, не менее | 39
2.31 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 5
2.32 | Цветной М–режим | Наличие
2.33 | PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла | Наличие
2.34 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие
2.35 | Шкала скоростей в диапазоне не менее, м/с | от 0,15 до 8,7
2.36 | PRF режим высокой частоты повторения импульсов - частота повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 700 до 19780
2.37 | Максимальное отклонение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от -20 до +20
2.38 | Количество карт серой шкалы, не менее | 7
2.39 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 6
2.40 | Количество углов сканирования не менее | 5
2.41 | Коррекция угла сканирования при шаге 1° в диапазоне, не менее | от -90 до +90
2.42 | CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла | Наличие
2.43 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие
2.44 | Шкала скоростей в диапазоне не менее, м/с | от 0,4 до 14,6
2.45 | Количество карт серой шкалы не менее | 7
2.46 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 6
2.47 | CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости | Наличие
2.48 | Количество карт не менее | 13
2.49 | PRF режим высокой частоты повторения импульсов - частота повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 300 до 11400
2.50 | Максимальное отклонение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от -20 до +20
2.51 | Количество углов сканирования, не менее | 5
2.52 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
2.53 | PD – Энергетический допплер | Наличие
2.54 | Количество карт окрашивания, не менее | 13
2.55 | PRF режим высокой частоты повторения импульсов - частота повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 300 до 11400
2.56 | Максимальное отклонение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от -20 до +20
2.57 | Количество углов сканирования, не менее | 5
2.58 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
2.59 | Регистрация направления кровотока | Наличие
2.60 | Режим виртуального конвекса | Наличие
2.61 | Раширение ширины ближней зоны визуализации фазированного датчика | Наличие
2.62 | Программа автоматической оптимизации изображения в В-режиме | Наличие
2.63 | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме ЦДК | Наличие
2.64 | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме спектрального допплера | Наличие
2.65 | Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте | 1
2.66 | Многолучевое сложносоставное сканирование для всех датчиков | Наличие
2.67 | Специализированные пакеты программного обеспечения (настройки всех режимов визуализации, измерений, расчетов) для: | Наличие
2.68 | - Анестезиологии (Проведения регионарной анесезии) | Наличие
2.69 | - Сосудистого доступа | Наличие
2.70 | - Неотложной медицины | Наличие
2.71 | - Русифицированный интерфейс пользователя | Наличие
2.72 | - Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие
2.73 | Работа в автономном режиме без подзарядки аккумулятора не менее, минут | 60
2.74 | Типы поддерживаемых датчиков
2.75 | Конвексные | Наличие
2.76 | Микроконвексные | Наличие
2.77 | Секторные электронные | Наличие
2.78 | Линейные | Наличие
2.79 | Комбинированные ректовагинальные | Наличие
2.80 | Интраоперационные | Наличие
2.81 | Датчики
2.82 | Cекторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие/Указать модель
2.83 | Число элементов не менее | 64
2.84 | Диапазон частот не менее, МГц | от 1,7 до 4
2.85 | Угол сканирования не менее, градусов | 90
2.86 | Глубина визуализации не менее, мм | 300
2.87 | Поддержка спектрального (PW, CW) допплера | Наличие
2.88 | Поддержка цветового допплеровского картирования | Наличие
2.89 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие
2.90 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 6
2.91 | Расширение ширины ближней зоны визуализации фазированных датчиков | Наличие
2.92 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 6
2.93 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований | Наличие/Указать модель
2.94 | Число элементов не менее | 128
2.95 | Диапазон частот не менее, МГц | от 2 до 5,5
2.96 | Радиус кривизны не более, мм | 60
2.97 | Угол сканирования не менее, градусов | 55
2.98 | Глубина визуализации не менее, мм | 300
2.99 | Поддержка спектрального допплера | Наличие
2.100 | Поддержка цветового допплеровского картирования | Наличие
2.101 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие
2.102 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 4
2.103 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований | Наличие/Указать модель
2.104 | Число элементов не менее | 128
2.105 | Диапазон частот не менее, МГц | от 4 до 12
2.106 | Апертура не более, мм | 40
2.107 | Глубина визуализации не менее, мм | 150
2.108 | Изменение угла сканирования не менее, градусов | 20
2.109 | Поддержка спектрального Доплеровского режима | Наличие
2.110 | Поддержка цветового Доплеровского режима | Наличие
2.111 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие
2.112 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 5
2.113 | Плоский жидкокристаллический монитор | Наличие
2.114 | Диагональ не менее, дюймов | 15
2.115 | Экранная матрица не менее, пикселей | 1024х768
2.116 | Количество градаций серого не менее | 256
2.117 | Регулировка наклона не менее, градусов | 160
2.118 | Архивация изображений
2.119 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения | Наличие
2.120 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях | Наличие
2.121 | В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима | Наличие
2.122 | СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы | Наличие
2.123 | PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие
2.124 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима , трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений | Наличие
2.125 | Кинопетля не менее, кадров | 1000
2.126 | Кинопетля не менее, секунд | 60
2.127 | Внешний DVD-дисковод | Наличие
2.128 | USB-порт | Наличие
2.129 | Объем жесткого диска не менее, Гб | 80
2.130 | Запись статических изображений на DVD в формате jpeg, DICOM | Наличие
2.131 | Запись динамических клипов на DVD в формате avi , DICOM | Наличие
2.132 | Измерение в В-режиме
2.133 | Расстояние | Наличие
2.134 | Площадь | Наличие
2.135 | Объем | Наличие
2.136 | Угол | Наличие
2.137 | Измерение в М-режиме
2.138 | Расстояние | Наличие
2.139 | Скорость | Наличие
2.140 | Временной интервал | Наличие
2.141 | Частота сердечных сокращений | Наличие
2.142 | Измерение в D-режиме
2.143 | Линейная скорость | Наличие
2.144 | Средняя скорость | Наличие
2.145 | Временные интервалы | Наличие
2.146 | Индекс резистентности | Наличие
2.147 | Пульсационный индекс | Наличие
2.148 | Градиент давления | Наличие
2.149 | Степень стеноза | Наличие
2.150 | Частота сердечных сокращений | Наличие
2.151 | Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока | Наличие
2.152 | Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики | Наличие
2.153 | Видеовыход
2.154 | SVGA (RGB) | Наличие
2.155 | Система регистрации
2.156 | Цифровой ч/б термовидеопринтер | Наличие
2.157 | Бумага для ч/б видеопринтера, не менее 5 рулонов | Наличие
2.158 | Прочие условия:
2.159 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
2.160 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
3 | Лот №3 Устройство для получения и обработки медицинского изображения в режиме объемного сканирования 4D для доукомплектования системы ультразвуковой диагностической медицинской Vivid 7, производства компании "ДжиИ Медикал Системз"
3.1 | Многоплановая визуализация сердца в реальном масштабе времени : | Наличие
3.2 | - Многоплановая, двухплановая и трехплановая, визуализация сердца, поддерживающая двухмерный режим, цветовое допплеровское картирование, тканевой допплер, включая оценку скорости и степени деформации, технологию оценки синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени с частотой не менее, кадров в секунду | 100
3.3 | - Технология трехплановой визуализации сердца, поддерживающая оценку синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени с частотой не менее, кадров в секунду | 100
3.4 | - Автоматическая количественная оценка степени асинхронности, вычисление индексов асинхронности | Наличие
3.5 | -Цветовое и цифровое картирование синхронности сокращения левого желудочка | Наличие
3.6 | -Автоматическое формирование отчетов о синхронности сокращения левого желудочка | Наличие
3.7 | -Реконструкция трехмерной модели сердца с частотой в реальном масштабе времени не менее, кадров в секунду | 90
3.8 | - Реконструкция полнообъемных трехмерных моделей сердца | Наличие
3.9 | - Технология получения срезов трехмерной модели в любых направлениях | Наличие
3.10 | -Одномоментное получение трехмерной модели сердца в реальном масштабе времени не менее, срезов | 9
3.11 | -Реконструкция трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени с частотой не менее, кадров в секунду | 85
3.12 | -Одномоментное получение трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени не менее, срезов | 6
3.13 | -Полный пакет измерений и анализа для многомерной визуализации сердца | Наличие
3.14 | -Специальные преднастройки для контрастных исследований в режимах многомерной визуализации сердца | Наличие
3.15 | -Колоризация трехмерной модели для цветового кодирования глубины модели | Наличие
3.16 | -Режим стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Наличие
3.17 | -Очки для стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Наличие
3.18 | -Сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Наличие
3.19 | -Интеграция многоплановой визуализации в пакеты стресс-ЭхоКГ и оценки синхронности сокращения сердца (при наличии этих опций) | Наличие
3.20 | Недопплеровская качественная и количественная оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда (Automated functional imaging): | Наличие
3.21 | - Оценка продольных векторов сокращения миокарда | Наличие
3.22 | - Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка | Наличие
3.23 | - Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие
3.24 | - Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие
3.25 | -Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие
3.26 | Автоматический и ручной анализ сохраненных кинопетель (Q – Analysis): | Наличие
3.27 | - Извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие
3.28 | - Извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие
3.29 | - Пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука | Наличие
3.30 | - Экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа | Наличие
3.31 | Прочие условия:
3.32 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
3.33 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
4 | Лот №4 Прикроватный монитор с принадлежностями
4.1 | Общие характеристики
4.2 | Использование программируемых функциональных кнопок | Наличие
4.3 | Русскоязычный интерфейс программного обеспечения | Наличие
4.4 | Выбор предустановок настройки для различных областей применения:операционная, ОРИТ, ОРИТ новорожденных | Наличие
4.5 | Использование универсальных разъемов с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента | Наличие
4.6 | До 7 ми мультипараметрических коннекторов для подключений датчиков | Наличие
4.7 | Типы датчиков для измерения Дыхания, CO2, ИАД, Сердечного выброса, FiO2, BIS (анализ глубины анестезии), Температуры -"SmartCable" или эквивалент | Наличие
4.8 | Сохранения и перенос на другой монитор накопленных данных в мобильном измерительном блоке | Наличие
4.9 | Технология Transport Concept или эквивалент | Наличие
4.10 | Калькулятор дозировок лекарственных средств | Наличие
4.11 | Калькулятор функций легких | Наличие
4.12 | Защита от дефибрилляции | до 400 Дж
4.13 | Защита от электрохирургического оборудования | Наличие
4.14 | Беспроводная передача данных на центральную станцию | Наличие
4.15 | Распечатка данных на сетевом принтере | Наличие
4.16 | Межкроватное мониторирование | Наличие
4.17 | Выход RGB на внешний монитор: | Наличие
4.18 | Интерфейс RS-232 | Наличие
4.19 | Интерфейс Multilink для подключения внешних устройств | Наличие
4.20 | Интерфейс USB | Наличие
4.21 | Аккумуляторная батарея | Наличие
4.22 | Тип батареи | NiMH
4.23 | Время автономной работы до 120 мин. | Наличие
4.24 | Выход для синхронизации с системой внутриаортальной баллонной контрпульсации или дефибриллятором | Наличие
4.25 | Терморегистратор | Наличие
4.26 | Пульт ДУ (дистанционное управление) | Наличие
4.27 | Передача и визуализация данных от аппаратов ИВЛ | Наличие
4.28 | Дисплей | Наличие
4.29 | Размер экрана, диагональ, не менее , см | 38,1 см;
4.30 | разрешение экрана не менее , точек | 1024х768
4.31 | Область обзора экрана , не менее | 304.1 × 228.1 мм
4.32 | Тип дисплея -цветной, жидкокристаллический TFT, сенсорный дисплей | Наличие
4.33 | Перо для сенсорного экрана | Наличие
4.34 | Режим отображения кривой | безинерционный подвижный или безинерционный фиксированный
4.35 | Режим увеличенного отображения данных | Наличие
4.36 | Одновременное отображение на экране 15 кривых (12 цветов). Функция "замораживание" кривых | Наличие
4.37 | Отображение на экране 12 кривых ЭКГ | Наличие
4.38 | Отображение на экране кривых Дыхание; | Наличие
4.39 | Отображение на экране кривых -Плетизмограмма SpO2 | Наличие
4.40 | Отображение на экране кривых; IBP (7 - максимум) | Наличие
4.41 | Отображение на экране кривых ; CО2 | Наличие
4.42 | Отображение на экране кривых; Сердечный выброс | Наличие
4.43 | Отображение на экране кривых;O2 | Наличие
4.44 | Отображение на экране кривых;Анестезиологический агент | Наличие
4.45 | Отображение на экране кривых; ЭЭГ (BIS) | Наличие
4.46 | Отображаемые числовые данные -ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), НИАД(систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, FiO2, ETCO2, BIS. При мониторинге газа EtCO2, FiCO2, EtN2O, FiN2O, EtO2, FiO2, Et и Fi двух агентов с наивысшей концентрацией | Наличие
4.47 | Отображение оксикардиореспирограммы | Наличие
4.48 | Скорость развертки 6.25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с | Наличие
4.49 | Скорость развертки дыхания и CO2, не более | 1,56 мм/с
4.50 | синхрометки ЧСС, частота пульса, дыхания. | Наличие
4.51 | Звук | Наличие
4.52 | Типы звуков:Тревога, синхронизация, нажатие кнопок | Наличие
4.53 | Звуковая тревога:3 типа | Наличие
4.54 | Звку синхронизации:Переменный модулированный тон для IBP и SpO2 | Наличие
4.55 | Тревога | Наличие
4.56 | Число файлов тревоги, не менее 8100 эпизода, за 24 часа | Наличие
4.57 | Элементы тревоги:Верхняя/нижняя границы тревоги, тревоги аритмии, тревоги измеряемых параметров, технические тревоги (тревога отсоединения разъемов, тревога шума, тревога отсоединения электродов, тревога определения кривой, тревога отсоединения датчиков, тревога контроля манжеты/шланга, тревога контроля сенсора, тревога разряда батареи) | Наличие
4.58 | Типы тревоги:Кризис (Crisis) (красное мигание). Предостережение об опасноcти (Warning) (желтое мигание), Внимание (Advisory) (желтое свечение), сообщение | Наличие
4.59 | Индикация тревоги:Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звук тревоги | Наличие
4.60 | Приостановка тревоги:Предусмотрена (на 1, 2 или 3 минуты, ) | Наличие
4.61 | Задержка сигнала тревоги в мониторной сети , не более | 4 сек.
4.62 | Архив волновых форм | Наличие
4.63 | Интервал записи, не менее | 24 часа
4.64 | Число записываемых кривых каждого параметра , не менее | 5
4.65 | Типы записываемых волновых форм,ЭКГ, дыхание, плетизмогамма, ИАД, СО2, ЭЭГ, FiO2 | Наличие
4.66 | Архив эпизодов аритмий | Наличие
4.67 | Число файлов Аритмии:не менее 8000 за 24 часа Сегмент ST: 1440 (последние 24 часа) | Наличие
4.68 | События, отображаемые | Аритмия, сегмент ST
4.69 | Графические тренды | Наличие
4.70 | Параметры тренда:ЧСС (или частота пульса), частота дыхания, частота VPC, уровень ST, EVENT, апноэ (время), апноэ (частота), SpO2, НИАД (систолич., диастолич., среднее), ИАД (систолич., диастолич., среднее), температура, CO2, FiO2, параметры анализа анестезиологических газов, PWTT, BIS | Наличие
4.71 | Временной интервал тренда: | 24 часа
4.72 | Табличные тренды | Наличие
4.73 | Параметры:ЧСС (или частота пульса), частота VPC, уровень ST, NIBP (систолич., диастолич., среднее), SpO2 , IBP (систолич., диастолич., среднее), частота дыхания, температура, CO2 и FiO2, параметры анестезиологических газов, события, апноэ (время и частота) | Наличие
4.74 | Число файлов в списке:Периодический список основных показателей состояния: 1440 Позиции в списке основных показателей состояния, при измерении НИАД: 512 | Наличие
4.75 | Интервал списка:Периодический список основных показателей состояния: 1,5, 15, 30 или 60 мин | Наличие
4.76 | Список гемодинамики | Наличие
4.77 | Число файлов:не менее | 512
4.78 | Параметры вычисления, не менее HR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление) (mean), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI | Наличие
4.79 | Анализатор летучих анестетиков (CO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, изофлюран, десфлюран) | Наличие
4.80 | BISx-модуль анализа глубины анестезии | Наличие
4.81 | ЭКГ | Наличие
4.82 | Допустимое отклонение потенциала электрода:не более | ±500 мВ
4.83 | Входной динамический диапазон:в пределах | ±5 мВ
4.84 | Внутренние шумы: не более (Относительно входного сигнала) | 30 μ
4.85 | Коэффициент подавления в обычном режиме, не менее | 95 dB
4.86 | Входное сопротивление, не менее | 5 MΩ (при 10 Гц)
4.87 | Входной ток смещения не боле | 100 nA
4.88 | Подсчет ЧСС: | Наличие
4.89 | Метод расчета:Движущееся усреднение/Моментальный от удара к удару (по выбору) | Наличие
4.90 | Диапазон расчета:не уже | 0, 15 – 300 уд/мин (±2 уд/мин)
4.91 | Анализ аритмии | Наличие
4.92 | Метод анализа: | Метод сравнения по образцу
4.93 | Число каналов:не менее | 2 канала
4.94 | Подсчет частоты VPC: не уже | 0 – 99 VPC/мин
4.95 | Сообщения аритмии, не менее:ASYSTOLE (асистолия), VT (желудочковая тахикардия), VF(желудочковая фибрилляция), VPC RUN (серия экстрасистол), COUPLET ( парная экстрасистола), EARLY VPC (ранняя экстрасистола), BIGEMINY (бигеминия), FREQ VPC (частые экстрасистолы), TACHYCARDIA (тахикардия), BRADYCARDIA (брадикардия), NOISE (шумы), Electrode OFF (электрод отключен), LEARNING (обучение) | Наличие
4.96 | Воспроизведение аритмии: | Наличие
4.97 | Число файлов воспроизведения:не менее 8192 (эпизоды за последние 24 часа) | Наличие
4.98 | Время записи в файл:не менее | 8 с
4.99 | Измерение уровня ST: | Наличие
4.100 | Число каналов измерения:10- электродов: 12 каналов | Наличие
4.101 | Диапазон измерений: | ±2.5 мВ
4.102 | Число файлов записи | 1440 (эпизоды зв последние 24 часа) файлов для всех отведений мониторинга
4.103 | Подавление импульсов кардиостимулятора:0.1 – 2 мс, ±2 – 700 мВ ANSI/AAMIEC 13-1992 совместимость ВКЛ/ВЫКЛ обнаружения импульсов кардиостимулятора | Наличие
4.104 | Защита от дефибрилляции IEC 60601-2-27 17.101 совместимая. | Наличие
4.105 | Фильтр от помех электрохирургических инструментов:наличие, восстановление 10 сек. Совместимо с IEC 60601-2-27:2005 | Наличие
4.106 | Постоянная времени: | 3.2 с
4.107 | Антифоновый фильтр не менее | 40dB(50 Гц или 60 Гц)
4.108 | Отведения: | Наличие
4.109 | Кабель 6- электродов:I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 из V1 – V6 | Наличие
4.110 | Кабель 10- электродов:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 – V6 | Наличие
4.111 | Отображение кривой: | Наличие
4.112 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно 3 (с кабелем на 3/6 электродов) 12 (с кабелем на 12 электродов) | Наличие
4.113 | Чувствительность:не хуже | 10 mm/mV ±5% (x1 чувствительность)
4.114 | Регулировка чувствительности:не менееx l/4, xl/2, xl, x2, x4, автоматический режим | Наличие
4.115 | Отображение импульсов стимуляции | Наличие
4.116 | Цикл обновления отображения ЧСС: | Каждые 3 с или при генерировании тревоги
4.117 | Параметры тревоги: | Наличие
4.118 | Диапазон верхних границ: не уже16 – 300 уд/мин с шагом 1 уд/мин, OFF (ВЫКЛ) | Наличие
4.119 | Диапазон нижних границ: не ужеOFF, 15 – 299 уд/мин с шагом 5 уд/мин | Наличие
4.120 | Параметры тревоги:TACHYCARDIA (тахикардия), BRADYCARDIA (брадикардия), ASYSTOLE (асистолия) | Наличие
4.121 | Интерпретация ЭКГ по 12-ти отведениям | Наличие
4.122 | Программа ECAPS 12C или аналог | Наличие
4.123 | Время анализа, не более | 30 сек
4.124 | Обнаружение патологических состояний не менее | 240
4.125 | Категории оценки не менее | 5
4.126 | Количество файлов отчетов не менее | 6
4.127 | Дыхание | Наличие
4.128 | Выбор каналов | R-L или R-F
4.129 | Термисторный метод | Наличие
4.130 | Импедансный метод | Наличие
4.131 | Доступный диапазон измерения сопротивления | 220 Ω – 4 kΩ
4.132 | Внутренний шум не более | 0.2 Ω (Относительно входа)
4.133 | Ток подмагничивания: | 45 ±10 μArms при 40 кГц
4.134 | Апноэ, регулировка в диапазоне | 5 – 40 с
4.135 | Частота отклика: | 3 Гц (-3 dB)
4.136 | Диапазон подсчета счетчика дыхания, не уже: | 0 – 150 дых/мин, ±2 дых/мин
4.137 | Защита от дефибриллятора:Вход дыхания защищен от разряда до 400 Дж/5 кВ | Наличие
4.138 | Отображение кривой: | Наличие
4.139 | Чувствительность дисплея: | 10 мм/Ω ±25% (при чувств х1)
4.140 | Регулировка чувствительности: | X1/4, x1/2, x1, x2, x4
4.141 | Цикл обновления отображения частоты дыхания: | Каждые 3 с или при подаче тревоги
4.142 | Тревога: | Наличие
4.143 | Диапазон верхних границ, не уже: | 2 – 150 дых/мин с шагом 2 дых/мин, OFF
4.144 | Диапазон нижних границ: | OFF, 0 – 148 дых/мин с шагом 2
4.145 | Время апноэ: | OFF, 5 – 40 с с шагом 5
4.146 | Отображаемые параметры | Частота дыхания, кривая респирограммы
4.147 | Диапазон расчета частоты дыхания, не уже: | 0 – 150 дых/мин
4.148 | Точность: | ±1 дых/мин
4.149 | Шум: В предалах 2.5 Ω (относительно входа) | Наличие
4.150 | Частота отклика, не более: | 0.1to3Hz(-3dB)
4.151 | SpO2 | Наличие
4.152 | Технология пульсоксиметрических датчиков - Абсорбционная спектрофотометрия в двух диапазонах волн (BluePRO® или эквивалент) | Наличие
4.153 | Диапазон измерения SpO2:не уже | 50 – 100%
4.154 | Точность SpO2:не хуже | ±2% (80% ≤ SpO2 ≤100%) ±3% (50% ≤ SpO2 ≤ 80%)
4.155 | Диапазон измерения частоты пульса не уже | 30 - 300 уд/мин
4.156 | Точность измерения пульса: | ±3% ±1 уд/мин
4.157 | Отображение SpO2: | Наличие
4.158 | Время запаздывания не более | 10 сек.
4.159 | Цикл обновления отображения частоты пульса: | 3 сек. или при подаче тревоги
4.160 | Модуляция тона синхронизации:не менее | Изменяется по 20 ступеням при 81 – 100% SpO2
4.161 | Чувствительность кривой:не менее | X1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8
4.162 | Тревога: | Наличие
4.163 | Диапазон верхних границ SpO2 не уже :51 – 100% SpO2 с шагом 1% SpO2 , OFF | Наличие
4.164 | Диапазон нижних границ SpO2 не уже:OFF, 50 – 99% SpO2 с шагом 1% SpO2 | Наличие
4.165 | Диапазон верхних границ частоты пульса, не уже: | 31 - 300 уд/мин, с шагом 1 уд/мин
4.166 | Диапазон нижних границ частоты пульса не уже: | 30 - 299 уд/мин, с шагом 1 уд/мин
4.167 | Время запаздывания тревоги не более | 5 сек.
4.168 | Неинвазивное давление крови | Наличие
4.169 | Метод измерения: | Осциллометрический
4.170 | Диапазон отображения давления манжеты:не уже | 0 – 300 мм рт.ст.
4.171 | Точность:±3 мм рт.ст. (0 мм рт.ст.≤ NIBP ≤ 200 мм рт.ст.) ±4 мм рт.ст. (200 мм рт.ст.≤ NIBP ≤ 300 мм рт.ст.) | Наличие
4.172 | Безопасность: | Наличие
4.173 | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты:Взрослые , не шире 300 – 330 мм рт.ст. Новорожденные не шире 150 – 165 мм рт.ст | Наличие
4.174 | Ограничение времени накачки манжеты:Взрослые не более 160 сек, Новорожденные не более 80 сек | Наличие
4.175 | Установка давления накачки манжеты Ручной режим, Автоматический режим | Наличие
4.176 | Режим измерений: Ручной, Непрерывный, Периодический, PWTT | Наличие
4.177 | Технология PWTT - время прохождения пульсовой волны - позволяет запускать триггер измерения НИАД автоматически при признаках его изменения | Наличие
4.178 | Цикл обновления отображения данных NIBP: | Обновляется при каждом измерении
4.179 | Звук окончания измерения: | Подается по окончании измерения
4.180 | Тревога: | Наличие
4.181 | Диапазон верхних границне уже: | 15 – 260 мм рт.ст. с шагом 5 мм рт.ст., OFF
4.182 | Диапазон нижних границ:не уже | OFF, 10 to 255 мм рт.ст. с шагом 5 мм рт.ст.
4.183 | Инвазивное давление крови | Наличие
4.184 | Количество каналов | до 7
4.185 | Диапазон измерения:не уже | -50 to 300 мм рт.ст.
4.186 | Точность измерения:±1 мм рт.ст.±1 цифра (-50 мм рт.ст.≤ IBP < 100 мм рт.ст.) ±1% ±1 цифра (100 мм рт.ст.≤IBP ≤ 300 мм рт.ст.) | Наличие
4.187 | Диапазон автоматического баланса нуля: | ±200 мм рт.ст.
4.188 | Точность автоматического баланса нуля: | ±1 мм рт.ст.
4.189 | Чувствительность преобразователя датчика: | 50 μV/V/10 мм рт.ст.
4.190 | Диапазон расчета частоты пульса:не уже | 0, 12 –300 уд/мин
4.191 | Точность расчета частоты пульса: | ±2 уд/мин
4.192 | Шум: | В пределах ±1 мм рт.ст.
4.193 | Дрейф нуля температуры: | ±0.1 мм рт.ст./ PC
4.194 | Частота отклика: | Пост.ток(DC) до 20 Гц ±3 Гц
4.195 | Цикл обновления отображения:Каждые 3 или при подаче тревоги | Наличие
4.196 | Синхрозвук BP:Предусмотрен, систолическая величина не уже 20 – 120 мм рт.ст., изменение с шагом 20 каждые 5 мм рт.ст. | Наличие
4.197 | Тревога: | Наличие
4.198 | Диапазон верхних границ: не уже2 – 300 мм рт.ст.с шагом 2 мм рт.ст., OFF | Наличие
4.199 | Диапазон нижних границ не уже:OFF, 0 – 298 мм рт.ст. с шагом 2 мм рт.ст. | Наличие
4.200 | Температура | наличие
4.201 | Не менее 4-х каналов измерения | наличие
4.202 | Диапазон измерения не уже: | 0 – 45 °C
4.203 | Точность измерения:±0.1 °C (25°C ≤ Temp ≤ 45°C) ±0.2°C ( 0°C ≤ Temp < 25°C) | наличие
4.204 | Дрейф температуры:В пределах ±0.005°C /°C | наличие
4.205 | Диапазон температуры: | наличие
4.206 | Отображаемый диапазон не уже:0°C – 45°C (32 – 115°F) | наличие
4.207 | Цикл обновления отображения, не реже: | Каждые 3 c
4.208 | Тревога: | наличие
4.209 | от 0.1 до 45 °C (32 to 113°F) шагами по 0.1 °C (1 °F), OFF | наличие
4.210 | Диапазон нижних границ:OFF,от 0 до 44.9°C (31 to 112°F) шагами по 0.1°C (1°F) | наличие
4.211 | Минутный сердечный выброс | наличие
4.212 | Метод измерения: | Метод термодилюции
4.213 | Диапазон измерения: | наличие
4.214 | Температура инъекции (Ti) не уже: | 0°C – 27°C
4.215 | Температура крови (Tb )не уже: | 15°C – 45°C
4.216 | Кривая терморассеяния (delta Tb) не уже: | 0°C – 2.5°C
4.217 | Минутный сердечный выброс не уже | 0.1 – 20 л/мин
4.218 | Точность измерения: | наличие
4.219 | Ti: | ±0.2°C
4.220 | Tb 25 – 45°C: | ±0.1°C
4.221 | Tb 15 – 25°C: | ±0.2°C
4.222 | CO: | ±5%
4.223 | Дрейф температуры: | наличие
4.224 | Ti: | ±0.005°C /°C
4.225 | Tb | ±0.005°C /°C
4.226 | Частота отклика (delta Tb):не уже | От DC до 3 Гц (-3 dB)
4.227 | Диапазон объема инъекций: | 3, 5, 10 мл (7F) 1, 2, 3, 4, 5 мл(5F)
4.228 | Фракционная концентрация вдыхаемого кислорода | наличие
4.229 | Диапазон измерения: не уже10 – 100% O2 | наличие
4.230 | Точность не хуже:±3% полной шкалы (при калибровке на 21% O2) ±2% полной шкалы (при калибровке на 100% O2) | наличие
4.231 | Дрейф температуры: | ±0.12% O2/°C
4.232 | Цикл обновления отображения FiO2: | Каждые 3 с или при подаче тревоги
4.233 | Тревога: | наличие
4.234 | Диапазон верхних границ:не уже | 19 – 100% с шагом 1%, OFF
4.235 | Диапазон нижних границ:не уже | OFF, 18 – 99% с шагом 1%
4.236 | Давление выдыхаемого углекислого газа | наличие
4.237 | Капнография у неинтубированных пациентов при помощи датчиков основного потока, у интубированных датчиками бокового потока и датчиками основного потока | Наличие
4.238 | Метод измерения основного потока | количественный и полу-колличественный метод
4.239 | Диапазон измерения: | 0 – 99 мм рт.ст.
4.240 | Время разогрева: | 5 с (минимум)
4.241 | Время отклика | 120 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90%
4.242 | Определяемая частота дыхания | 3 – 60 дых/мин
4.243 | Точность измерения: | ±4 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.) ± 10% показания (40 < CO2 ≤ 76 мм рт.ст.) (При 1 атм. давлении, вдыхаемый воздух, без конденсации)
4.244 | Цикл обновления отображения величины CO2: | Каждые 3 с или при подаче тревоги
4.245 | Тревога: | Наличие
4.246 | Диапазон верхних границ:не уже | 2 to 99 мм рт.ст.in 1 мм рт.ст.in 1 steps, OFF
4.247 | Диапазон нижних границ:не уже | OFF, 1 – 98 мм рт.ст. с шагом 1
4.248 | Время апноэ:не уже | OFF, 5 – 40 с
4.249 | Потребность в электроэнергии | Наличие
4.250 | Параметры электросети: | AC 220 – 240 В± 10%, 50 или 60 Гц ±2%, DC 8.5 – 12.6 ±5%
4.251 | Потребляемая мощность: | AC: 130 ВА максимум
4.252 | Одновременное ипользование всех заявленных функций | Наличие
4.253 | Электромагнитная совместимость | Наличие
4.254 | IEC60601-1-2 (1993) – Сопутствующий стандарт: Электромагнитная совместимость – Требования и тесты | наличие
4.255 | Стандарты безопасности | наличие
4.256 | Стандарт безопасности:IEC 60601-1 (1988) поправка1 (1991), поправка 2 (1995) IEC 6060-2-27 (1994) – Особые требования по безопасности при мониторинге электрокардиографии IEC 60601-2-25 (1993)/NS 1231 (1995) - Особые требования по безопасности при мониторинге электрокардиографии IEC 60601-2-30 (1995) - Особые требования по безопасности автоматической работы в оборудовании непосредственного мониторинга давления крови | наличие
4.257 | Тип электробезопасности:CLASS I EQUIPMENT (Питание от электросети) Оборудование с внутренним питанием (Питание от батареи) | наличие
4.258 | Соответствие степени защиты от электрического удара | наличие
4.259 | ЭКГ, дыхание (имедансный метод), IBP: | Тип защиты от дефибрилляции CF
4.260 | Температура, сердечный выброс: | Тип защиты CF
4.261 | NIBP: | Тип защиты от дефибрилляции BF
4.262 | SpO2, дыхание (термисторный метод), CO2, FiO2: | Тип защиты BF
4.263 | Степень защиты от попадания воды: | IPXO
4.264 | Режим работы: | Непрерывная работа
4.265 | Прочие условия:
4.266 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
4.267 | Год выпуска | не ранее 2010 г.

## приложение № 5
Приложение № 5
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
_______________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Лот №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями
1.1 | Модель | Указать
1.2 | Производитель | Указать
1.3 | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов с экспертной диагностической точностью. | Наличие
1.4 | Области применения
1.5 | - кардиология | Наличие
1.6 | - ангиология | Наличие
1.7 | - транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга | Наличие
1.8 | - близко расположенные органы и поверхностные структуры | Наличие
1.9 | - органы брюшной полости | Наличие
1.10 | - акушерство, гинекология | Наличие
1.11 | - скелетно-мышечная система | Наличие
1.12 | - урология | Наличие
1.13 | - интраоперационные исследования | Наличие
1.14 | - чреспищеводные исследования | Наличие
1.15 | Основной блок
1.16 | Характеристики получения изображения
1.17 | Полностью цифровое формирование ультразвукового луча | Наличие
1.18 | Технология широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие
1.19 | Количество приемо-передающих каналов, не менее | 49100
1.20 | Количество каналов для параллельной обработки данных, не менее | 4
1.21 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230
1.22 | Многочастотное сканирование с выбором центральной частоты в диапазоне не менее, MHz | от 1 до 13
1.23 | Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральным допплером | Наличие
1.24 | Динамическая аподизация | Наличие
1.25 | Динамическая апертура | Наличие
1.26 | Динамическая фокусировка | Наличие
1.27 | Количество зон фокусировки, не менее | 8
1.28 | Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг) | Наличие
1.29 | Интеллектуальные тканеспецифичные программы | Наличие
1.30 | Отображаемые градации серого, не менее | 256
1.31 | Технология кодированного излучения | Наличие
1.32 | Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие
1.33 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие
1.34 | - количество базовых частот, не менее | 4
1.35 | - количество гармонических частот, не менее | 5
1.36 | Режимы сканирования:
1.37 | В-режим: | Наличие
1.38 | - угловое смещение изображения | Наличие
1.39 | - количество зон фокусировки , не менее | 8
1.40 | - максимальная глубина сканирования не менее, см | 30
1.41 | - максимальная частота кадров в секунду, не менее | 730
1.42 | - композитное изображение | Наличие
1.43 | - функция улучшения пространственного разрешения изображения | Наличие
1.44 | - технология "пересекающихся лучей" | Наличие
1.45 | - технология автоматического подавления артефактов | Наличие
1.46 | - технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие
1.47 | М-режим: | Наличие
1.48 | - цветовой М-режим | Наличие
1.49 | - анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие
1.50 | - анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие
1.51 | - активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях | Наличие
1.52 | - совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо | Наличие
1.53 | PW – импульсно-волновой допплер: | Наличие
1.54 | - коррекция угла в диапазоне не менее, градусов | от +80 до - 80
1.55 | - шаг коррекции угла не более, градусов | 1
1.56 | - размер контрольного объема в диапазоне не менее, мм | от 1 до 20
1.57 | - режим HPRF PW- режим высокой частоты повторения импульсов | Наличие
1.58 | - максимальная глубина расположения контрольного объема не менее, см | 30
1.59 | - независимая коррекция частоты допплера | Наличие
1.60 | - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие
1.61 | CW – постоянно-волновой допплер: | Наличие
1.62 | - независимая коррекция частоты допплера | Наличие
1.63 | CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие
1.64 | - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
1.65 | - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
1.66 | - независимое от В - режима изменение частоты сканирования | Наличие
1.67 | - максимальная частота не менее, кадров в секунду | 290
1.68 | PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: | Наличие
1.69 | - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
1.70 | - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
1.71 | Недопплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие
1.72 | Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах | Наличие
1.73 | Триплексный режим в реальном масштабе времени:
1.74 | - В + CFM + PW/CW | Наличие
1.75 | - B + PD + PW/CW | Наличие
1.76 | Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора | Наличие
1.77 | Спектральный тканевой допплер | Наличие
1.78 | Режим СтрессЭхоКГ: | Наличие
1.79 | - сохранение индивидуальных параметров сканирования для каждого сечения сердца, воспроизведение их на каждом этапе исследования | Наличие
1.80 | - выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования | Наличие
1.81 | - произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа | Наличие
1.82 | - стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ, не менее | 10
1.83 | - редактор протоколов Cтресс-ЭхоКГ | Наличие
1.84 | - запись длительной кинопетли не менее, мин | 2
1.85 | Выведение на экран синхронизированных изображений, не менее | 12
1.86 | Совместимость со стандартом DICOM | Наличие
1.87 | Подключение к сети через ETHERNET | Наличие
1.88 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель | Наличие
1.89 | - создание архивов пациентов, профессиональная база данных | Наличие
1.90 | - сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные | Наличие
1.91 | - поиск пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям и создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям | Наличие
1.92 | - экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные | Наличие
1.93 | - доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. | Наличие
1.94 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие
1.95 | - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс | Наличие
1.96 | - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие
1.97 | - режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие
1.98 | Автоматическое создание отчетов | Наличие
1.99 | Включение в отчеты изображений | Наличие
1.100 | Редактор отчетов | Наличие
1.101 | Измерения и анализ
1.102 | Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу | Наличие
1.103 | Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие
1.104 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской | Наличие
1.105 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие
1.106 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие
1.107 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие
1.108 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие
1.109 | Кинопамять:
1.110 | - стандартная не менее, секунд | 300
1.111 | - режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель | Наличие
1.112 | - регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее, позиций | 8
1.113 | Устройства для сохранения и чтения информации:
1.114 | - встроенный DVD-RW-дисковод | Наличие
1.115 | - встроенный HDD не менее, Гб | 160
1.116 | - сохранение на USB Flash Card | Наличие
1.117 | - USB-2 портов не менее | 4
1.118 | - видео выход: DVA/VGA | Наличие
1.119 | Интерфейс пользователя
1.120 | Консоль управления
1.121 | - интерактивный жидкокристаллический экран с клавиатурой на панели | Наличие
1.122 | - интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие
1.123 | Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения | Наличие
1.124 | - разрешение не менее, пикселей | 1280 x 960
1.125 | - размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 17
1.126 | - регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие
1.127 | - наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие
1.128 | Количество активных портов для подключения датчиков (не считая порт для карандашного датчика), не менее | 3
1.129 | Размеры и вес
1.130 | Высота*ширина*глубина не более, см | 150*60*70
1.131 | Дополнительные принадлежности
1.132 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие
1.133 | Датчики
1.134 | Типы поддерживаемых датчиков
1.135 | Конвексные | Наличие
1.136 | Микроконвексные | Наличие
1.137 | Секторные электронные | Наличие
1.138 | Линейные | Наличие
1.139 | Комбинированные ректовагинальные | Наличие
1.140 | Датчик типа «карандаш» для для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии | Наличие
1.141 | Чреспищеводный взрослый | Наличие
1.142 | Чреспищеводный десткий | Наличие
1.143 | Типы датчиков:
1.144 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие
1.145 | Программируемых режимов работы каждого датчика, не менее | 40
1.146 | Cекторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие
1.147 | - диапазон частот, Мгц | от 1,5 до 3,5
1.148 | - число элементов, не менее | 96
1.149 | - угол сканирования не менее, градусов | 90
1.150 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Наличие
1.151 | - диапазон частот, Мгц | от 4,0 до 13,0
1.152 | - число элементов, не менее | 192
1.153 | - ширина сканируемого участка, не более, мм | 40
1.154 | Дополнительные принадлежности
1.155 | Цифровой черно-белый термопринтер | Наличие
1.156 | Бумага для черно-белого термопринтера | Наличие
1.157 | Источник бесперебойного питания мощностью не менее 1000 VA | Наличие
1.158 | Прочие условия:
1.159 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
1.160 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
2 | Лот №2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями
2.1 | Модель | Указать
2.2 | Производитель | Указать
2.3 | Переносная полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером | Наличие
2.4 | Области применения
2.5 | Акушерство и гинекология | Наличие
2.6 | Кардиология | Наличие
2.7 | Неврология | Наличие
2.8 | Травматология и ортопедия | Наличие
2.9 | Урология | Наличие
2.10 | Эндокринология | Наличие
2.11 | Ангиология | Наличие
2.12 | Интраоперационные исследования | Наличие
2.13 | Основной блок
2.14 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат весом не более, кг | 5.5
2.15 | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее | 1024
2.16 | Полностью цифровое формирование луча | Наличие
2.17 | Диапазон рабочих частот не менее, МГц | от 1,7 до 18
2.18 | Динамический диапазон не менее, дБ | 172
2.19 | Одновременное использование передающих фокусных зон не менее | 8
2.20 | Динамическая апертура | Наличие
2.21 | Динамический фильтр | Наличие
2.22 | Увеличение изображения в реальном времени не менее, чем крат | 8
2.23 | Глубина визуализации не менее,см | 30
2.24 | Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D | Наличие
2.25 | Триплексный режим | Наличие
2.26 | Одновременный вывод на экран не менее, изображений | 12
2.27 | Тканевая гармоника | Наличие
2.28 | В–режим: | Наличие
2.29 | Количество карт серой шкалы, не менее | 39
2.30 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 5
2.31 | М–режим | Наличие
2.32 | Количество карт серой шкалы, не менее | 39
2.33 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 5
2.34 | Цветной М–режим | Наличие
2.35 | PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла | Наличие
2.36 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие
2.37 | Шкала скоростей в диапазоне не менее, м/с | от 0,15 до 8,7
2.38 | PRF режим высокой частоты повторения импульсов - частота повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 700 до 19780
2.39 | Максимальное отклонение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от -20 до +20
2.40 | Количество карт серой шкалы, не менее | 7
2.41 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 6
2.42 | Количество углов сканирования не менее | 5
2.43 | Коррекция угла сканирования при шаге 1° в диапазоне, не менее | от -90 до +90
2.44 | CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла | Наличие
2.45 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие
2.46 | Шкала скоростей в диапазоне не менее, м/с | от 0,4 до 14,6
2.47 | Количество карт серой шкалы не менее | 7
2.48 | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 6
2.49 | CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости | Наличие
2.50 | Количество карт не менее | 13
2.51 | PRF режим высокой частоты повторения импульсов - частота повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 300 до 11400
2.52 | Максимальное отклонение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от -20 до +20
2.53 | Количество углов сканирования, не менее | 5
2.54 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
2.55 | PD – Энергетический допплер | Наличие
2.56 | Количество карт окрашивания, не менее | 13
2.57 | PRF режим высокой частоты повторения импульсов - частота повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 300 до 11400
2.58 | Максимальное отклонение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от -20 до +20
2.59 | Количество углов сканирования, не менее | 5
2.60 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
2.61 | Регистрация направления кровотока | Наличие
2.62 | Режим виртуального конвекса | Наличие
2.63 | Раширение ширины ближней зоны визуализации фазированного датчика | Наличие
2.64 | Программа автоматической оптимизации изображения в В-режиме | Наличие
2.65 | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме ЦДК | Наличие
2.66 | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме спектрального допплера | Наличие
2.67 | Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте | 1
2.68 | Многолучевое сложносоставное сканирование для всех датчиков | Наличие
2.69 | Специализированные пакеты программного обеспечения (настройки всех режимов визуализации, измерений, расчетов) для: | Наличие
2.70 | - Анестезиологии (Проведения регионарной анесезии) | Наличие
2.71 | - Сосудистого доступа | Наличие
2.72 | - Неотложной медицины | Наличие
2.73 | - Русифицированный интерфейс пользователя | Наличие
2.74 | - Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие
2.75 | Работа в автономном режиме без подзарядки аккумулятора не менее, минут | 60
2.76 | Типы поддерживаемых датчиков
2.77 | Конвексные | Наличие
2.78 | Микроконвексные | Наличие
2.79 | Секторные электронные | Наличие
2.80 | Линейные | Наличие
2.81 | Комбинированные ректовагинальные | Наличие
2.82 | Интраоперационные | Наличие
2.83 | Датчики
2.84 | Cекторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие/Указать модель
2.85 | Число элементов не менее | 64
2.86 | Диапазон частот не менее, МГц | от 1,7 до 4
2.87 | Угол сканирования не менее, градусов | 90
2.88 | Глубина визуализации не менее, мм | 300
2.89 | Поддержка спектрального (PW, CW) допплера | Наличие
2.90 | Поддержка цветового допплеровского картирования | Наличие
2.91 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие
2.92 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 6
2.93 | Расширение ширины ближней зоны визуализации фазированных датчиков | Наличие
2.94 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 6
2.95 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований | Наличие/Указать модель
2.96 | Число элементов не менее | 128
2.97 | Диапазон частот не менее, МГц | от 2 до 5,5
2.98 | Радиус кривизны не более, мм | 60
2.99 | Угол сканирования не менее, градусов | 55
2.100 | Глубина визуализации не менее, мм | 300
2.101 | Поддержка спектрального допплера | Наличие
2.102 | Поддержка цветового допплеровского картирования | Наличие
2.103 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие
2.104 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 4
2.105 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований | Наличие/Указать модель
2.106 | Число элементов не менее | 128
2.107 | Диапазон частот не менее, МГц | от 4 до 12
2.108 | Апертура не более, мм | 40
2.109 | Глубина визуализации не менее, мм | 150
2.110 | Изменение угла сканирования не менее, градусов | 20
2.111 | Поддержка спектрального Доплеровского режима | Наличие
2.112 | Поддержка цветового Доплеровского режима | Наличие
2.113 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие
2.114 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 5
2.115 | Плоский жидкокристаллический монитор | Наличие
2.116 | Диагональ не менее, дюймов | 15
2.117 | Экранная матрица не менее, пикселей | 1024х768
2.118 | Количество градаций серого не менее | 256
2.119 | Регулировка наклона не менее, градусов | 160
2.120 | Архивация изображений
2.121 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения | Наличие
2.122 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях | Наличие
2.123 | В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима | Наличие
2.124 | СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы | Наличие
2.125 | PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие
2.126 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима , трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений | Наличие
2.127 | Кинопетля не менее, кадров | 1000
2.128 | Кинопетля не менее, секунд | 60
2.129 | Внешний DVD-дисковод | Наличие
2.130 | USB-порт | Наличие
2.131 | Объем жесткого диска не менее, Гб | 80
2.132 | Запись статических изображений на DVD в формате jpeg, DICOM | Наличие
2.133 | Запись динамических клипов на DVD в формате avi , DICOM | Наличие
2.134 | Измерение в В-режиме
2.135 | Расстояние | Наличие
2.136 | Площадь | Наличие
2.137 | Объем | Наличие
2.138 | Угол | Наличие
2.139 | Измерение в М-режиме
2.140 | Расстояние | Наличие
2.141 | Скорость | Наличие
2.142 | Временной интервал | Наличие
2.143 | Частота сердечных сокращений | Наличие
2.144 | Измерение в D-режиме
2.145 | Линейная скорость | Наличие
2.146 | Средняя скорость | Наличие
2.147 | Временные интервалы | Наличие
2.148 | Индекс резистентности | Наличие
2.149 | Пульсационный индекс | Наличие
2.150 | Градиент давления | Наличие
2.151 | Степень стеноза | Наличие
2.152 | Частота сердечных сокращений | Наличие
2.153 | Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока | Наличие
2.154 | Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики | Наличие
2.155 | Видеовыход
2.156 | SVGA (RGB) | Наличие
2.157 | Система регистрации
2.158 | Цифровой ч/б термовидеопринтер | Наличие
2.159 | Бумага для ч/б видеопринтера, не менее 5 рулонов | Наличие
2.160 | Прочие условия:
2.161 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
2.162 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
3 | Лот №3 Устройство для получения и обработки медицинского изображения в режиме объемного сканирования 4D для доукомплектования системы ультразвуковой диагностической медицинской Vivid 7, производства компании "ДжиИ Медикал Системз"
3.1 | Производитель | Указать
3.2 | Многоплановая визуализация сердца в реальном масштабе времени : | Наличие
3.3 | - Многоплановая, двухплановая и трехплановая, визуализация сердца, поддерживающая двухмерный режим, цветовое допплеровское картирование, тканевой допплер, включая оценку скорости и степени деформации, технологию оценки синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени с частотой не менее, кадров в секунду | 100
3.4 | - Технология трехплановой визуализации сердца, поддерживающая оценку синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени с частотой не менее, кадров в секунду | 100
3.5 | - Автоматическая количественная оценка степени асинхронности, вычисление индексов асинхронности | Наличие
3.6 | -Цветовое и цифровое картирование синхронности сокращения левого желудочка | Наличие
3.7 | -Автоматическое формирование отчетов о синхронности сокращения левого желудочка | Наличие
3.8 | -Реконструкция трехмерной модели сердца с частотой в реальном масштабе времени не менее, кадров в секунду | 90
3.9 | - Реконструкция полнообъемных трехмерных моделей сердца | Наличие
3.10 | - Технология получения срезов трехмерной модели в любых направлениях | Наличие
3.11 | -Одномоментное получение трехмерной модели сердца в реальном масштабе времени не менее, срезов | 9
3.12 | -Реконструкция трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени с частотой не менее, кадров в секунду | 85
3.13 | -Одномоментное получение трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени не менее, срезов | 6
3.14 | -Полный пакет измерений и анализа для многомерной визуализации сердца | Наличие
3.15 | -Специальные преднастройки для контрастных исследований в режимах многомерной визуализации сердца | Наличие
3.16 | -Колоризация трехмерной модели для цветового кодирования глубины модели | Наличие
3.17 | -Режим стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Наличие
3.18 | -Очки для стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Наличие
3.19 | -Сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Наличие
3.20 | -Интеграция многоплановой визуализации в пакеты стресс-ЭхоКГ и оценки синхронности сокращения сердца (при наличии этих опций) | Наличие
3.21 | Недопплеровская качественная и количественная оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда (Automated functional imaging): | Наличие
3.22 | - Оценка продольных векторов сокращения миокарда | Наличие
3.23 | - Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка | Наличие
3.24 | - Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие
3.25 | - Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие
3.26 | -Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие
3.27 | Автоматический и ручной анализ сохраненных кинопетель (Q – Analysis): | Наличие
3.28 | - Извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие
3.29 | - Извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие
3.30 | - Пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука | Наличие
3.31 | - Экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа | Наличие
3.32 | Прочие условия:
3.33 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
3.34 | Год выпуска | не ранее 2009 г.
4 | Лот №4 Прикроватный монитор с принадлежностями
4.1 | Модель | Указать
4.2 | Производитель | Указать
4.3 | Общие характеристики
4.4 | Использование программируемых функциональных кнопок | Наличие
4.5 | Русскоязычный интерфейс программного обеспечения | Наличие
4.6 | Выбор предустановок настройки для различных областей применения:операционная, ОРИТ, ОРИТ новорожденных | Наличие
4.7 | Использование универсальных разъемов с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента | Наличие
4.8 | До 7 ми мультипараметрических коннекторов для подключений датчиков | Наличие
4.9 | Типы датчиков для измерения Дыхания, CO2, ИАД, Сердечного выброса, FiO2, BIS (анализ глубины анестезии), Температуры -"SmartCable" или эквивалент | Наличие
4.10 | Сохранения и перенос на другой монитор накопленных данных в мобильном измерительном блоке | Наличие
4.11 | Технология Transport Concept или эквивалент | Наличие
4.12 | Калькулятор дозировок лекарственных средств | Наличие
4.13 | Калькулятор функций легких | Наличие
4.14 | Защита от дефибрилляции | до 400 Дж
4.15 | Защита от электрохирургического оборудования | Наличие
4.16 | Беспроводная передача данных на центральную станцию | Наличие
4.17 | Распечатка данных на сетевом принтере | Наличие
4.18 | Межкроватное мониторирование | Наличие
4.19 | Выход RGB на внешний монитор: | Наличие
4.20 | Интерфейс RS-232 | Наличие
4.21 | Интерфейс Multilink для подключения внешних устройств | Наличие
4.22 | Интерфейс USB | Наличие
4.23 | Аккумуляторная батарея | Наличие
4.24 | Тип батареи | NiMH
4.25 | Время автономной работы до 120 мин. | Наличие
4.26 | Выход для синхронизации с системой внутриаортальной баллонной контрпульсации или дефибриллятором | Наличие
4.27 | Терморегистратор | Наличие
4.28 | Пульт ДУ (дистанционное управление) | Наличие
4.29 | Передача и визуализация данных от аппаратов ИВЛ | Наличие
4.30 | Дисплей | Наличие
4.31 | Размер экрана, диагональ, не менее , см | 38,1 см;
4.32 | разрешение экрана не менее , точек | 1024х768
4.33 | Область обзора экрана , не менее | 304.1 × 228.1 мм
4.34 | Тип дисплея -цветной, жидкокристаллический TFT, сенсорный дисплей | Наличие
4.35 | Перо для сенсорного экрана | Наличие
4.36 | Режим отображения кривой | безинерционный подвижный или безинерционный фиксированный
4.37 | Режим увеличенного отображения данных | Наличие
4.38 | Одновременное отображение на экране 15 кривых (12 цветов). Функция "замораживание" кривых | Наличие
4.39 | Отображение на экране 12 кривых ЭКГ | Наличие
4.40 | Отображение на экране кривых Дыхание; | Наличие
4.41 | Отображение на экране кривых -Плетизмограмма SpO2 | Наличие
4.42 | Отображение на экране кривых; IBP (7 - максимум) | Наличие
4.43 | Отображение на экране кривых ; CО2 | Наличие
4.44 | Отображение на экране кривых; Сердечный выброс | Наличие
4.45 | Отображение на экране кривых;O2 | Наличие
4.46 | Отображение на экране кривых;Анестезиологический агент | Наличие
4.47 | Отображение на экране кривых; ЭЭГ (BIS) | Наличие
4.48 | Отображаемые числовые данные -ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), НИАД(систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, FiO2, ETCO2, BIS. При мониторинге газа EtCO2, FiCO2, EtN2O, FiN2O, EtO2, FiO2, Et и Fi двух агентов с наивысшей концентрацией | Наличие
4.49 | Отображение оксикардиореспирограммы | Наличие
4.50 | Скорость развертки 6.25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с | Наличие
4.51 | Скорость развертки дыхания и CO2, не более | 1,56 мм/с
4.52 | синхрометки ЧСС, частота пульса, дыхания. | Наличие
4.53 | Звук | Наличие
4.54 | Типы звуков:Тревога, синхронизация, нажатие кнопок | Наличие
4.55 | Звуковая тревога:3 типа | Наличие
4.56 | Звку синхронизации:Переменный модулированный тон для IBP и SpO2 | Наличие
4.57 | Тревога | Наличие
4.58 | Число файлов тревоги, не менее 8100 эпизода, за 24 часа | Наличие
4.59 | Элементы тревоги:Верхняя/нижняя границы тревоги, тревоги аритмии, тревоги измеряемых параметров, технические тревоги (тревога отсоединения разъемов, тревога шума, тревога отсоединения электродов, тревога определения кривой, тревога отсоединения датчиков, тревога контроля манжеты/шланга, тревога контроля сенсора, тревога разряда батареи) | Наличие
4.60 | Типы тревоги:Кризис (Crisis) (красное мигание). Предостережение об опасности (Warning) (желтое мигание), Внимание (Advisory) (желтое свечение), сообщение | Наличие
4.61 | Индикация тревоги:Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звук тревоги | Наличие
4.62 | Приостановка тревоги:Предусмотрена (на 1, 2 или 3 минуты, ) | Наличие
4.63 | Задержка сигнала тревоги в мониторной сети , не более | 4 сек.
4.64 | Архив волновых форм | Наличие
4.65 | Интервал записи, не менее | 24 часа
4.66 | Число записываемых кривых каждого параметра , не менее | 5
4.67 | Типы записываемых волновых форм,ЭКГ, дыхание, плетизмогамма, ИАД, СО2, ЭЭГ, FiO2 | Наличие
4.68 | Архив эпизодов аритмий | Наличие
4.69 | Число файлов Аритмии:не менее 8000 за 24 часа Сегмент ST: 1440 (последние 24 часа) | Наличие
4.70 | События, отображаемые | Аритмия, сегмент ST
4.71 | Графические тренды | Наличие
4.72 | Параметры тренда:ЧСС (или частота пульса), частота дыхания, частота VPC, уровень ST, EVENT, апноэ (время), апноэ (частота), SpO2, НИАД (систолич., диастолич., среднее), ИАД (систолич., диастолич., среднее), температура, CO2, FiO2, параметры анализа анестезиологических газов, PWTT, BIS | Наличие
4.73 | Временной интервал тренда: | 24 часа
4.74 | Табличные тренды | Наличие
4.75 | Параметры:ЧСС (или частота пульса), частота VPC, уровень ST, NIBP (систолич., диастолич., среднее), SpO2 , IBP (систолич., диастолич., среднее), частота дыхания, температура, CO2 и FiO2, параметры анестезиологических газов, события, апноэ (время и частота) | Наличие
4.76 | Число файлов в списке:Периодический список основных показателей состояния: 1440 Позиции в списке основных показателей состояния, при измерении НИАД: 512 | Наличие
4.77 | Интервал списка:Периодический список основных показателей состояния: 1,5, 15, 30 или 60 мин | Наличие
4.78 | Список гемодинамики | Наличие
4.79 | Число файлов:не менее | 512
4.80 | Параметры вычисления, не менее HR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление) (mean), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI | Наличие
4.81 | Анализатор летучих анестетиков (CO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, изофлюран, десфлюран) | Наличие
4.82 | BISx-модуль анализа глубины анестезии | Наличие
4.83 | ЭКГ | Наличие
4.84 | Допустимое отклонение потенциала электрода:не более | ±500 мВ
4.85 | Входной динамический диапазон:в пределах | ±5 мВ
4.86 | Внутренние шумы: не более (Относительно входного сигнала) | 30 μ
4.87 | Коэффициент подавления в обычном режиме, не менее | 95 dB
4.88 | Входное сопротивление, не менее | 5 MΩ (при 10 Гц)
4.89 | Входной ток смещения не боле | 100 nA
4.90 | Подсчет ЧСС: | Наличие
4.91 | Метод расчета:Движущееся усреднение/Моментальный от удара к удару (по выбору) | Наличие
4.92 | Диапазон расчета:не уже | 0, 15 – 300 уд/мин (±2 уд/мин)
4.93 | Анализ аритмии | Наличие
4.94 | Метод анализа: | Метод сравнения по образцу
4.95 | Число каналов:не менее | 2 канала
4.96 | Подсчет частоты VPC: не уже | 0 – 99 VPC/мин
4.97 | Сообщения аритмии, не менее:ASYSTOLE (асистолия), VT (желудочковая тахикардия), VF(желудочковая фибрилляция), VPC RUN (серия экстрасистол), COUPLET ( парная экстрасистола), EARLY VPC (ранняя экстрасистола), BIGEMINY (бигеминия), FREQ VPC (частые экстрасистолы), TACHYCARDIA (тахикардия), BRADYCARDIA (брадикардия), NOISE (шумы), Electrode OFF (электрод отключен), LEARNING (обучение) | Наличие
4.98 | Воспроизведение аритмии: | Наличие
4.99 | Число файлов воспроизведения:не менее 8192 (эпизоды за последние 24 часа) | Наличие
4.100 | Время записи в файл:не менее | 8 с
4.101 | Измерение уровня ST: | Наличие
4.102 | Число каналов измерения:10- электродов: 12 каналов | Наличие
4.103 | Диапазон измерений: | ±2.5 мВ
4.104 | Число файлов записи | 1440 (эпизоды зв последние 24 часа) файлов для всех отведений мониторинга
4.105 | Подавление импульсов кардиостимулятора:0.1 – 2 мс, ±2 – 700 мВ ANSI/AAMIEC 13-1992 совместимость ВКЛ/ВЫКЛ обнаружения импульсов кардиостимулятора | Наличие
4.106 | Защита от дефибрилляции IEC 60601-2-27 17.101 совместимая. | Наличие
4.107 | Фильтр от помех электрохирургических инструментов:наличие, восстановление 10 сек. Совместимо с IEC 60601-2-27:2005 | Наличие
4.108 | Постоянная времени: | 3.2 с
4.109 | Антифоновый фильтр не менее | 40dB(50 Гц или 60 Гц)
4.110 | Отведения: | Наличие
4.111 | Кабель 6- электродов:I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 из V1 – V6 | Наличие
4.112 | Кабель 10- электродов:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 – V6 | Наличие
4.113 | Отображение кривой: | Наличие
4.114 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно 3 (с кабелем на 3/6 электродов) 12 (с кабелем на 12 электродов) | Наличие
4.115 | Чувствительность:не хуже | 10 mm/mV ±5% (x1 чувствительность)
4.116 | Регулировка чувствительности:не менееx l/4, xl/2, xl, x2, x4, автоматический режим | Наличие
4.117 | Отображение импульсов стимуляции | Наличие
4.118 | Цикл обновления отображения ЧСС: | Каждые 3 с или при генерировании тревоги
4.119 | Параметры тревоги: | Наличие
4.120 | Диапазон верхних границ: не уже16 – 300 уд/мин с шагом 1 уд/мин, OFF (ВЫКЛ) | Наличие
4.121 | Диапазон нижних границ: не ужеOFF, 15 – 299 уд/мин с шагом 5 уд/мин | Наличие
4.122 | Параметры тревоги:TACHYCARDIA (тахикардия), BRADYCARDIA (брадикардия), ASYSTOLE (асистолия) | Наличие
4.123 | Интерпретация ЭКГ по 12-ти отведениям | Наличие
4.124 | Программа ECAPS 12C или аналог | Наличие
4.125 | Время анализа, не более | 30 сек
4.126 | Обнаружение патологических состояний не менее | 240
4.127 | Категории оценки не менее | 5
4.128 | Количество файлов отчетов не менее | 6
4.129 | Дыхание | Наличие
4.130 | Выбор каналов | R-L или R-F
4.131 | Термисторный метод | Наличие
4.132 | Импедансный метод | Наличие
4.133 | Доступный диапазон измерения сопротивления | 220 Ω – 4 kΩ
4.134 | Внутренний шум не более | 0.2 Ω (Относительно входа)
4.135 | Ток подмагничивания: | 45 ±10 μArms при 40 кГц
4.136 | Апноэ, регулировка в диапазоне | 5 – 40 с
4.137 | Частота отклика: | 3 Гц (-3 dB)
4.138 | Диапазон подсчета счетчика дыхания, не уже: | 0 – 150 дых/мин, ±2 дых/мин
4.139 | Защита от дефибриллятора:Вход дыхания защищен от разряда до 400 Дж/5 кВ | Наличие
4.140 | Отображение кривой: | Наличие
4.141 | Чувствительность дисплея: | 10 мм/Ω ±25% (при чувств х1)
4.142 | Регулировка чувствительности: | X1/4, x1/2, x1, x2, x4
4.143 | Цикл обновления отображения частоты дыхания: | Каждые 3 с или при подаче тревоги
4.144 | Тревога: | Наличие
4.145 | Диапазон верхних границ, не уже: | 2 – 150 дых/мин с шагом 2 дых/мин, OFF
4.146 | Диапазон нижних границ: | OFF, 0 – 148 дых/мин с шагом 2
4.147 | Время апноэ: | OFF, 5 – 40 с с шагом 5
4.148 | Отображаемые параметры | Частота дыхания, кривая респирограммы
4.149 | Диапазон расчета частоты дыхания, не уже: | 0 – 150 дых/мин
4.150 | Точность: | ±1 дых/мин
4.151 | Шум: В предалах 2.5 Ω (относительно входа) | Наличие
4.152 | Частота отклика, не более: | 0.1to3Hz(-3dB)
4.153 | SpO2 | Наличие
4.154 | Технология пульсоксиметрических датчиков - Абсорбционная спектрофотометрия в двух диапазонах волн (BluePRO® или эквивалент) | Наличие
4.155 | Диапазон измерения SpO2:не уже | 50 – 100%
4.156 | Точность SpO2:не хуже | ±2% (80% ≤ SpO2 ≤100%) ±3% (50% ≤ SpO2 ≤ 80%)
4.157 | Диапазон измерения частоты пульса не уже | 30 - 300 уд/мин
4.158 | Точность измерения пульса: | ±3% ±1 уд/мин
4.159 | Отображение SpO2: | Наличие
4.160 | Время запаздывания не более | 10 сек.
4.161 | Цикл обновления отображения частоты пульса: | 3 сек. или при подаче тревоги
4.162 | Модуляция тона синхронизации:не менее | Изменяется по 20 ступеням при 81 – 100% SpO2
4.163 | Чувствительность кривой:не менее | X1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8
4.164 | Тревога: | Наличие
4.165 | Диапазон верхних границ SpO2 не уже :51 – 100% SpO2 с шагом 1% SpO2 , OFF | Наличие
4.166 | Диапазон нижних границ SpO2 не уже:OFF, 50 – 99% SpO2 с шагом 1% SpO2 | Наличие
4.167 | Диапазон верхних границ частоты пульса, не уже: | 31 - 300 уд/мин, с шагом 1 уд/мин
4.168 | Диапазон нижних границ частоты пульса не уже: | 30 - 299 уд/мин, с шагом 1 уд/мин
4.169 | Время запаздывания тревоги не более | 5 сек.
4.170 | Неинвазивное давление крови | Наличие
4.171 | Метод измерения: | Осциллометрический
4.172 | Диапазон отображения давления манжеты:не уже | 0 – 300 мм рт.ст.
4.173 | Точность:±3 мм рт.ст. (0 мм рт.ст.≤ NIBP ≤ 200 мм рт.ст.) ±4 мм рт.ст. (200 мм рт.ст.≤ NIBP ≤ 300 мм рт.ст.) | Наличие
4.174 | Безопасность: | Наличие
4.175 | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты:Взрослые , не шире 300 – 330 мм рт.ст. Новорожденные не шире 150 – 165 мм рт.ст | Наличие
4.176 | Ограничение времени накачки манжеты:Взрослые не более 160 сек, Новорожденные не более 80 сек | Наличие
4.177 | Установка давления накачки манжеты Ручной режим, Автоматический режим | Наличие
4.178 | Режим измерений: Ручной, Непрерывный, Периодический, PWTT | Наличие
4.179 | Технология PWTT - время прохождения пульсовой волны - позволяет запускать триггер измерения НИАД автоматически при признаках его изменения | Наличие
4.180 | Цикл обновления отображения данных NIBP: | Обновляется при каждом измерении
4.181 | Звук окончания измерения: | Подается по окончании измерения
4.182 | Тревога: | Наличие
4.183 | Диапазон верхних границне уже: | 15 – 260 мм рт.ст. с шагом 5 мм рт.ст., OFF
4.184 | Диапазон нижних границ:не уже | OFF, 10 to 255 мм рт.ст. с шагом 5 мм рт.ст.
4.185 | Инвазивное давление крови | Наличие
4.186 | Количество каналов | до 7
4.187 | Диапазон измерения:не уже | -50 to 300 мм рт.ст.
4.188 | Точность измерения:±1 мм рт.ст.±1 цифра (-50 мм рт.ст.≤ IBP < 100 мм рт.ст.) ±1% ±1 цифра (100 мм рт.ст.≤IBP ≤ 300 мм рт.ст.) | Наличие
4.189 | Диапазон автоматического баланса нуля: | ±200 мм рт.ст.
4.190 | Точность автоматического баланса нуля: | ±1 мм рт.ст.
4.191 | Чувствительность преобразователя датчика: | 50 μV/V/10 мм рт.ст.
4.192 | Диапазон расчета частоты пульса:не уже | 0, 12 –300 уд/мин
4.193 | Точность расчета частоты пульса: | ±2 уд/мин
4.194 | Шум: | В пределах ±1 мм рт.ст.
4.195 | Дрейф нуля температуры: | ±0.1 мм рт.ст./ PC
4.196 | Частота отклика: | Пост.ток(DC) до 20 Гц ±3 Гц
4.197 | Цикл обновления отображения:Каждые 3 или при подаче тревоги | Наличие
4.198 | Синхрозвук BP:Предусмотрен, систолическая величина не уже 20 – 120 мм рт.ст., изменение с шагом 20 каждые 5 мм рт.ст. | Наличие
4.199 | Тревога: | Наличие
4.200 | Диапазон верхних границ: не уже2 – 300 мм рт.ст.с шагом 2 мм рт.ст., OFF | Наличие
4.201 | Диапазон нижних границ не уже:OFF, 0 – 298 мм рт.ст. с шагом 2 мм рт.ст. | Наличие
4.202 | Температура | наличие
4.203 | Не менее 4-х каналов измерения | наличие
4.204 | Диапазон измерения не уже: | 0 – 45 °C
4.205 | Точность измерения:±0.1 °C (25°C ≤ Temp ≤ 45°C) ±0.2°C ( 0°C ≤ Temp < 25°C) | наличие
4.206 | Дрейф температуры:В пределах ±0.005°C /°C | наличие
4.207 | Диапазон температуры: | наличие
4.208 | Отображаемый диапазон не уже:0°C – 45°C (32 – 115°F) | наличие
4.209 | Цикл обновления отображения, не реже: | Каждые 3 c
4.210 | Тревога: | наличие
4.211 | от 0.1 до 45 °C (32 to 113°F) шагами по 0.1 °C (1 °F), OFF | наличие
4.212 | Диапазон нижних границ:OFF,от 0 до 44.9°C (31 to 112°F) шагами по 0.1°C (1°F) | наличие
4.213 | Минутный сердечный выброс | наличие
4.214 | Метод измерения: | Метод термодилюции
4.215 | Диапазон измерения: | наличие
4.216 | Температура инъекции (Ti) не уже: | 0°C – 27°C
4.217 | Температура крови (Tb )не уже: | 15°C – 45°C
4.218 | Кривая терморассеяния (delta Tb) не уже: | 0°C – 2.5°C
4.219 | Минутный сердечный выброс не уже | 0.1 – 20 л/мин
4.220 | Точность измерения: | наличие
4.221 | Ti: | ±0.2°C
4.222 | Tb 25 – 45°C: | ±0.1°C
4.223 | Tb 15 – 25°C: | ±0.2°C
4.224 | CO: | ±5%
4.225 | Дрейф температуры: | наличие
4.226 | Ti: | ±0.005°C /°C
4.227 | Tb | ±0.005°C /°C
4.228 | Частота отклика (delta Tb):не уже | От DC до 3 Гц (-3 dB)
4.229 | Диапазон объема инъекций: | 3, 5, 10 мл (7F) 1, 2, 3, 4, 5 мл(5F)
4.230 | Фракционная концентрация вдыхаемого кислорода | наличие
4.231 | Диапазон измерения: не уже10 – 100% O2 | наличие
4.232 | Точность не хуже:±3% полной шкалы (при калибровке на 21% O2) ±2% полной шкалы (при калибровке на 100% O2) | наличие
4.233 | Дрейф темпереатуры: | ±0.12% O2/°C
4.234 | Цикл обновления отображения FiO2: | Каждые 3 с или при подаче тревоги
4.235 | Тревога: | наличие
4.236 | Диапазон верхних границ:не уже | 19 – 100% с шагом 1%, OFF
4.237 | Диапазон нижних границ:не уже | OFF, 18 – 99% с шагом 1%
4.238 | Давление выдыхаемого углекислого газа | наличие
4.239 | Капнография у неинтубированных пациентов при помощи датчиков основного потока, у интубированных датчиками бокового потока и датчиками основного потока | Наличие
4.240 | Метод измерения основного потока | количественный и полу-колличественный метод
4.241 | Диапазон измерения: | 0 – 99 мм рт.ст.
4.242 | Время разогрева: | 5 с (минимум)
4.243 | Время отклика | 120 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90%
4.244 | Определяемая частота дыхания | 3 – 60 дых/мин
4.245 | Точность измерения: | ±4 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.) ± 10% показания (40 < CO2 ≤ 76 мм рт.ст.) (При 1 атм. давлении, вдыхаемый воздух, без конденсации)
4.246 | Цикл обновления отображения величины CO2: | Каждые 3 с или при подаче тревоги
4.247 | Тревога: | Наличие
4.248 | Диапазон верхних границ:не уже | 2 to 99 мм рт.ст.in 1 мм рт.ст.in 1 steps, OFF
4.249 | Диапазон нижних границ:не уже | OFF, 1 – 98 мм рт.ст. с шагом 1
4.250 | Время апноэ:не уже | OFF, 5 – 40 с
4.251 | Потребность в электроэнергии | Наличие
4.252 | Параметры электросети: | AC 220 – 240 В± 10%, 50 или 60 Гц ±2%, DC 8.5 – 12.6 ±5%
4.253 | Потребляемая мощность: | AC: 130 ВА максимум
4.254 | Одновременное ипользование всех заявленных функций | Наличие
4.255 | Электромагнитная совместимость | Наличие
4.256 | IEC60601-1-2 (1993) – Сопутствующий стандарт: Электромагнитная совместимость – Требования и тесты | наличие
4.257 | Стандарты безопасности | наличие
4.258 | Стандарт безопасности:IEC 60601-1 (1988) поправка1 (1991), поправка 2 (1995) IEC 6060-2-27 (1994) – Особые требования по безопасности при мониторинге электрокардиографии IEC 60601-2-25 (1993)/NS 1231 (1995) - Особые требования по безопасности при мониторинге электрокардиографии IEC 60601-2-30 (1995) - Особые требования по безопасности автоматической работы в оборудовании непосредственного мониторинга давления крови | наличие
4.259 | Тип электробезопасности:CLASS I EQUIPMENT (Питание от электросети) Оборудование с внутренним питанием (Питание от батареи) | наличие
4.260 | Соответствие степени защиты от электрического удара | наличие
4.261 | ЭКГ, дыхание (имедансный метод), IBP: | Тип защиты от дефибрилляции CF
4.262 | Температура, сердечный выброс: | Тип защиты CF
4.263 | NIBP: | Тип защиты от дефибрилляции BF
4.264 | SpO2, дыхание (термисторный метод), CO2, FiO2: | Тип защиты BF
4.265 | Степень защиты от попадания воды: | IPXO
4.266 | Режим работы: | Непрерывная работа
4.267 | Прочие условия:
4.268 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
4.269 | Год выпуска | не ранее 2010 г.