## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок от 06 апреля 2010 года № 46
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров
1 | Наименование | Камера дезинфекционная
2 | Модель | ВФЭ-2/0,9 СЗМО или эквивалент* Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинсекции книг по паровоздушному методу | Наличие
5 | Внутренний объем камеры, м3
5.1 | -общий | 1,89+/-0,2
5.2 | -загрузочный | 1,3+/-0,1
6 | Внутренние размеры камеры, не менее, мм (ДхШхВ) | 1310х710х1950
7 | Высота от основания решетки до полка, не менее, мм | 1550
8 | Габаритные размеры камеры, не более, мм | 1390х995х2220
9 | Масса, не более, кг | 700
10 | Род питающего тока | Переменный, 3-х фазный
11 | Напряжение, В | 380
12 | Частота, Гц | 50
13 | Потребляемая мощность, не более, кВт | 12,5
14 | Комплект поставки:
14.1 | Камера в собранном виде с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой | 1
14.2 | Противень для формалина | 1
14.3 | Уплотнители коллектора | 1
14.4 | Щит управления | 1
14.5 | Коллектор залива воды в сборе (с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) | 1
14.6 | Кожух коллектора | 1
14.7 | Винт 4х10 для крепления кожуха коллектора | 8
14.8 | Вытяжной воздуховод с клапаном | 1
14.9 | Плечико для одежды
14.9.1 | Ц6597.03.070 | 5
14.9.2 | Ц6597.03.070-01 | 5
14.10 | Воронка с краном в сборе | 1
14.11 | Водосливной патрубок 1/2// | 1
14.12 | Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы заслонки | 11
14.13 | Уплотнитель вытяжной трубы | 1
14.14 | Полка для книг | 1 компл.
14.15 | Стакан высокий 100 мл. | 1
14.16 | Ткань для влажного термодатчика. | 1
15 | Запасные части
15.1 | Электронагреватели
15.2 | для воздуха | 1
15.3 | для воды | 1
15.4 | Предохранитель 1А | 1
16 | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке
17 | Демонтаж старой каеры, монтаж новой, пуско-наладочные работы на месте установки, не позднее | 5 календарных дней после поставки
18 | Год выпуска оборудования | не ранее 2009г.
19 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12
20 | Объем гарантии качества | Гарантия качества товара должна распространяться на весь товар в течение всего срока годности товара
ПОСТАВЩИК предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке). гарантийный талон и т.п.
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль