## Лист1
*Приложение № 1
к котировочной заявке
№ позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Автоматический гематологический анализатор | Указать
2 | Модель D-3 ("DREWSCIENTIFIC" Великобритания) или эквивалент | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____
5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Приложить
6 | Технические характеристики:
7 | Методы измерения:
8 | -фотометрический метод измерения гемоглобина | Наличие
9 | -кондуктометрический метод подсчета и определение размеров клеток | Наличие
10 | Реагентная система:
11 | -реагентов не менее | 3 | Указать параметры
12 | -интегрированный пакет не менее, измерений | 350 | Указать параметры
13 | Исследуемые параметры:
14 | -лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции | Наличие
15 | -эритроциты | Наличие
16 | -тромбоциты | Наличие
17 | -гемоглобин | Наличие
18 | -гематокрит | Наличие
19 | -средный объем эритроцита | Наличие
20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие
21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие
22 | -ширина распределения эритроцитов | Наличие
23 | -средный объем тромбоцита | Наличие
24 | -тромбокрит | Наличие
25 | -ширина распределения тромбоцитов | Наличие
26 | -гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие
27 | -гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие
28 | -гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие
29 | Производительность не менее, проб/час | 60 | Указать параметры
30 | Объем пробы:
31 | -цельной крови не более, мкл | 10 | Указать параметры
32 | -цельной крови в режиме предразведения не более, мкл | 25 | Указать параметры
33 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
34 | Уровней контроля качества не менее | 6 | Указать параметры
35 | Вывод результатов на сенсорный дисплей | Наличие
36 | Печать результатов на внешний принтер | Наличие
37 | Цветной сенсорный дисплей разрешением не менее, точек | 640х480 | Указать параметры
38 | Аналитические характеристики:
39 | Диапазон линейности:
40 | -WBC не уже , 103 клеток/мкл | 0,0-100 | Указать параметры
41 | -RBC не уже , 106 клеток/мкл | 0,1-8,0 | Указать параметры
42 | -HGB не уже , г/100 мл | 5,0-240 | Указать параметры
43 | -MCV не уже , фл | 40-140 | Указать параметры
44 | -PTL не уже , 103 клеток/мкл | 5,0-2000 | Указать параметры
45 | Типичный CV%:
46 | -WBC не более, (103 клеток/мкл) % | 2.5 | Указать параметры
47 | -RBC не более, (106 клеток/мкл) % | 2 | Указать параметры
48 | -HGB не более, (г/100 мл) % | 1.5 | Указать параметры
49 | -MCV не более, (фл) % | 1 | Указать параметры
50 | -PTL не более, (103 клеток/мкл) % | 5 | Указать параметры
51 | Меню пользователя на русском языке | Наличие
52 | Интерфейс:
53 | -порт RS-232 не менее | 2 | Указать параметры
54 | -порт для подключения внешнего принтера | Наличие
55 | -порт для подключения считывателя штрих-кодов | Наличие
56 | -порт USB | Наличие
57 | Память результатов измерений с гистограммами не менее, результатов | 1000 | Указать параметры
58 | Архивирования результатов на внешний USB-носитель | Наличие
59 | Уровней доступа пользователей к управлению прибором не менее | 4 | Указать параметры
60 | Размеры, включая пакет с реагентами:
61 | -длина не более, мм | 320 | Указать параметры
62 | -ширина не более, мм | 370 | Указать параметры
63 | -высота не более, мм | 350 | Указать параметры
64 | Вес не более, кг | 9.5 | Указать параметры
65 | Комплект поставки:
66 | Перемешивающее устройство для проб крови | Наличие
67 | Термопринтер с адаптером питания | Наличие
68 | Источник бесперебойного питания мощностью не менее, VА | 500 | Указать параметры
69 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
70 | Стартовый комплект реагентов:
71 | • Набор диагностических реагентов (ПАК) измерений не менее | 350 | Указать параметры
72 | • Система взятия крови с К3-ЭДТА на 0,25 мл не менее, шт. | 100 | Указать параметры
73 | • Контрольная кровь на 12 параметров, высокие значения не менее, флаконов | 1 | Указать параметры
74 | • Контрольная кровь на 12 параметров, нормальные значения не менее, флаконов | 1 | Указать параметры
75 | • Контрольная кровь на 12 параметров, низкие значения не менее, флаконов | 1 | Указать параметры
76 | • Раствор для срочной очистки не менее, л | 1 | Указать параметры
77 | Цена, руб |  | Указать
78 | Количество, комп. | 1 | Указать
79 | Цена контракта, руб. | Указать
80 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие
81 | Год выпуска не ранее 2010 | Наличие
82 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
83 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
84 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие
85 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие
| ________________________________ | _______________ | __________________
| (должность) | (подпись) | (ФИО)