| Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к Извещению о проведении запроса котировок |  |  |
| № 48 от 06.04.2010 г. |  |  |
| Техническое задание |  |  |
| на реактивы для гематологических методов исследования |  |  |
| МУЗ Городская клиническая больница № 4 |  |  |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации |  |
| 1.1 | Объём флакона, мл. | не менее 4,5 |
| 1.2 | Упаковка | термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч |
| 1.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff по 16 параметрам | Наличие |
| 1.4 | Количественные параметры CBC: |  |
| 1.4.1 | RBC, л-1 | в интервале 4,32 ± 0,18x10^12 |
| 1.4.2 | WBC, л-1 | в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 |
| 1.4.3 | PLT, л-1 | в интервале 274 ± 30 x10^9 |
| 1.5 | Концентрация HGB, г/л | в интервале 124 ± 4 |
| 1.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства, дней | не менее 110 |
| 1.7 | Количество флаконов | 1 |
| 2 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации |  |
| 2.1 | Объём флакона, мл. | не менее 4,5 |
| 2.2 | Упаковка – | термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч |
| 2.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff по 16 параметрам | наличие |
| 2.4 | Количественные параметры CBC: |  |
| 2.4.1 | RBC, л-1 | в интервале 2,53 ± 0,12x10^12 |
| 2.4.2 | WBC, л-1 | в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 |
| 2.4.3 | PLT, л-1 | в интервале 92 ± 15 x10^9 |
| 2.5 | Концентрация HGB, г/л | в интервале 63 ± 3 |
| 2.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства, дней | не менее 110 |
| 2.7 | Количество флаконов | 1 |
| 3 | Набор реагентов для определения гемоглобина |  |
| 3.1 | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом |  |
| 3.2 | В составе набора: |  |
| 3.2.1 | сухой трансформирующий реагент, фл. | не менее 5 |
| 3.2.2 | калибровочный раствор гемиглобинцианида, фл. | не менее 1 |
| 3.3 | Соответствие стандарту ВОЗ | Соответствует |
| 3.4 | Количество определений. | не менее 1000 |
| 3.5 | Количество наборов | 20 |
| 4 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру |  |
| 4.1 | Внешний диаметр, мм | от 4 до 6 |
| 4.1.1 | Длина, мм | 174,5 |
| 4.2 | Цена деления шкалы, мм | не более 1 |
| 4.3 | Количество штук в упаковке | не менее 100 шт. |
| 4.4 | Количество упаковок | 5 |
| 5 | Азур-эозин по Романовскому |  |
| 5.1 | Состав красителя: |  |
| 5.1.1 | метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура и эозина, метиленовый синий | соответствует |
| 5.2 | объем флакона, л | не менее 1 |
| 5.3 | Срок годности красителя с даты производства, мес. | не менее 18 |
| 5.4 | Количество флаконов | 2 |
| 6 | Интегрированный реагентный пак для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff |  |
| 6.1 | Состав интегрированной упаковки: !0&(ƆƇ00А. Изотонический раствор ࠀ06.1.10က§0§Изотонический раствор ऀ 0 6.1.1.1 ਀ 0 6.1.1.2 ଀ 0 6.1.1.3 ఀ 0 6.1.1.4 ഀ 0 6.1.1.5 ฀ 0 6.1.1.6 ༀ 0 6.1.1.7 က 0 6.1.1.8 ᄀ 0 6.1.1.90 0 6.2.1.1 ሀ06.1.2 ጀ 0 6.1.2.1 ᐀ 0 6.1.2.2 ᔀ 0 6.1.2.3 ᘀ 0 6.1.2.4 ᜀ 0 6.1.2.5 ᠀ 0 6.1.2.6 ᤀ 0 6.1.2.7 ᨀ 0 6.1.2.80 0 6.1.2.9006.1.2.10006.1.2.110⌀0Лизирующий рас |  |
| 6.1.1 | Изотонический раствор: |  |
| 6.1.1.1 | Объём флакона, л | не менее 15 |
| 6.1.1.2 | рН реагента | в пределах 7±0,1 |
| 6.1.1.3 | Осмоляльность, мОсм/кг | в пределах 309,5±10,5 |
| 6.1.1.4 | Элекропроводность, мСим/см | в пределах 19,25±0,15 |
| 6.1.1.5 | Фон по PLT, л-1 | не более 5*109 |
| 6.1.1.6 | Фон по RBC, л-1 | не более 0,04*1012 |
| 6.1.1.7 | Общее микробное число, КОЕ/100 мл | не более 6 |
| 6.1.1.8 | Концентрация натрия сульфата, % | не более 1,75 |
| 6.1.1.9 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| 6.1.2 | Лизирующий раствор: |  |
| 6.1.2.1 | Объём флакона, л | не менее 0,5 |
| 6.1.2.2 | рН реагента | в пределах 9,32±0,55 |
| 6.1.2.3 | Осмоляльность, мОсм/кг | в пределах 520,5 ± 9,5 |
| 6.1.2.4 | Элекропроводность, мСим/см | в пределах 6,125±0,125 |
| 6.1.2.5 | Фон по WBC, л-1 | не более 0,4*109 |
| 6.1.2.6 | Фон по HGB, г/л | не более 2 |
| 6.1.2.7 | Общее микробное число, КОЕ/100 мл | не более 6 |
| 6.1.2.8 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований, % | не более 3,5 |
| 6.1.3 | Смарт-карта, количество исследований | не менее 680 |
| 6.2 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| 6.3 | Срок годности, мес | не менее 24 |
| 6.4 | Количество упаковок | 15 |
| 7 | Промывающий реагент для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff |  |
| 7.1 | Объём флакона, л | не более 0,25 |
| 7.2 | Габариты упаковки, см | не более 5,3х5,3х12,3 |
| 7.3 | Концентрация активных компонентов, не более: |  |
| 7.3.1 | Натрия хлорид г/л | 8 |
| 7.3.2 | Калия хлорид г/л | 0,15 |
| 7.3.3 | Калия фосфат однозамещённый г/л | 0,18 |
| 7.3.4 | Натрия фосфат двузамещённый г/л | 4,6 |
| 7.3.5 | Бензойной кислоты натриевая соль г/л | 0,3 |
| 7.3.6 | Неионный детергент г/л | 2 |
| 7.3.7 | Метиленовый синий г/л | 30 |
| 7.4 | Внешний вид | прозрачная жидкость голубого цвета |
| 7.5 | Срок годности, месяцев | не менее 12 |
| 7.6 | Количество упаковок | 18 |
| 8 | Пробирка для забора венозной крови |  |
| 8.1 | Объем венозной крови, мл. | не менее 2 |
| 8.2 | Размеры пробирки, мм | 55х12 |
| 8.3 | Наполнитель | - ЭДТА |
| 8.4 | Градуировка | наличие |
| 8.5 | Состав | полипропилен |
| 8.6 | Количество штук в упаковке | не менее 100 шт. |
| 8.7 | Количество упаковок | 40 |
| 9 | Скарификатор-копье одноразовый, стерильный. |  |
| 9.1 | Конфигурация | боковое копье |
| 9.2 | Применяемый металл | нержавеющая сталь |
| 9.3 | Количество штук в упаковке | не менее 2000 шт. |
| 9.4 | Количество упаковок | 7 |
| 10 | Микропробирка |  |
| 10.1 | Объем, мл | 1,5 |
| 10.2 | Размеры пробирки, мм | 39х10,8 |
| 10.3 | Тип | Эппендорф |
| 10.4 | Цветовая характеристика | бесцветная |
| 10.5 | Количество штук в упаковке | не менее 500 шт. |
| 10.6 | Количество упаковок | 2 |
| 11 | Наконечники для дозатора BIOHIT |  |
| 11.1 | Объем, мкл | 300 |
| 11.2 | Цветовая характеристика | бесцветные |
| 11.3 | Наличие фаски | Наличие |
| 11.4 | Количество штук в упаковке | не менее 1000 шт. |
| 11.5 | Совместимость с дозаторами Biohit | наличие |
| 11.6 | Количество упаковок | 1 |