- Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 13 от «08» апреля  2010 г

Техническое задание

На систему осветительную хирургическую

| № п.п. | Технические характеристики | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Система осветительная хирургическая |  |  |
| 1 | Область применения: |  |
| 1.1 | Двукупольный потолочный светильник с мультипризменными интегральными (мультифасеточными) отражателями | Наличие |
| 2 | Характеристики освещения: |  |
| 2.1 | Интенсивность освещения на дистанции 1м от светильника: | Не менее 140 000 люкс + 140 000 люкс |
| 2.2. | Кол-во ламп 24V/150W в куполе светильника (встроенная резервная лампа) | 2 шт |
| 2.3 | Диапазон регулировки светового пятна, мм | 120-300 |
| 2.4 | Диаметр корпуса светильника, мм | 600 |
| 2.5 | Цветовая температура, K | 4300 |
| 2.6 | Минимальный срок жизни галогеновых ламп, час. | 2 000 |
| 2.7 | Индекс световой температуры | 96Ra |
| 2.8 | Энергия излучения, | не более 5,5 мВт/(м2*люкс) |
| 3 | Механические характеристики: |  |
| 3.1 | Многоступенчатая регулировка интенсивности света | наличие |
| 3.2 | Вес светильника в сборе, кг | не более 72 |
| 3.3 | Высота помещения, рекомендуемая, мм | 2750-3100 |
| 3.4 | Поворот блока освещения в плоскостях на 360 гр | наличие |
| 4 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |
| 6 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 7 | Год выпуска | 2010 |
| 8 | Вспомогательные услуги (Монтаж осветительной системы, инструктаж персонала, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию) | В течении 5 дней после поставки |