## Лист2
Приложение № 4
к документации об аукционе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Требования к товару | Требуемые параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3
Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением АРА 110/160-01 или эквивалент
1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
2 | Сертификат соответствия | Наличие
3 | Санитарно-Эпидемиологическое заключение | Наличие
4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
5 | Рентгенодиагностический передвижной аппарат | Наличие
6 | Предназначен для проведения рентгенографии в операционной и реанимации | Наличие
7 | Технические характеристики:
8 | Фокусное расстояние (фокус - пол) в нижнем положении не более, см | 60
9 | Фокусное расстояние (фокус - пол) в верхнем положении не менее, см | 215
10 | Диапазон изменения фокусного расстояния при вертикальном движении излучателя не менее, см | 155
11 | Диапазон движения излучателя по горизонтали от оси основной колонны не менее, см | 75
12 | Свободный подъезд к операционному столу и охват всей площади стола | Наличие
13 | Вращение излучателя относительно оси вилки моноблока в дианазоне не менее, градусов | от -180° до +180°
14 | Вращение излучателя относительно оси моноблока в дианазоне не менее, градусов | от -30° до +180°
15 | Контейнер для кассет | Наличие
16 | Отдельная тележка для транспортировки и работы аппарата | Наличие
17 | Комплект стерильных чехлов для работы в операционной | Наличие
18 | Металлический ящик для транспортировки аппарата любым видом транспорта | Наличие
19 | Укладка аппарата в транспортную тару без демонтажа блоков и применения инструментов | Наличие
20 | Габаритные размеры штатива в транспортном положении (ВхШхГ) не более, см | 122х54х42
21 | Габаритные размеры штатива в рабочем положении (ВхШхГ) не более, см | 215х81х108
22 | Перевозка аппарата на заднем сидении легкового автомобиля | Наличие
23 | Вес аппарата не более, кг | 45
24 | Коллиматор | Наличие
25 | Оптическая диафрагма со световым центратором | Наличие
26 | Тип привода оптической диафрагмы | Ручной
27 | Размер поля при фокусном расстоянии 1м, в диапазоне не менее, см | от 0х0 до 40х40
28 | Питающее устройство | Наличие
29 | Максимальная мощность генератора не более, кВт | 3
30 | Диапазон изменения анодного напряжения трубки в диапазоне не менее, кВ | 40 - 115
31 | Тип высоковольтного преобразования | Высокочастотный
32 | Шаг изменения анодного напряжения трубки не более, кВ | 1
33 | Минимальное значение тока рентгеновской трубки не более, мА | 30
34 | Максимальное значение тока рентгеновской трубки не менее, мА | 60
35 | Диапазон выбора экспозиции не менее, мАс | 1,0-160
36 | Шаг изменения количества электричества не более, мАс | 1
37 | Минимальное время экспозиции не более, сек | 0.04
38 | Максимальное время экспозиции не менее, сек | 8
39 | Защита электрической сети от коротких замыканий в собственной электрической схеме | Наличие
40 | Контроль наличия заземления в питающей сети с выводом на дисплее | Наличие
41 | Автоматизированная система выбора режимов работы с прямым доступом к любой части тела | Наличие
42 | Выбор зоны исследования | Наличие
43 | Количество зон исследования не менее | 10
44 | В каждой зоне исследования количество подпрограмм не менее | 5
45 | Питание от сети переменного тока | Наличие
46 | Величина напряжения в сети переменного тока, В | 220
47 | Рентгеновский излучатель | Наличие
48 | Двухфокусный анод | Наличие
49 | Тип анода трубки | Неподвижный
50 | Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке, не менее | 2
51 | Диаметр малого фокусного пятна не более, мм | 0.6
52 | Диаметр большого фокусного пятна не более, мм | 1.4
53 | Теплоемкость анода не менее, Дж | 25000
54 | Снижение электрических изоляционных характеристик трансформаторного масла в моноблоке не более, % в год | 1
55 | Тип напряжения питания рентгеновской трубки | Постоянное
56 | Пульсация напряжения питания рентгеновской трубки не более, % | 5
57 | Панель управления | Наличие
58 | Управление генератором реализовано на жидкокристаллическом буквенно-цифровом дисплее | Наличие
59 | Микропроцессорное устройство управления экспозицией | Наличие
60 | Русский интерфейс управления генератором | Наличие
61 | Графическое и цифровое отображение всех параметров радиографии | Наличие
62 | Автоматизированная система выбора режимов работы аппарата | Наличие
63 | Световая и звуковая индикация снимка | Наличие
64 | Звуковая индикация с возможностью регулировки громкости | Наличие
65 | Блокировка от повторного, несанкционированного снимка. | Наличие
66 | Экстренная отмена снимка. | Наличие
67 | Автоматизированная коррекция параметров снимка в зависимости от выбранного расстояния "фокус-пленка" | Наличие
68 | Автоматизированный выбор рекомендуемого размера кассеты с выводом значений на дисплее. | Наличие
69 | Расчет значения эффективной дозы облучения пациента с выводом значения на дисплее | Наличие
70 | Расчет параметров ожидаемой длительности снимка с выводом значений на дисплее | Наличие
71 | Расчет параметров фактической длительности снимка с выводом значений на дисплее | Наличие
72 | Беспроводное дистанционное включение анодного напряжения с расстояния не менее, метров от излучателя | 10
73 | Условия поставки
74 | Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | Наличие
75 | Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта. | Наличие
76 | Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие
77 | Срок предоставления гарантии качества со дня ввода в эксплуатацию | не менее 12мес
78 | Все оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2009 г. | Наличие