Приложение  № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от 09.04.2010 г.

Техническое задание

на электрогидравлический операционный стол

| № п.п. | Технические характеристики | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Операционный универсальный стол | многофункциональный электрогидравлический операционный стол. |
| 1.1 | Детали стола, комплекты приспособлений из нержавеющей стали. | наличие |
| 1.2 | Съёмные антипролежневые, рентгенопроницаемые подушки матраса стола с антистатическим покрытием. | наличие |
| 1.3 | Панель стола пятисекционная, рентгенопрозрачная с разделённой ножной секцией и подъёмным почечным валиком. | наличие |
| 1.4 | Канал для рентгеновских кассет по всей длине стола. | наличие |
| 1.5 | Пульт дистанционного управления на кабеле. | наличие |
| 1.6 | Зажимы для фиксации аксессуаров, аксессуары из нержавеющей стали | наличие |
| 2 | Функциональные возможности Электрогидравлические регулировки: |  |
| 2.1 | Регулировка по высоте панели стола | 710~1100мм |
| 2.2 | Тренделенбург-АнтиТренделенбург | ~+/-30º |
| 2.3 | Боковой наклон панели стола | -25º/+25º |
| 2.4 | Регулировка спинной секции | -15º /+75º |
| 2.5 | Передвижение и блокировка стола | наличие |
| 3 | Механогидравлические регулировки: |  |
| 3.1 | Регулировка головной секции | -90º /+45º |
| 3.2 | Регулировка ножной секции | ~0º/90º |
| 3.3 | Разведение ножной секции | 0º-160º |
| 3.4 | Положение секции ступней | 0º/90º |
| 3.5 | Высота подъёма почечного валика | ~120мм |
| 4 | Технические параметры |  |
| 4.1 | Размер панели стола | 2070х500мм |
| 4.2 | Допустимый вес пациента | 220кг |
| 4.3 | Вес нетто | 315кг |
| 4.4 | Вес брутто | 350кг |
| 4.5 | Размер упаковки | 1770х770х1000мм |
| 4.6 | Питание | 220В, 50Гц |
| 5 | Базовый комплект поставки: Наркозный экран - 1 шт. Столик для инъекций - 2шт. Опоры-держатели для ног (опоры Гепеля) - 2шт. Боковые упоры для тела - 2шт. Ремень для фиксации тела -1шт. Держатель рентгеновской кассеты-1шт. | наличие |
| 6 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 7 | Сертификат соответствия |  |
| 8 | Регистрационное удостоверение |  |
| 9 | Год выпуска |  |
| 10 | Вспомогательные услуги (Монтаж, инструктаж персонала, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию) | В течении 5 дней после поставки оборудования |