Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 09 апреля 2010 года №33

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Кроватка неонатальная с электроподогревом электронной системой регулирования и поддержания температуры КНФ-01-ЗМЗ.5 «Карапуз» или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество 15 (Пятнадцать) штук |  |  |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Комплектация |  |
|  | Основание | 1 |
|  | Корзина | 1 |
|  | Пенал-кювеза с именной табличкой | 1 |
|  | Система регулирования температуры | 1 |
|  | Матрасик | 1 |
|  | Механизм наклона | 1 |
|  | Колеса, | 4 |
|  | в том числе колеса с тормозом | 2 |
|  | Инфузионная стойка | 1 |
| 2 | Характеристики кроватки |  |
| 2.1 | Ложе | кювеза из прозрачного пластика |
| 2.2 | Угол наклона ложа, град | ±15 |
| 2.3 | 4 самоцентрирующихся колеса Ǿ не менее100 мм, 2 из которых снабжены тормозами. | наличие |
| 2.4 | С-образное основание кроватки, позволяющее ей наезжать на кровать матери | наличие |
| 2.5 | Габаритные размеры, не менее, мм | 925х615х1100 |
| 2.6 | Размеры детского отсека, не менее, мм | 660 х 250 |
| 2.7 | Масса, кг, не более | 16 |
| 2.8 | Номинальная нагрузка на кровать, не менее, кг | 10 |
| 3 | Характеристики системы регулирования температуры (СРТ) |  |
| 3.1 | Диапазон регулирования температуры матраца | 28-38°С |
| 3.2 | Колебания температуры, не более | ±0,1°С |
| 3.3 | Чрезмерное повышение температуры, не более | ±0,5°С |
| 3.4 | Время выхода СРТ на рабочий режим, не более | 10-15 мин. |
| 3.5 | Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением, отображающий всю установленную и текущую информацию по всем показателям, включая графические тренды, и хорошо видимый даже в условиях щадящего освещения | наличие |
| 3.6 | Диагональ экрана | 6" (165 мм) |
| 3.7 | Электропитание от сети | 220/110В (50/60Гц) |
| 3.8 | Самодиагностика | наличие |
| 3.9 | Сигналы тревоги | визуальная и звуковая сигнализации |
| 3.10 | Сигнал повреждения системы питания | отключение электропитания |
| 3.11 | Сигнал сенсорного датчика | - неисправность датчика температуры тела - неисправность датчика перегрева |
| 3.12 | Сигнал отклонения температуры | - температура тела более 38°С - температура тела выше/ниже заданной на 0,5°С |
| 3.13 | Дезинфекция СРТ | обработка дез. растворами (ТУ 9452-068-07554931-2005 и МУ-287-113) |
| 3.14 | Габаритные размеры, не более, мм | 170х40х100 |
| 3.15 | Вес СРТ, не более | 1,5 кг |
| 3.16 | Гарантийный срок СРТ, не менее | 12 месяцев |
| 4 | Сертификат соответствия | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 6 | Год выпуска | не ранее 2009 года |
| 7 | Гарантийный срок, не менее | 36 месяцев |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 20(Двадцать) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену контракта, а именно:

- установка и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова