## 1
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок №17 от 15.04.2010
Техническое задание
на систему мониторинга пациента с принадлежностями
№ п/п | Технические характеристики | Требуемые параметры и условия
Система мониторинга пациента с принадлежностями
1 | Мониторируемые параметры: ЭКГ, дыхание неинвазивное АД (НИАД), пульсоксиметрия SpO2, температура 1 канал | Наличие
2 | Экран ЖК цветной с подсветкой
2.1 | Разрешение svga не хуже, точек | 700х600
2.2 | Диагональ не менее, см. | 27
2.3 | Представление параметров графическое и табличное | Наличие
2.4 | Память всех параметров не менее, час. | 24
2.5 | Свободно устанавливаемые пределы тревог: верхний/нижний | Наличие
2.6 | Вход сигнала от пациента полностью изолирован, защищен от дефибрилляционного напряжения более 5 Кв | Наличие
2.7 | Стандартный интерфейс RS-232 | Наличие
2.8 | Размеры не более, (ДхШхВ) мм. | 290х275х180
2.9 | Вес, не более, кг. | 4.7
2.10 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 30
3 | ЭКГ
3.1 | одновременная регистрация синхронных отведений, не менее | 3
3.2 | Усилитель ЭКГ с частотой дискретизации 1000 Гц | Наличие
3.3 | Определение пейсмекера | Наличие
3.4 | Фильтр цифровой адаптивный для фильтрации сетевых помех | Наличие
4 | Частота дыхания
4.1 | Частота дыхания в диапазоне, не менее, дыханий в мин. | 0-200
4.2 | Метод измерения импедансный | Наличие
5 | Частота сердечных сокращений
5.1 | Частота сердечных сокращений, в диапазоне, не менее , уд./мин. | 20-250
6 | Неинвазивное АД (НИАД)
6.1 | Неинвазивное АД (НИАД), в диапазоне, не менее, мм.рт.ст. | 15-300
6.2 | Метод измерения осцилометрический | Наличие
6.3 | Измерение автоматическое и ручное | Наличие
6.4 | Представление НИАД на экране цифровое | Наличие
7 | Температура | 15-42
7.1 | Температура в диапазоне, не менее, град.Цельсия | 15-42
7.2 | Частота измерения не менее, раз в сек. | 1
7.3 | Способ измерения ректальный, кожный, ушной | Наличие
7.4 | Точность измерения не хуже, град. Цельсия | 0.1
8 | Пульсоксиметрия SpO2
8.1 | Пульсоксиметрия SpO2, в дипазоне не уже, % | 0-100
8.2 | Разрешение не более, % | 1
9 | Комплект поставки:
9.1 | Монитор пациента | 1
9.2 | Соединительная трубка для НИАД | 1
9.3 | Манжета НИАД для взрослых | 1
9.4 | Кабель для пульсоксиметрии | 1
9.5 | Датчик для пульсоксиметрии пальцевой, многоразовый для взрослых | 1
9.6 | Кабель ЭКГ трех канальный | 1
9.7 | Электроды ЭКГ (упаковка 25шт.) | 1
9.8 | Кабель сетевой, не менее 2 м. | 1
9.9 | Кабель заземления, не менее 5 м.
9.10 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
10 | Дополнительные условия:
10.1 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | наличие
10.2 | Обучение специалиста на рабочем месте, монтаж, пусконаладочные работы | в течении 5 дней после поставки