Приложение №1 Техническое задание на стерилизатор паровой ГК-100 или эквивалент

| № | Характеристики | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 7 | Механизм закрывания крышки | 1 прижим |
| 8 | Материал: |  |
| 9 | Материал наружных панелей | нерж. сталь AISI 430 |
| 10 | Толщина материала наружных панелей, не менее | 1 мм |
| 11 | Материал камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| 12 | Толщина материала камеры, не менее | 3 мм |
| 13 | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
| 14 | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
| 15 | Материал крышки камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| 16 | Толщина материала крышки камеры, не менее | 10 мм |
| 17 | Термозащитный кожух на крышке | наличие |
| 18 | Материал термозащитного кожуха | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| 19 | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| 20 | Габариты: |  |
| 21 | Объем стерилизационной камеры, не более | 100 л |
| 22 | Размеры стерилизационной камеры, не более, мм (диаметр х глубина) | 400х830 |
| 23 | Внешние размеры, не более, мм (ДхШхВ) | 1170х604х1465 |
| 24 | Высота загрузки, мм | 785 |
| 25 | Вес нетто, не более, кг | 230 |
| 26 | Напряжение питания | 380В |
| 27 | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |
| 28 | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | наличие |
| 29 | Возможность заливки воды в парогенератор вручную | возможно |
| 30 | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
| 31 | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |
| 32 | Управление и режимы: |  |
| 33 | Управление | полуавтоматическое |
| 34 | Стандартные режимы: |  |
| 35 | - 1 (температура-давление-время) | 132°С – 0,2 МПа – 20 мин. |
| 36 | - 2 (температура-давление-время) | 120°С – 0,11 МПа – 45 мин. |
| 37 | Точность поддержания стерилизационной температуры | ±2°С |
| 38 | Режим предварительной продувки | наличие,гравитационная |
| 39 | Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий | наличие, за счет конденсатора |
| 40 | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | не более 3% |
| 41 | Система безопасности: |  |
| 42 | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |
| 43 | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
| 44 | Комплектация: |  |
| 45 | Комплект запасных частей | наличие |
| 46 | Стерилизационные коробки на 18л для размещения стерилизуемых изделий – 4 шт. | наличие |
| 47 | Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | наличие |
| 48 | Срок поставки | В течение 20 кал.дней с момента подписания муниципального контракта |
| 49 | Срок гарантии | Не менее 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию |