## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 28.04.2010г. №53
на поставку мешков одноразовых для забора крови
для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»
№ п/п | Наименование параметров и характеристик, потребительские свойства товара | Требуемые параметры
1 | 2 | 3
1 | Предварительно залитый антикоагулянт | CPD, ресуспендирующий раствор SAGM
2 | Пропорция антикоагулянта | 1:7 CPD, 1:4 SAGM
3 | Возможный срок хранения эритроцитов | До 42 суток
4 | Количество антикоагулянта | 63 мл - CPD, 100 мл - SAGM
5 | Количество собираемой крови | 450 мл
6 | Емкость дополнительного контейнера | 450/300 мл
7 | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика | В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры
8 | Игла | · Защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком
· Ультратонкие стенки, 16G
· Тройная заточка
· Силиконизированное покрытие
С красной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза
9 | Форма контейнеров | · Округлая
· Боковая прорезь для опытной трубки
· Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах
10 | Этикетка | · Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем
· На русском языке
11 | Стерилизация контейнеров | · Паровая стерилизация
12 | Клапан типа «Кликтип» | Имеется
13 | Два выходных порта на каждом контейнере | Имеются
14 | Тип контейнера | Счетверенный 450/450/300/300 мл, CPD-SAGM
15 | Упаковка | Жесткого типа, с визуальным контролем
16 | Индивидуальная дополнительная упаковка каждого комплекта контейнеров | Имеется
17 | Гарантийный срок хранения в упаковке | Не менее 3 лет
18 | Внутренний диаметр трубки | 3,2 мм
19 | Внешний диаметр трубки | 4,4 мм
20 | Размер трубки основного контейнера | 3,2 х 4,4 х 1000 мм, 3,2 х 4,4 х 400 мм
21 | Размер трубки транспортного контейнера I | 3,2 х 4,4 х 200 мм
22 | Размер трубки транспортного контейнера II | 3,2 х 4,4 х 200 мм
23 | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | Имеется
24 | Срок поставки | Поставка партиями
Первая партия: 192 шт. в течение 3 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта
Вторая партия: 120 шт. в срок с 07 по 09 июня 2010 г. включительно
25 | Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия | Прилагается к товару на каждую серию продукции
| Главный врач | М.М.Падруль