Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «06» мая 2010 года  № 14 -10

Техническое задание

Кольпоскоп модульный бинокулярный «КМ-2» (или эквивалент)

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Видимое увеличение в пространстве изображения, крат | 1,6 – 30 |
| 2. | Система смены увеличений | Дискретная или плавная |
| 3. | Линейное поле кольпоскопа в пространстве предмета, мм | 67 – 10 |
| 4. | Фокус объектива, мм | 290 – 310 |
| 5. | Увеличение окуляров, крат | 12 – 12,5 |
| 6. | Фокусное расстояние тубусной линзы бинокулярной насадки, мм | 145 – 155 |
| 7. | Наблюдение | Бинокулярное с конвергентным ходом лучей |
| 8. | Осветительная система | Коаксиальная волоконно-оптическая |
| 9. | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | 52 – 75 |
| 10. | Диоптрийная подвижка окуляров, дптр | 6,5 – 7,5 |
| 11. | Диапазон фокусировки, мм | 40 – 42 |
| 12. | Система ориентации: - диапазон микрометрического механизма вертикального перемещения оптической головки, мм | 145 – 155 |
|  | - наклон оптической головки, º | +/- 45 |
|  | - вращение оптической головки вокруг вертикали, º | 360 |
| 13. | Перемещение по высоте: - грубое по цилиндрической направляющей, мм | 350 – 400 |
|  | - микрометрическим механизмом, мм | 100 – 150 |
| 14. | Освещенность, лк | 3000 – 20000 |
| 15. | Освещение объекта от источника света с помощью волоконно-оптического жгута | Наличие |
| 16. | Автоматическое изменение освещенности при смене увеличения с возможностью перехода в ручной режим | Наличие |
| 17. | Зеленый фильтр для наблюдения сосудов | Наличие |
| 18. | Ручной режим регулировки освещенности | Наличие |
| 19. | Вращаемая окулярная шкала | Наличие |
| 20. | Номинальная потребляемая мощность, ВА | 150 – 160 |
| 21. | Электропитание: - напряжение, В | 220 – 230 |
|  | - частота, Гц | 50 – 60 |
| 22. | Габаритные размеры, мм: - длина | 790 – 810 |
|  | - ширина | 490 – 510 |
|  | - высота | 1100 – 1300 |
| 23. | Вес, кг | 25 – 35 |